Technické podmínky

Centrifugy

Část 1 – Ultracentrifuga preparativní

Popis zařízení a jeho využití

Jedná se o zařízení sloužící k rychlému a účinnému oddělení různých látek. Ultracentrifuga pracuje na principu odstředivé síly a sedimentace. Zařízení je schopno dosáhnout vysokých otáček, díky kterým je možno oddělit velice malé molekuly, čeho nemůže být dosaženo běžnými centrifugami. Jedná se zejména o nukleové kyseliny, proteiny či virové částice. Zařízení slouží k oddělení a izolaci látek ze vzorku. Jedná se o nezbytné vybavení 
pro praktickou výuku virologie a práci studentů na DP. V rámci projektu je plánováno pořízení ultracentrifugy, kde bude probíhat purifikace virových částic, a to jako součást praktických cvičení, tak i purifikace virů například 
pro strukturní studie v rámci DP.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Maximální dosažitelné otáčky min 80 000 rpm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální dosažitelná odstředivá síla min 690 000 RCF s úhlovým rotorem a 480 000 RCF s výkyvným rotorem | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| HEPA filtry pro zajištění ochrany okolního prostředí | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nastavení času min v rozsahu 1 minuta až 99 hodin 59 minut | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Max. kapacita min 6x250 mL s úhlovým rotorem a 6x35 mL s výkyvným rotorem | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přesnost nastavení teploty ±0,5 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Číselné zobrazení aktuální hodnoty vakua | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nastavitelná teplota v minimálním rozsahu 0 až +40°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zadání a zobrazení RCFnebo RPM po zvolení rotoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatický přepočet RPM/RCF | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Konektivita USB 2.0 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Konektivita ethernet RJ-45 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost nastavit min. 10 uživatelských účtů chráněných heslem | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost nastavit uživatelské programy s min. 25 kroky a kapacitou min. 500 těchto programů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hlučnost při maximálních otáčkách <55 dB | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Automatické rozpoznávání rotorů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Detekce imbalance rotoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Min 10 stupňů zrychlení rotoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Min 10 stupňů zpomalení rotoru | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální hmotnost včetně rotoru nejvýše 550 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální rozměry (š x h x v) 95 x 75 x 130 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Napájení 230V/1 fáze | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je úhlový rotor s kapacitou min 8 x 35 mL nebo větší, maximální dosažitelná odstředivá síla min 500 000 RCF. Rotor včetně základní sady těsnění a min 12 ks centrifugačních zkumavek s víčkem maximální plnící objem min25 mL, použitelné při min. 350 000 RCF | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je výkyvný rotor s kapacitou min 6 x 14 mL nebo větší, maximální dosažitelná odstředivá síla min 270 000 RCF, včetně bucketů | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Záruka na rotory min 60 měsíců | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Část 2 – Stolní chlazená centrifuga (2 ks)

Popis zařízení a jeho využití

Zařízení slouží k oddělení různých látek pomocí odstředivé síly. V principu dochází k urychlení sedimentace. Zařízení je schopno dosáhnout vysokých otáček, díky kterým je možno oddělit pevné částice ze suspenze 
a izolovat tak látky ze vzorku. Jedná se o nezbytné vybavení pro praktickou výuku virologie a práci studentů 
na DP. Jedná se o základní vybavení každé laboratoře, kde se pracuje s buněčnými kulturami.

Předmětem dodávky jsou kompletní, nová a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Maximální celková kapacita: minimálně 4 x 400ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální otáčky centrifugy: minimálně 15 000 RPM | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavitelná teplota v minimálním rozsahu 0 až +40°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Počet stupňů rychlosti rozjezdu a brzdění: minimálně 8 + 8 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Bezúdržbový motor | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Digitální volba parametrů, minimálně tyto parametry: - čas - otáčky - profil rozjezdu a brzdy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Volba času: nastavitelné, minimálně v rozsahu 1 minuta - 9 hodin | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Detekce imbalance | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatické blokování víka za chodu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tlačítko pro krátkou centrifugaci - zvyšování otáček při držení tlačítka, po puštění tlačítka začne centrifuga zpomalovat | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatický přepočet RPM/RCF | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozměry přístroje: jednotlivé rozměry maximálně (VxŠxH) 45x75x75 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hmotnost přístroje bez rotoru: maximálně 130 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je pro každý kus centrifugy: |  |
| 4-místný výkyvný rotor pro min. 4000 ot/ min a min. 4000 RCF s možností použití různých adaptérů (alespoň pro mikrozkumavky o objemu 0,6-2,0 mL, 15 mL a 50 mL zkumavky), v provedení "biocontainment/biosafe" | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| 4 ks adaptéru pro kónické 50 mL zkumavky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 4 ks adaptéru pro kónické 15 mL zkumavky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 4 ks adaptéru pro kónické 1,5/2 mL mikrozkumavky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 4 ks adaptérů pro mikrotitrační desky (128x86 mm) nebo další rotor umožňující centrifugaci mikrotitrační desek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Úhlový rotor pro kónické 50 mL zkumavky s kapacitou 6 nebo více zkumavek a min. 15 000 RCF + adaptéry pro kónické 15 mL zkumavky v počtu odpovídajícím pozicím v rotoru, v provedení "biocontainment/biosafe" | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Možnost rozšíření příslušenství centrifugy o minimálně: |  |
| Rotor na min. 30 x 1,5/2,0 mikrozkumavky, minimální RCF = 20 000 g | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Část 3 – Minicentrifuga (5 ks)

Popis zařízení a jeho využití

Zařízení slouží k oddělení různých látek pomocí odstředivé síly. V principu dochází k urychlení sedimentace. Zařízení je schopno dosáhnout vysokých otáček, díky kterým je možno oddělit pevné částice ze suspenze 
a izolovat tak látky ze vzorku. Jedná se o nezbytné vybavení pro praktickou výuku virologie a práci studentů 
na DP. Jedná se o základní vybavení každé laboratoře, kde se pracuje s buněčnými kulturami.

Předmětem dodávky jsou kompletní, nová a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Rozměry max. (š x h x v): 270x360x230 mm maximální výška při otevření centrifugy nesmí přesáhnout 450 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální celková kapacita: minimálně 12 x 2 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální otáčky centrifugy: minimálně 14 000 RPM | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální RCF: Minimálně 13 500 RCF (x g) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Detekce imbalance | Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Časovač do min. 80 minut, možnost trvalého chodu a možnost krátkého stočení („shortspin“) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je pro každý kus minicentrifugy: |  |
| 1x úhlový rotor pro min. 12 ks mikrozkumavek s kapacitou min. 1,5/2,0 mL mikrozkumavky | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Adaptéry pro úhlový rotor na mikrozkumavky pro velikosti mikrozkumavek 0,2 a 0,5/0,6 mL v počtu odpovídajícím kapacitě rotoru (min. 12 ks od každé velikosti) | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Část 4 – Mikrocentrifuga (5 ks)

Popis zařízení a jeho využití

Zařízení slouží k oddělení různých látek pomocí odstředivé síly. V principu dochází k urychlení sedimentace. Zařízení je schopno dosáhnout vysokých otáček, díky kterým je možno oddělit pevné částice ze suspenze 
a izolovat tak látky ze vzorku. Jedná se o nezbytné vybavení pro praktickou výuku virologie a práci studentů 
na DP. Jedná se o základní vybavení každé laboratoře, kde se pracuje s buněčnými kulturami.

Předmětem dodávky jsou kompletní, nová a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Rozměry max. (š x h x v): 180x180x160 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální celková kapacita: minimálně 8 x 2 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální otáčky centrifugy: minimálně 6 000 RPM | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Detekce imbalance | Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Výměna rotorů bez nutnosti použití nástrojů | Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je pro každý kus mikrocentrifugy: |  |
| 1x úhlový rotor pro min. 8 ks mikrozkumavek s kapacitou min. 8x 1,5/2,0 mL mikrozkumavky | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| 1x úhlový rotor pro min. 2 ks PCR stripů | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Adaptéry pro úhlový rotor na mikrozkumavky pro velikosti mikrozkumavek 0,2 a 0,5/0,6 mL v počtu odpovídajícím kapacitě rotoru (min. 8 ks od každé velikosti) | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.