## Ultracentrifuga
Příloha č. 1 - Technické podmínky - Preparativní ultracentrifuga
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele: Sálová preparativní ultracentrifuga pro sedimentaci makromolekulárních struktur, buněčných frakcí a organel.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí povinně splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Maximální otáčky alespoň 90 000 RPM | Ano | Vyplní dodavatel
Maximální odstředivá síla dosažitelná s výkyvným rotorem alespoň 480 000 x g | Ano | Vyplní dodavatel
Nastavení teploty v rozmezí 0°C až +40°C s krokem po 1°C | Ano | Vyplní dodavatel
Přesnost teploty +-0,5 °C nebo lepší | Ano | Vyplní dodavatel
Alespoň 10 akceleračních a 10 brzdících stupňů | Ano | Vyplní dodavatel
Nastavení času centrifugace od 1 min do 99:59 h a možnost stálé centrifugace | Ano | Vyplní dodavatel
Evakuace rotorového prostoru | Ano | Vyplní dodavatel
Detekce imbalance rotoru | Ano | Vyplní dodavatel
Automatická identifikace rotorů | Ano | Vyplní dodavatel
Jednofázové napájení 230 V / 50 Hz, přístroj musí být tolerantní ke kolísavému napětí v el. síti v rozmezí 200 V až 260 V, aby nedocházelo k přerušení nebo ukončení dlouhodobé centrifugace, po výpadku napájení automaticky pokračuje v centrifugaci | Ano | Vyplní dodavatel
Konektivita USB a ethernet | Ano | Vyplní dodavatel
Z důvodu možnosti umístění v laboratori je maximální velikost (š x v x h) | 1200 x 1500 x 900 mm | Vyplní dodavatel
Maximální hmotnost | 500 kg | Vyplní dodavatel
Možnost tvorby uživatelských účtů s víceúrovňovým přístupem uživatelů, ochrana heslem/PINem | Ano | Vyplní dodavatel
Možnost programování uživatelských programů | Ano | Vyplní dodavatel
Zobrazení reálné rychlosti a teploty rotoru grafem během centrifugace, grafy ukládány do historie | Ano | Vyplní dodavatel
Při navolení používaných originálních zkumavek přístroj zamezí překročení maximální odstředivé síly konkrétních zkumavek | Ano | Vyplní dodavatel
Software pro simulaci a výpočtů separačních podmínek součástí přístroje. | Ano | Vyplní dodavatel
Přístroj zobrazuje aktuální numerickou hodnotu dosaženého vakua | Ano | Vyplní dodavatel
Doprava, instalace a zaškolení obsluy musí být součástí nabídky | Ano | Vyplní dodavatel
Záruka na centrifugu alespoň 48 měsíců | Ano | Vyplní dodavatel
Záruka na rotory alespoň 60 měsíců | Ano | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky je úhlový titanový rotor včetně víčka a těsnění s maximální kapacitou alespoň 8 zkumavek o maximálním objemu 40 ml ± 2ml, maximální odstředivá síla alespoň 500 000 x g, možnost použití uzavíratelných zkumavek se šroubovacím víčkem v objemovém rozsahu 15 až 25 ml (± 2ml), základní sada zkumavek/lahviček součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky jsou 2 ks titanových rotorů s výkyvnými závěsy s maximální kapacitou alespoň 6 zkumavek o maximálním objemu 15 ml ± 2ml, maximální odstředivá síla alespoň 280 000 x g, základní sada zkumavek součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky je titanový rotor s výkyvnými závěsy s maximální kapacitou alespoň 6 zkumavek o objemu 40 ml ± 2ml, maximální odstředivá síla alespoň 175 000 x g, základní sada zkumavek součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
Tři roční preventivní prohlídky a údržby součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

## Stolni ultracentrifuga
Příloha č. 1 - Technické podmínky - Stolní ultracentrifuga
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele: Stolní ultracentrifuga pro centrifugaci malých objemů při vysokých otáčkách.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí povinně splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Maximální dosažitelné otáčky alespoň 150 000 ot./min (rpm) | Ano | Vyplní dodavatel
Maximální dosažitelná odstředivá síla alespoň 1 000 000 xg (rcf) s úhlovým rotorem a 260 000 xg s výkyvným rotorem. | Ano | Vyplní dodavatel
Nastavení času centrifugace od 1 min do 99:59 h a možnost stálé centrifugace | Ano | Vyplní dodavatel
Dosahování vakua alespoň | <1,4 Pa | Vyplní dodavatel
Číselné zobrazení aktuálního stavu vakua | Ano | Vyplní dodavatel
Nastavení teploty v rozmezí 0°C až +40°C s krokem po 1°C | Ano | Vyplní dodavatel
Zadání a zobrazení rcf nebo rpm po zvolení rotoru | Ano | Vyplní dodavatel
Automatický přepočet rpm/rcf | Ano | Vyplní dodavatel
Možnost tvorby uživatelských účtů chraněnch heslem/PINem | Ano | Vyplní dodavatel
Konektivita USB 2.0 pro export dat | Ano | Vyplní dodavatel
Konektivita ethernet RJ-45 pro připojení do LAN | Ano | Vyplní dodavatel
Hlučnost při maximálních otáčkách | <50 dBA | Vyplní dodavatel
Automatické rozpoznávání rotorů | Ano | Vyplní dodavatel
Detekce imbalance rotoru | Ano | Vyplní dodavatel
Alespoň 10 akceleračních a 10 brzdících stupňů | Ano | Vyplní dodavatel
Maximální hmotnost včetně rotoru | 150 kg | Vyplní dodavatel
Maximální rozměry (š x h x v) | 800 x 650 x 450 mm | Vyplní dodavatel
Napájení 1 fáze | 230V | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky je úhlový titanový rotor včetně víčka a těsnění s maximální kapacitou alespoň 8 zkumavek o maximálním objemu 15 ml ± 2ml, maximální odstředivá síla alespoň 280 000 x g, základní sada zkumavek součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky je úhlový titanový rotor včetně víčka a těsnění s maximální kapacitou alespoň 8 zkumavek o maximálním objemu 2 ml ± 1ml, maximální odstředivá síla alespoň 980 000 x g, základní sada zkumavek součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
Součástí dodávky je úhlový titanový rotor včetně víčka a těsnění s maximální kapacitou alespoň 8 zkumavek o maximálním objemu 5 ml ± 1ml, maximální odstředivá síla alespoň 650 000 x g, základní sada zkumavek součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
Doprava, instalace a zaškolení obsluhy musí být součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
Záruka na centrifugu alespoň 48 měsíců | Ano | Vyplní dodavatel
Záruka na rotor alespoň 60 měsíců | Ano | Vyplní dodavatel
Tři roční preventivní prohlídky a údržby součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).