## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
CAD CAM skenery pro Stomatologickou kliniku LF MU
část č. 1 VZ: Ordinační intraorální skener - typ I
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Obecné požadavky na systém jako celek: Předmětem dodávky je ordinační intraorální skener, který bude následně používány při výuce studentů stomatologických studijních oborů v rámci nácviku zhotovení různých typů korunek pomocí CAD CAM technologie z různých materiálů korunek, s wifi a softwarem na přenos dat do laboratorní frézy. Všechny věci, které tvoří předmět této veřejné zakázky, musí tvořit vzájemně plně kompatibilní funkční celek vhodný do výuky studentů a dostatečně výkonný a odolný pro každodenní použití ve výuce v ordinaci.
Ordinační intraorální skener |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 kus |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Přístroj skenuje nabroušený zub v ústech pacienta, propočítá a vytvaruje korunku virtuálně a data pošle do frézy v laboratoři přes wifi. |  | ANO | vyplní dodavatel
včetně obslužného software, software na modelování korunek, můstků, abutmentů a attachmentů, a software na propojení s laboratorní frézou, softrware pro modelování protetických náhrad |  | ANO | vyplní dodavatel
přístroj sestávající z integrovaného počítače, LCD dotykového monitoru, klávesnice, myši a skeneru, které jsou jedním přístrojem |  | ANO | vyplní dodavatel
kompaktní rozměry, možnost převozu po kolečkách |  | ANO | vyplní dodavatel
senzor pro rychlé skenování povrchů |  | ANO | vyplní dodavatel
pořízení 3D snímků bez nutnosti vytvoření modelů a silikonových otisků či práškování v ústech pacienta |  | ANO | vyplní dodavatel
skenovací kamera kompaktních rozměrů, vhodná pro jednoruční použití – barevné skenování, včetně odečtu barev zubů |  | ANO, hmotnost kamery max. 550 g | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
snímaní komplet celé čelisti, ozubené i bezzubé, s vysokou přesností |  | přesnost alespoň 50 mikronů nebo vyšší, do hloubky min. 20 mm a rychlostí snímání max. 1 minuta/celá čelist | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
wifi modul |  | ANO | vyplní dodavatel
Software na zobrazení, tvorbu a editaci 3D stomatologických modelů, práci s daty získanými z ordinačního intraorálního skeneru |  | ANO, účastník uvede název a bližší popis softwaru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty účastník uvede přesný název softwaru
oftware umožňující zobrazení, tvorbu a editaci 3D stomatologických modelů, práci s daty získanými z ordinačního intraorálního skeneru |  | ANO | vyplní dodavatel
umožnuje modelovat: korunky, můstky, fasety, inlaye, onlaye, práce na implantáty, modely, zásuvné spoje, teleskopické korunky, šablony pro navigovanou implantologii, návrh smile designu |  |  | vyplní dodavatel
možnost propojení s 3D panoramatickým rentgenem (zadavatel disponuje rentgenem Planmeca ProX ProSenzorHD), |  |  | vyplní dodavatel
výstup dat |  | min. ve formátech STL, CAM, LAB a DVX | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
časově a rozsahem neomezená licence |  | ANO | vyplní dodavatel
garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně po dobu uvedenou v čl. 7.2 Kupní smlouvy |  | ANO | vyplní dodavatel
prohlášení o shodě dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě).doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). |  | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů |  | ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky