## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Přístroj pro High resolution anorektální manometrii a high resolutoin manometrii jícnu s impedancí a pH metrii
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Obecné požadavky zadavatele na přístroj: Manometrický přístroj s vysokým rozlišením je primárně určen na mezioborové výzkumné klinické aktivity v pediatrické populaci pacientů. Pozostáva z několika modulů, které umožňují měřit aktivity jícnové peristaltiky k vyloučení patologií s motilitou jícnu, dále s možností pH metrie k doplnění objektivního hodnocení jícnových poruch a poruch dolního jícnového svěrače. Neméně důležitou součastí je i modul na anorektální měření sfinkterických poruch. I když v současné době je manometrické vyšetření standardní vyšetřovací modalitou v dospělé medicíně, v pediatrické populaci nenacházíme dostatek dat, referenčních hodnot a komplexních výsledků ze sledování pacientů. Data získaná z těchto vyšetření nám pomohou definovat referenční hodnoty pro dané diagnózy a různé věkové skupiny
Přístroj (zařízení) je tvořeno těmito vzájemně propojenými a plně kompatibilními částmi: 1) Modul pro jícnovou manometrii 2) Modul pro měření pH 3) Modul pri anorektální manometrii 4) PC stanice se softwarem pro nastavení a obsluhu měření, analýzu naměřených výsledků, včetně aplikace nejnovějších norem, archivaci a exportu dat 5) Monitor 6) Barevná laserová tiskárna 7) Vozík / věž pro zestavu modulů
Položka č. 1 Modul pro jícnovou manometrii |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Solid state systém |  | ANO | vyplní dodavatel
Modul pro záznam a zpracování hodnot |  | přímo na monitoru, přímý tisk a možnost uložení v elektronické formě k dalšímu zpracování | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Kalibrační systémy |  | autokalibrace a kalibrační válce | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Jícnová sonda |  | ANO, měření ve vysokém rozlišení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
charakter sondy |  | cirkumferenční HR solid state jícnová sonda | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
počet kanálů |  | minimálně 35 kanálů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
rozestup jednotlivých měřících kanálů |  | maximálně 1 cm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
průměr jícnové sondy |  | maximálně 5 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
minimálné počet použití jícnové sondy |  | minimálně 200x | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Software |  | ANO, k nastavení a obsluze měření, analýze naměřených výsledků, včetně aplikace nejnovějších norem, archivaci a exportu dat software je instalovaný na PC stanici | vyplní dodavatel
kompatibilita se systémeme pH metrie s impedancí |  | ANO | vyplní dodavatel
prohlášení o shodě dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě).doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). |  | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů |  | ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
Položka č. 2 Modul pro pH metrii |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
kompatibilita s modulem pro jícnovou manometrii |  | ANO | vyplní dodavatel
software |  | ANO, plně kompatibilní software je instalovaný na PC stanici | vyplní dodavatel
prohlášení o shodě dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě).doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). |  | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů |  | ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
Položka č. 3 Modul pro anorektální manometrii |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Polovodičový solid state systém k měření tlaků v anorektální oblasti |  | ANO | vyplní dodavatel
2D monitoring |  | ANO, s možností rozšíření na 3D monitoring | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
3D monitoring |  | ano, nebo alespoň možnost rozšíření na 3D | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Modul pro záznam a zpracování hodnot |  | přímo na monitoru, přímý tisk a možnost uložení v elektronické formě k dalšímu zpracování | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Kalibrační systémy |  | autokalibrace a kalibrační válce | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Anorektální 2D nebo 3D pediatrická sonda |  | měření ve vysokém rozlíšení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
charakter sondy |  | cirkumferenční HR solid state AR sonda | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
počet kanálů |  | minimálně 7 kanálů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
rozestup jednotlivých měřících kanálů |  | maximálně 6 milimetrů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
měření tlaku v balonku |  | ANO | vyplní dodavatel
průměr sondy |  | maximálně 4,2 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
minimální počet použití anorektální sondy |  | minimálně 200x | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
prohlášení o shodě dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě).doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). |  | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů |  | ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
Položka č. 4 PC stanice se softwarem pro nastavení a obsluhu měření, analýzu naměřených výsledků, včetně aplikace nejnovějších norem, archivaci a exportu dat |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Samostatná PC stanice |  | ANO | vyplní dodavatel
USB port |  | ano, minimálně 3x | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Procesor |  | dostatečně výkonný pro zajištění běhu přístoje účastník uvede v rámci zpracování nabídky označení procesoru pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Operační paměť |  | min 4 GB | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Dátový disk |  | min 256 GB HDD/SSD | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
operační systém |  | Windows 10 Professional CZ 64 bit a novější verze CZ 64 bit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
softwar pro nastavení a obsluhu měření, analýzu naměřených výsledků, včetně aplikace nejnovějších norem, archivaci a exportu dat |  | ANO, účastník uvede název a bližší popis softwaru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty účastník uvede přesný název softwaru
software musí být plně kompatibilní s dodávanými moduly |  | ANO | vyplní dodavatel
garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně po dobu uvedenou v čl. 7.2 Kupní smlouvy |  | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 5 Monitor |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Plně kompatibilní s dodávanou PC stanicí |  | ANO | vyplní dodavatel
LCD monitor |  | ANO | vyplní dodavatel
Dotyková obrazovka |  | ANO | vyplní dodavatel
Úhlopříčka |  | minimálně 21" (palců) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Rozlišení: |  | pouze Informativní charakter - dodavatel je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 6 Barevná laserová tiskárna |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Barevná laserová tiskárna pro tisk výsledků a analýz z realizovaných měření |  | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 7 Vozík / věž pro zestavu modulů |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Vozík / věž pro zestavu modulů |  | ANO | vyplní dodavatel
Izolovaný transformátor (1200VA) součástí vozíku |  | ANO | vyplní dodavatel
všechny výše uvedené komponenty systému jsou následně zapojeny do vozíku a z vozíku pak vede pouze jeden kabel do zásuvky |  | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky