Technické podmínky

Mikroskopy pro Ústav geologických věd

Část 1 FTIR mikroskop se spektrometrem

Popis zařízení a jeho využití

FTIR mikroskop umožňující měření makroskopických i mikroskopických vzorků a v procházejícím, odraženém, ATR módu a také v KBr tabletách. Ovládání přístroje musí být kontrolováno pomocí PC a příslušného SW. Zařízení musí být kompaktních rozměrů umístitelné na laboratorní stůl. Zařízení bude využíváno 
pro spektroskopická měření pevných anorganických i organických vzorků. Zařízení bude využíváno pro témata řešení doktorských prací studenty Ústavu geologických věd.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Stolní FTIR mikroskop ovládaný pomocí PC a joysticku umožňující měření vzorků v transmisním, reflexním a ATR režimu umožňující měření v rozsahu min 450-7800 cm-1 se spektrálním rozlišením lepší než 2 cm-1. Sestava musí obsahovat zdroj IR záření, objektiv, kondenzor, integrovaný ATR krystal s možností nastavení přítlaku, motorizovaný stolek v rozsahu minimálně 75*25 mm, kameru, ovládací výkonné PC, 2x monitor, ovládací SW. Autofokus pro transmisní a reflexní mód. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| MCT detektor chlazený LN2 umožňující měření v rozsahu min 450-7800 cm-1 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| DLATGS detektor umožňující měření v rozsahu min 450-7800 cm-1 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Motorizované, osvětlené nožové apertury ovládané pomocí PC. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kalibrační solid-state laser | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Motorizovaný polarizátor a analyzátor ovládaný z PC | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální výška vzorku min 40 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Automatický monitoring vlhkosti uvnitř přístroje pomocí elektronického senzoru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Prostorové rozlišní ≤2 µm v ATR módu | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Prostorové rozlišení ≤5 µm v transmisním módu | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Velikost zorného pole min 1 x 1 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Průměr hrotu krystalu max. 150 μm | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Rozlišení kamery min 5 M Pixelů | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Ovládací výkonné PC, 2x monitor | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| SW umožňující základní i pokročilé zpracování spekter, korekce na atmosférický CO2, vyhledávání naměřených spekter v knihovnách. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Část 2 Polarizační badatelský mikroskop

Popis zařízení a jeho využití

Polarizační badatelský mikroskop umožňující pozorování preparátů v procházejícím i odraženém světle, vybavený otočným stolkem a sadou objektivů. Přístroj bude využíván pro pozorování a také fotodokumentaci Ph.D. studenty geologických programů.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Stolní vědecký polarizační mikroskop umožňující pozorování vzorků v procházejícím a odraženém světle. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Trinokulární hlavice s horizontálně justovatelnými okuláry. Přepínání ve 3 režimech: 100% okuláry, okuláry+kamera, 100% kamera. Jeden slot pro okulár s dioptrickou korekcí nebo dioptrická korekce na okulárech. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Okuláry 10X FN22 anebo vyšší, vybavené nitkovým křížem (1x) a případně dioptrickou korekcí, pokud není na trinokulární jednotce | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 1x polarizátor pro transmisní režim, 1x polarizátor pro reflexní režim, 1x plynule rotovatelný 360° analyzátor kompletně výsuvný z optického pole | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost orthoskopického a konoskopického pozorování (Bertrandova čočka). V osvětlovací jednotce odraženého světla musí být irisové clony | (Dodavatel uvede ANO/ NE) (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Karusel pro min 4 individuální objektivy Každý slot individuálně centrovatelný. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Strain-free objektivy vhodné pro pozorování na sucho (bez imerzních kapalin): 40x (Achromat) 20x nebo 25x (Achromat) 4x (Achromat) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Led osvětlení pro procházející světlo včetně zdroje (světelný ekvivalent min 100W žárovky). Adjustace intenzity osvětlení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| W-halogenové osvětlení pro reflexní pozorování (min 100 W nebo světelný ekvivalent) včetně zdroje, adjustace intenzity osvětlení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Otočný stolek s možností centrování, možnost lock a klick po 45% v libovolné pozici | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Polohovatelný achromatický strain-free kondenzor s irisovou clonou a výklopnou horní částí | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.