## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
CAD CAM skenery pro Stomatologickou kliniku LF MU
část č. 2 VZ: Ordinační intraorální skener - typ II
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Obecné požadavky na systém jako celek: Předmětem dodávky je ordinační intraorální skener, který bude následně používány při výuce studentů stomatologických studijních oborů v rámci nácviku zhotovení různých typů korunek pomocí CAD CAM technologie z různých materiálů korunek včetně notebooku se softwarem na modelování korunek, částečných, celkových snímatelných náhrad, s wifi a softwarem na přenos dat do laboratorní frézy. Všechny věci, které tvoří předmět této veřejné zakázky, musí tvořit vzájemně plně kompatibilní funkční celek vhodný do výuky studentů a dostatečně výkonný a odolný pro každodenní použití ve výuce v ordinaci.
Přístroj (zařízení) je tvořeno těmito vzájemně propojenými a plně kompatibilními částmi: 1) Ordinační intraorální skener specializovaný na skenování protéz 2) Notebook se softwarem na zobrazení, tvorbu a editaci 3D stomatologických modelů, práci s daty získanými z ordinačního intraorálního skeneru
Položka č. 1 Ordinační intraorální skener |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 kus |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Přístroj skenuje nabroušený zub v ústech pacienta, propočítá a vytvaruje korunku virtuálně a data pošle do frézy v laboratoři přes wifi. |  | ANO | vyplní dodavatel
včetně obslužného software, software na modelování korunek, můstků, abutmentů a attachmentů, a software na propojení s laboratorní frézou |  | ANO | vyplní dodavatel
přístroj sestávající z integrovaného počítače, LCD dotykového monitoru, klávesnice, myši a skeneru, které jsou jedním přístrojem |  | ANO | vyplní dodavatel
automatické ořezávání 3D modelů, například naskenovaný jazyk nebo prst, automatické měření odstínů |  | ANO | vyplní dodavatel
kompaktní rozměry, možnost převozu po kolečkách |  | ANO | vyplní dodavatel
pořízení 3D snímku bez nutnosti vytvoření modelů a silikonových otisků |  | ANO | vyplní dodavatel
Al – inteligentní skenování, skenovací kamera s vyměnitelným tubusem, kompaktních rozměrů, bez nutnosti použití práškování v ústech pacienta |  | ANO | vyplní dodavatel
scan barevný, včetně odečtu barvy zubů, smile design, pacient monitoring, treatment simulation, pacient specific motion, model maker |  | ANO | vyplní dodavatel
snímání komplet celé čelisti i bezzubé s vysokou přesností a rychlostí, kamera musí snímat do hloubky 20mm hloubky s absolutní přesností |  | ANO | vyplní dodavatel
kompaktní kamera |  | hmotnost kamery maximálně 550 gramů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
integrovaný grafický počítač s 3D kartou pro kameru |  | ANO | vyplní dodavatel
modul pro frézy MCXL |  | ANO, bezdrátově připojený | vyplní dodavatel
wifi modul |  | ANO | vyplní dodavatel
LCD dotykový monitor |  | ANO | vyplní dodavatel
Oprerační systém |  | Windows 10, 64 bit, případně novější | vyplní dodavatel
licenční USB |  | ANO | vyplní dodavatel
Software na zobrazení, tvorbu a editaci 3D stomatologických modelů, práci s daty získanými z ordinačního intraorálního skeneru |  | ANO, účastník uvede název a bližší popis softwaru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty účastník uvede přesný název softwaru
software umožňující zobrazení, tvorbu a editaci 3D stomatologických modelů, práci s daty získanými z ordinačního intraorálního skeneru |  | ANO | vyplní dodavatel
software na modelování korunek, můstků, abutmentů a attachmentů |  | ANO | vyplní dodavatel
umožnuje modelovat: korunky, můstky, fasety, inlaye, onlaye, práce na implantáty, skelety, modely, zásuvné spoje, teleskopické korunky, šablony pro navigovanou implantologii, návrh smile designu |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
výstup dat |  | 1) min. ve formátech STL, CAM a DXD 2) LAB nebo i.LAB oba body požadavku musí být splněny | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
časově a rozsahem neomezená licence |  | ANO | vyplní dodavatel
garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně po dobu uvedenou v čl. 7.2 Kupní smlouvy |  | ANO | vyplní dodavatel
prohlášení o shodě dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě).doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). |  | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů |  | ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
Položka č. 2 Notebook se softwarem na zobrazení, tvorbu a editaci 3D stomatologických modelů, práci s daty získanými z ordinačního intraorálního skeneru |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 kus |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Notebook plně kompatibilní s celou CAD CAM sestavou pro navrhování a následnou produkci na frézách. |  | ANO | vyplní dodavatel
Notebook adekvátního výkonu pro schopnost plynulé práce s laboratorním software |  | ANO | vyplní dodavatel
Notebook
display |  | úhlopříčka minimálně 17" | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Rozlišení |  | min. 1920 x 1080 px | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Procesor |  | PassMark CPU skóre alespoň 9500 bodů (viz https://www.cpubenchmark.net/) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Operační paměť |  | min. 16 GB RAM | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Grafická karta |  | PassMark G3D GPU skóre alespoň 6500 bodů (viz https://www.videocardbenchmark.net/) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | min. 4 GB VRAM | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
podpora OpenCL |  | ANO | vyplní dodavatel
Operační systém |  | operační systém MS Windows 10 nebo novější | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Vstupy |  | min. 3x USB 3.0 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Datový disk 1 |  | min. 256 GB SSD | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Datový disk 2 |  | min. 1 TB HDD/ SSD, možno i externí HDD/SDD | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Periferie |  | myš | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Software na zobrazení, tvorbu a editaci 3D stomatologických modelů, práci s daty získanými z ordinačního intraorálního skeneru |  | ANO, účastník uvede název a bližší popis softwaru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty účastník uvede přesný název softwaru
software umožňující zobrazení, tvorbu a editaci 3D stomatologických modelů, práci s daty získanými z ordinačního intraorálního skeneru |  | ANO | vyplní dodavatel
software na modelování korunek, můstků, abutmentů a attachmentů |  | ANO | vyplní dodavatel
umožnuje modelovat: korunky, můstky, fasety, inlaye, onlaye, práce na implantáty, skelety, modely, zásuvné spoje, teleskopické korunky, šablony pro navigovanou implantologii, návrh smile designu |  | ANO | vyplní dodavatel
výstup dat |  | 1) min. ve formátech STL, CAM a DXD 2) LAB nebo i.LAB oba body požadavku musí být splněny | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
časově a rozsahem neomezená licence |  | ANO | vyplní dodavatel
garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně po dobu uvedenou v čl. 7.2 Kupní smlouvy |  | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky