## boxy 1500
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Dodavka biohazard boxu třídy II o šířce pracovní plochy alespoň 1500 mm
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Biohazard box třída II dle EN 12469, nutno doložit certifikátem | ano | Vyplní dodavatel
Šířka pracovní plochy alespoň | 1500 mm | Vyplní dodavatel
Vnější šířka nejvýše | 1650 mm | Vyplní dodavatel
Vnější hloubka nejvýše | 850 mm | Vyplní dodavatel
Vnitřní hloubka alespoň | 600 mm | Vyplní dodavatel
Využitelná neperforovaná pracovní plocha hloubky alespoň | 450 mm | Vyplní dodavatel
Podstavec součástí dodávky | ano | Vyplní dodavatel
Hmotnost boxu včetně podstavce nejvýše | 350 kg | Vyplní dodavatel
Filtrace vzduchu HEPA filtry třídy H14 dle EN 1822 nebo lepší (cirkulace i odtah) | ano | Vyplní dodavatel
Prachový filtr třídy G1 nebo vyšší pod pracovní plochou boxu | ano | Vyplní dodavatel
Zešikmená přední stěna | ano | Vyplní dodavatel
Elektrický posun čelního skla, sklo je netříštivé a jeho spodní hrana nad pracovním otvorem je bez rámu | ano | Vyplní dodavatel
Automatické utěsnění okna při zavřené poloze, těsnost okna zajištěna i při výpadku proudu, při posunu okna se okno nesmí těsnění dotýkat | ano | Vyplní dodavatel
Nastavitelné alespoň dvě pozice výšky pracovního otvoru bez použítí nástroje, a to 200 mm a 250 mm s odchylkou +- 10 mm. V těchto pozicích musí být garantováno splnění parametrů proudění dle ČSN EN 12469. Po zapnutí boxu sklo automaticky vyjede do pracovní polohy | ano | Vyplní dodavatel
Možnost uživatelsky jednoduchého (bez nutnosti použití nástrojů) odklopení čelního skla/přední stěny směrem nahoru před box pro snadné čištění pracovního prostoru včetně celé vnitřní plochy čelního skla | ano | Vyplní dodavatel
Nerezová zadní stěna boxu chemicky odolná v jakosti nerezu AISI 316 nebo vyšší. | ano | Vyplní dodavatel
Jednodílná celonerezová vana pod pracovní plochou chemicky odolná v jakosti nerezu AISI 316 nebo vyšší, tvarem zajišťující homogenní proudění vzduchu v pracovním prostředí boxu, vnitřní prostor beze spár, ostrých hran a rohů pro snadné čištění a údržbu. | ano | Vyplní dodavatel
Vyjímatelná pracovní plocha odolná vůči běžně dostupným dezinfekčním prostředkům (min. lihobenzin, Desprej a další komerčně prodávané dezinfekční prostředky na alkoholové bázi) v jakosti nerezu AISI 316 nebo vyšší, otvory pro proudění vzduchu pouze v přední a v zadní části boxu. | ano | Vyplní dodavatel
Zabudovaná UV lampa s časovačem, časovač musí automaticky eliminovat pokles intenzity UV záření spojený se stářím zářivky/výbojky | ano | Vyplní dodavatel
Prosklené boční stěny | ano | Vyplní dodavatel
Boční stěny boxu osazeny alespoň dvěma průchodkami o průměru v rozmezí 20-25 mm pro montáž ventilů a alespoň jednou samouzavíratelnou průchodkou v rozmezí 60-80 mm pro přímé vedení kabelů a hadic. | ano | Vyplní dodavatel
Napájení 230 V | ano | Vyplní dodavatel
El. zásuvky v pracovním prostoru boxu s krytím IP40 nebo vyšším, alespoň | 4ks | Vyplní dodavatel
Vnitřní pracovní osvětlení o minimální intenzitě 1000 lx zajišťující dostatečné osvětlení celé pracovní plochy, umístěn tak, aby neoslňoval osobu pracující v boxu | ano | Vyplní dodavatel
Box umožňuje automatickou regulaci rychlosti laminárního proudění v závislosti na zanášení filtrů. | ano | Vyplní dodavatel
Řízení mikroprocesorem s bezpečnostními alarmy indikuje chybová hlášení v případě nedodržení základních parametrů pro biohazard box třídy II dle normy ČSN EN 12469 (min. indikace stavu filtrů, rychlosti proudění a správné pozice okna) akustickým a zároveň vizuálním alarmem. | ano | Vyplní dodavatel
Box umožňuje montáž uhlíkového filtru. | ano | Vyplní dodavatel
Hlučnost boxu při maximálním výkonu ventilátorů menší než | 60 dB | Vyplní dodavatel
Box musí umožnit nastavení rychlosti laminárního proudění v minimálním rozsahu 0,36 až 0,45 m/s. | ano | Vyplní dodavatel
Box při uzavření okna sníží intenzitu ventilátoru tak aby bylo zachováno laminární proudění | ano | Vyplní dodavatel
Možnost nastavení startovací sekvence procesů spuštění boxu po zapnutí, podobně nastavení chování boxu při vypnutí | ano | Vyplní dodavatel