Příloha č. 1 smlouvy

# Specifikace nabízených zařízení

*Vyplňte barevně označená pole

Osciloskop 1

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet kusů | 1 | 1 kus |
| Název/typ | – |  |
| počet analogových vstupních kanálů | min. 4 |  |
| šířka pásma analogových kanálů (- 3 dB) | min. 1 GHz |  |
| maximální vzorkovací kmitočet na analogových kanálech | min. 5 GSa/s |  |
| paměť naměřených vzorků | min. 4 GSa |  |
| typ vstupních konektorů | BNC | BNC |
| přepínatelná vstupní impedance 50 Ω / 1 MΩ na analogových kanálech | ANO | ANO |
| volitelné hardwarové rozlišení na analogových kanálech – 8 / 10 / 12 bitů | ANO | ANO |
| možnost kontinuálního streamování do PC (bez „mrtvého času“) | ANO | ANO |
| vzorkovací rychlost v režimu kontinuálního streamování | min. 300 MSa/s |  |
| maximální dovolené vstupní napětí při zvolené vstupní impedanci 50 Ω | min. 5,5 V RMS |  |
| integrovaný funkční/arbitrary generátor | ANO | ANO |
| maximální výstupní kmitočet funkčního generátoru pro harmonický průběh | min. 50 MHz |  |
| maximální vzorkovací kmitočet integrovaného arbitrary generátoru | min. 200 MSa/s |  |
| rozhraní pro připojení k PC | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Cena za 1 ks | – |  |

Osciloskop 2

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet kusů | 2 | 2 kusy |
| Název/typ | – |  |
| počet analogových vstupních kanálů | min. 4 |  |
| šířka pásma analogových kanálů (- 3 dB) | min. 1 GHz |  |
| možnost softwarového rozšíření šířky pásma (pomocí licence) na hodnotu minimálně 6 GHz | ANO | ANO |
| maximální vzorkovací kmitočet na všech analogových kanálech (i při současné aktivaci všech kanálů) | min. 16 GSa/s |  |
| vertikální rozlišení na všech kanálech (aktivních současně) při vzorkovacím kmitočtu minimálně 16 GSa/s | min. 10 bitů |  |
| efektivní počet bitů (ENOB) při šířce pásma 1 GHz a vertikální citlivosti 50 mV/dílek | min. 8 bitů |  |
| paměť naměřených vzorků (pro každý kanál) | min. 100 MSa |  |
| typ vstupních konektorů | BNC | BNC |
| přepínatelná vstupní impedance 50 Ω / 1 MΩ na analogových kanálech | ANO | ANO |
| roční přesnost (stárnutí) vnitřní kmitočtové reference | max. 80 ppb/rok |  |
| Cena za 1 ks | – |  |
| Cena za 2 ks | – |  |

Digitizér ADC/signální generátor/logický analyzátor

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet kusů | 1 | 1 kus |
| Název/typ | – |  |
| počet analogových vstupních kanálů ADC | min. 2 |  |
| Reálné bitové rozlišení vstupu ADC | min. 12 bit |  |
| Reálné bitové rozlišení výstupu DAC (generátoru) | min. 12 bit |  |
| počet analogových výstupních kanálů DAC | Min. 2 |  |
| maximální vzorkovací kmitočet na všech analogových kanálech (i při současné aktivaci všech kanálů) | min. 250 MSa/s |  |
| Napěťové rozsahy vstupů ADC | ±20V at 1/20 | ±20V at 1/20 |
| přepínatelná vstupní impedance 50 Ω / 1 MΩ na analogových kanálech | ANO | ANO |
| operating system | Linux | Linux |
| typ vstupních analogových konektorů | BNC | BNC |
| Vstupy a výstupy | 16 digital I/O (3.3V) Analog in 12-bit Analog out 12-bit | 16 digital I/O (3.3V) Analog in 12-bit Analog out 12-bit |
| Firmware digitizéru (FPGA) a rozhraní | Open source, JTAG | Open source, JTAG |
| Cena za 1 ks | – |  |