Technické podmínky

Kapilární elektroforéza

Popis zařízení a jeho využití

Kapilární elektroforéza pro stanovení aniontů a kationtů ve vodách a výluzích. Týká se výrazné většiny projektů, pro které se v laboratoři ÚBZ provádějí analýzy vod a výluhů. Přístroj zkvalitní prováděné analýzy, sníží meze stanovitelnosti, sníží interference, výrazně sníží požadavky na objem vzorku potřebný k analýze (významné zejména u výluhů) a celkově zvýší kapacitu laboratoře.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| UV detekce v min rozsahu 190–400 nm (skenovací, s monochromátorem) | (Dodavatel uvede ANO/NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Možnost přímé i nepřímé detekce | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zdroj záření: deuteriová výbojka. Snadná výměna výbojky uživatelem, bez nutnosti justace | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Kazeta s kapilárou: Systém s výměnnými kazetami s příslušnou kapilárou. Uživatelsky jednoduchá a rychlá (několik sekund) výměna mezi kazetami bez nutnosti justace do optické osy | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Součástí dodávky dvě kazety včetně kapiláry. Jedna pro stanovení aniontů ve vodách (chloridy, dusičnany, dusitany, sírany, fluoridy, fosforečnany). Druhá pro stanovení kationtů ve vodách (amonné ionty, vápník, hořčík, sodík, draslík, baryum, lithium, stroncium) | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Integrované kapalinové termostatování kapiláry v min rozsahu -10 °C až +30 °C od okolní teploty, přesnost min ±0,1 °C, bez nutnosti připojení k externímu zdroji vody. Chladící médium musí být voda, ne speciální chladicí kapaliny | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost použití kapilár min o délce 30 až 120 cm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost uživatelské výměny kapiláry v kazetě | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Parametry analýzy: - softwarově přepínatelná polarita - rutinní analýza aniontů s detekčními limity méně jak 0,1 mg/l nesmí překročit 6 minut | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Parametry nástřiku: - tlakový (minimálně 100 mbar) - elektromigrační (alespoň až 30 kV) | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Proplach kapiláry tlakem minimálně 2000 mbar bez nutnosti použití tlakových lahví | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Integrovaný autosampler, min 50 pozic. Možnost použití uzavřených vialek v autosampleru | (Dodavatel uvede ANO/NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Použití standardizovaných (např. Eppendorf 1,5 ml) nádobek do pozic autosampleru | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Řídící a vyhodnocovací software (pro Windows 10) součástí dodávky. Možnost uživatelsky definovaných výstupních protokolů; výstupní protokoly jak v editovatelné formě (např. doc, rtf apod) tak v needitovatelné (např. pdf) | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Řízení pomocí externího PC, PC součástí dodávky. Minimální požadavky: procesor CPU Mark min 12 000, 8 GB DDR3 1333 MHz, HDD 128 GB, volné alespoň 2x USB 2.0, klávesnice, myš, Windows 10 Pro CZ, 24“ LCD monitor | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky musí být příslušenství pro stanovení aniontů ve vodách (chloridy, dusičnany, dusitany, sírany, fluoridy, fosforečnany) a pro stanovení kationtů ve vodách (amonné ionty, vápník, hořčík, sodík, draslík, baryum, lithium, stroncium), tj. příslušné standardy, elektrolyty a metodické postupy pro jejich měření tak, aby součástí dodání mohlo být zavedení příslušných metod | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Součástí dodávky musí být centrifuga odpovídajících parametrů pro předúpravu vzorků za účelem zlepšení šumu a mezí stanovitelnosti. Minimální požadavky: alespoň 12pozicový rotor vhodný pro nádobky autosampleru musí být součástí dodávky centrifugy, nastavitelný časovač, nastavitelný rozsah otáček až 12 000 rpm | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky musí být náhradní kapilára pro stanovení aniontů a kationtů min v délce 10 m | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.