Technické podmínky

Kryostat

Popis zařízení a jeho využití

Histologický kryostat je speciální zařízení používané v laboratořích a diagnostických střediscích pro řezání tenkých řezů z tkání pro studium histologických a patologických preparátů. Tato zařízení umožňují studovat strukturu a složení tkání pod mikroskopem. Klíčovou funkcí histologického kryostatu je schopnost udržovat nízkou teplotu, což je nezbytné pro zmrazené řezy tkání, které umožňují zachovat strukturu a enzymatické aktivity tkáně co nejvíce v původním stavu.

Předmětem dodávky je kompletní, nové, nepoužité a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Mikrotomový modul s manuálním typem krájení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tloušťka řezu minimálně v rozsahu 1–100 µm s nastavením tloušťky řezu po krocích: ≤0,5 µm do tloušťky nejméně 5 µm ≤1 µm do nejméně 20 µm ≤5 µm do nejméně 60 µm ≤10 µm do 100 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Horizontální posuv minimálně 20 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vertikální zdvih minimálně 59 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hrubý elektrický posuv | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nastavitelný rozsah teploty v kryokomoře minimálně 0 °C až -35 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Automatické programovatelné odmrazení: Nastavitelný interval odmrazení Automatické vypnutí odmrazení Rychlost odmrazení komory i nástavce na vzorek v rozmezí minut | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Dvě pozice pro Peltierův článek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimální dosažitelná teplota Peltierův článku min. -52 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rychlomrazící pult na vzorky s minimální dosažitelnou teplotou min. -40 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost dekontaminace kryokomory pomocí UV | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| UV má možnost nastavení délky časového cyklu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| UV dekontaminace má bezpečnostní pojistku pro vypnutí UV | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Antibakteriální povrch | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ovládání pomocí membránových tlačítek rozmístěných po obvodu přístroje | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Základna pro uchycení držáku žiletek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Držák nízko profilových i vysoko profilových žiletek součástí dodávky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost použití pevného mikrotomového nože, není součástí dodávky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Napájení 230 V | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.