Minimální technické požadavky

Název technologie / vybavení:

Siloměrná plošina

Stručný popis technologie:

Siloměrná plošina fungující na piezoelektrickém principu, plně kompatibilní se stávajícím zařízením Kistler 5695BQ2

| Dodavatel | Doplní dodavatel v rámci nabídky |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplní dodavatel v rámci nabídky |
| Typ/model | Doplní dodavatel v rámci nabídky |
| Základní parametry / charakteristiky: |  |
| Rozměr plošiny min. 600 délka, min. 400 mm šířka, výška plošiny max. 40 mm |  |
| Přenosnost a použití bez nutnosti fixace k podložce |  |
| Hmotnost max. 19 kg |  |
| Maximální přeslechy mezi osami ... 2 % |  |
| Minimální vlastní frekvence v ose z ... 200 Hz |  |
| Vstupy pro připojení alespoň dvou kamer pro synchronní sběr silových a obrazových dat |  |
| Měření reakčních sil Fx, Fy (min. -2,5 až 2,5 kN), Fz (min. 0 až 10 kN) a momentů sil Fx, Fy, Fz |  |
| Měření COP, center of pressure |  |
| Deska musí být plně integrovatelná do stávajícího užívaného softwaru MARS ver. 4.0.0 nebo novější |  |
| Deska musí umožnit měření a výpočty min těchto veličin: zrychlení, rychlosti a dráhy těžiště síly, práce, energie, impulzu síly |  |
| Minimální vzorkovací frekvence dat ze silové plošiny je 1000 vzorků/s |  |
| Kalibrace provedena v minimálně dvou rozsazích. |  |
| Prahová hodnota měření do 250 mN. |  |
| Další požadavky |  |
| Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných přístrojů. V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) |  |
| Zadavatel požaduje předvedení přístroje, ověření parametrů u objednavatele a zaškolení obsluhy přístroje na pracovišti objednatele v českém nebo anglickém jazyce |  |
| Zadavatel požaduje zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje |  |