Technická specifikace

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat zobrazovací systém pro dokumentaci nukleových kyselin a proteinů v gelech a Western blotech. Zobrazování a analýza biologických vzorků bude využita k rutinním technikám používaným ve studentských výzkumných projektech zaměřených na molekulární biologii, genetiku nebo biochemii.

Předmětem dodávky je nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Přístroj slouží k dokumentaci: |  |
| DNA/Protein gelů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| detekce chemiluminiscence pro Western blot membrány | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| neobarvených gelů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| barevných multiplex fluorescenčních blotů | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Zdroje osvětlení: |  |
| --- | --- |
| UV světlo s vlnovou délkou 302 nm, výsuvný transluminátor | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| zdroj horního bílého světla | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| LED osvětlení RGB | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| modré osvětlení pro bezpečné DNA barviva | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Kamera a optika: |  |
| --- | --- |
| chlazená CCD kamera min. -50 °C | Dodavatel uvede ANO/ NE, bližší specifikace |
| kamera musí mít minimálně: rozlišení 4 Mpix, 16 bit, dynamický rozsah 4 OD | Dodavatel uvede ANO/ NE, bližší specifikace |
| snímání v reálném čase, časová integrace pro dlouhé expozice, možnost sériového snímání | Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE |
| motoricky ovládané ostření a clona, motoricky ovládaný zoom | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| automatické ostření a nastavení (zoom, ostření, clona), předkalibrované ohnisko | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| expozice automatická i manuální | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| snímaná plocha minimálně 20,5 x 16,5 | Dodavatel uvede ANO/ NE, bližší specifikace |

| Motorizovaný držák filtrů: |  |
| --- | --- |
| minimálně 6-poziční motorizovaný držák filtrů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| UV filtr | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| chemiluminiscenční filtr | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| filtry pro červenou, zelenou a modrou fluorescenci | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| možnost detekovat tato barviva: Alexa Fluor, Coomassie Blue, Chemiluminescence, DyLight, Ethidium Bromide, ECL Plex | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Software pro snímání: |  |
| --- | --- |
| ovládání všech parametrů (komora, optika, kamera) z menu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| automatické i manuální řízení expozice | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| automatické snímání chemiluminiscence s automatickou adjustací parametrů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| automatické snímání série obrázků | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| detekce saturace pro kvantitativní měření, indikace správného zaostření | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| anotace, manipulace a úpravy obrázku, ostření a vyhlazení obrázku, úpravy stylů anotací | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| multiplexní snímání až 4 kanálů ve snímaném obrázku | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| možnost uložení konfigurací nastavení | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| export obrázku ve formátech TIF 8 i 16 bit, JPEG | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Analytický software: |  |
| --- | --- |
| analytický balík pro analýzu gelů, kvantitativní analýzu, počítaní kolonií, band matching | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| automatická lokalizace stop, hran stop, bandů s možností manuální úpravy a označení | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| korekce pozadí | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| výpočet molekulové hmotnosti vzorků, plochy bandů, koncentrace | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| automatická gelová analýza, počítání kolonií, 2D densitometrie, manuální kvantifikace | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| vytváření protokolů o měření | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| export dat do Excelu, Wordu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| software pro Windows | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| licence na min. 1 počítač s možností aktualizací softwaru | Dodavatel uvede ANO/ NE, počet licencí |

| Rozměry: |  |
| --- | --- |
| max. 60 x 65 x 85 cm (š x h x v) | Dodavatel uvede ANO/ NE, bližší specifikace |
| váha max. 40 kg | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Konektivita: |  |
| --- | --- |
| Ethernet | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| USB | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.