Technické podmínky

Elipsometr

Popis zařízení a jeho využití

Zařízení je určeno k měření optických vlastností tenkých vrstev, vrstevnatých systémů a povrchů pevných látek. Jedná se o spektroskopický elipsometr s nastavitelným úhlem dopadu umožňující měřit kompletní (normalizovanou) Muellerovu matici.

Předmětem dodávky je kompletní, nové (ne repasované nebo předváděcí) a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Elipsometr umožňuje měřit všech 15 prvků normalizované Muellerovy matice. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje měřit ve spektrálním rozsahu min od 193 nm do 1690 nm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečný spektrální rozsah) |
| Přístroj umožňuje nastavit úhel dopadu min v rozsahu od 45 do 90 stupňů pomocí motorizovaného goniometru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečný rozsah úhlů dopadu) |
| Přístroj umožňuje akvizici celého spektra současně pomocí array detektoru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj je vybaven stolkem pro měření v odraženém světle. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kromě prvků normalizované Muellerovy matice umožňuje přístroj měřit (byť s omezenou přesností) také odrazivost vzorku, tj. lze určit všech 16 komponent Muellerovy matice. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření jsou provedena v min 1000 bodech spektra. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a počet bodů ve spektru) |
| Při nastavení na přímý průběh svazku mezi hlavami elipsometru má přístroj přesnost lepší než odpovídající 1±0.003 pro diagonální komponenty normalizované Muellerovy matice a 0±0.003 pro komponenty mimo diagonálu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a charakteristické hodnoty přesnosti při této konfiguraci) |
| Přesnosti uvedené v předchozím bodě lze dosáhnout v rámci měření, kdy je celé spektrum změřeno v čase do 10 sekund. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Elipsometr je v konfiguraci s dvěma rotujícími kompenzátory. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Jako zdroje světla pro ultrafialovou oblast je užito deuteriové výbojky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj je dodán včetně ovládacího PC a software potřebných k ovládání spektrofotometru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.