Technická specifikace

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat stolní naprašovací aparaturu pro SEM aplikace (elektronová mikroskopie) včetně dvoustupňové rotační vývěvy. Přístroj umožní dokonale řízenou přípravu vzorků pro jejich observaci ve vysokém rozlišení skenovacího elektronového mikroskopu (SEM).

Předmětem dodávky je nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Sputter coater (naprašovačka) |  |
| zabudovaný magnetronový systém naprašování jemnozrnné vrstvy kovů vhodné pro SEM aplikace pro biologické vzorky (tzv. cool sputtering) | Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE |
| naprašovací protokoly přednastavené v paměti přístroje pro různé kovy (zlato, platina, palladium) možnost nastavení vlastních naprašovacích protokolů do paměti přístroje Program pro ovládání přístroje paměť alespoň pro 100 vlastních naprašovacích protokolů | Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE |
| interaktivní barevná „Touch screen control“, zobrazení: - vakua, - naprašovacího proudu, - informace o tloušťce naprašované vrstvy a materiálu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| USB port | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| výměna inzertů mechanismem se závitem | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| měření tloušťky vrstvy kovu v průběhu naprašování pomocí quartz krystalů; rozlišení 0,1 nm | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| možnost výběru naprašování podle času/tloušťky dřívější přerušení/ukončení programu | Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE |
| dynamický ukazatel vakua minimální hodnoty vakua 7x10-3 mbar udržení vakua po dokončení naprášení | Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE |
| odnímatelný stolek na vzorky s možností rotace nebo náklonu přizpůsobitelný velikosti vzorku na výšku minimálně 6 pozic pro vzorky | Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE |
| kovová clona pro stínění naprašovací hlavy | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| naprášení kovu v difuzním a přímém módu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| operační plyny argon, vzduch | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| napájení ze sítě 230 V | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Dvoustupňová rotační vakuová vývěva (two stage rotary vakuum pump): |  |
| --- | --- |
| napájení ze sítě 230 V | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| rychlost 5-6 m3/h | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| vakuová hadice délky 2 m | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| olejové filtry | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| olej do rotační vývěvy | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Další požadavky: |  |
| --- | --- |
| Příslušenství nutné k plnému chodu přístroje: - elektrické kabely - vybavení naprašovací komory: a) standartní sestava ochranných krytů b) nástavec pro sledování tloušťky naprašovaného materiálu, c) oscilátor d) průchodka e) těsnění, o-kroužky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zahajovací balíček: měřící krystaly, zlatý inzert | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.