Technické podmínky	Příloha č. 1 Smlouvy

- Popis předmětu plnění

- Zajistit přesun ozařovače OG-L obsahujícího dva vysokoaktivní uzavřené radionuklidové zdroje 137Cs s celkovou aktivitou přibližně 100 TBq (dále také „zařízení“). Radionuklidový zdroj je aktuálně umístěn na pracovišti Biologického ústavu LF MU, v budově C03, 1. podzemní podlaží, nacházející se v areálu Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, na adrese Kamenice 753/5, 625 00 Brno.

- Zřízení je v rámci areálu Univerzitního kampusu přesunout do budovy A18, 1. podzemní podlaží (místnost 1S29). Nové prostory jsou plně připraveny pro umístění tohoto zařízení. Obě budovy jsou přístupné prostřednictvím společných garážových prostor a z pohledu Objednatele toto propojení představuje možnou primární transportní trasu.

Předmětem plnění je tedy zajištění odborného přesunu tohoto zařízení a zajištění veškerých nezbytných úkonů a opatření souvisejících s jeho přesunem a opětovná instalace a uvádění do provozu zdroje ionizujícího záření a zajištění příslušných oprávnění k provozu tohoto zařízení. Výše uvedené musí proběhnout v souladu s příslušnými ustanoveními atomového zákona (263/2016 Sb.).

Váha celého zařízení je přibližně: 2 282  kg

Zařízení je pro účely transportu možné rozložit na tyto jednotlivé dílčí části:

- Tělese		1026 kg

- Podstave	127 kg

- Buben		422 kg

- Víko		707 kg

- Samotné fyzické přemístění zařízení z pavilonu C03 do nově připravených prostor pavilonu A18 musí proběhnout maximálně do 48 hodin.

- Technické informace k transportní trase

- podlaha na chodbě v pavilonu C03, kde je nyní ozařovač používán, bude následné rekonstrukci nahrazena jinou dlažbou. Není tedy nezbytné brát ohled na určité poškození dlažby při přesunu zařízení, jako praskliny apod.

- chodba z pavilonu C03 vede do podzemních garáží. Při východu z pavilonu je vstup do garáží možný po schodech, případně výtahem. Výtah má nosnost 800 kg a s průchodným otvorem o rozměrech 199 x 89 cm, užitná plocha výtahu je 160 x 100 cm

- místnost v pavilonu A18, 1. podzemní podlaží (1S29) je přístupná přímo z garáží (podlaha je na úrovni garáží) bez nějakých výrazných omezení.

- Povinnosti Objednatele

Mimo povinnosti stanovené nebo vyplývající z textu Smlouvy Objednatel zejména zajistí:

- zajistit vyřízení Povolení na provoz a používání ozařovače v nových prostorách od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB) nejpozději do 10 dnů přede dnem plánovaného fyzického přesunu zařízení z pavilonu

- Objednatel v souladu s pokyny Zhotovitele a dle postupů v oboustranně Odsouhlaseného Harmonogramu zajistí omezení přístupu do prostor transportní trasy v době samotného fyzického přemisťování zařízení (zejména se jedná o omezení nebo zamezení pohybu osob v těchto prostorech, omezení nebo zamezení parkování v okolí transportní trasy atd.)

- Koordinaci činností a provozních potřeb Objednatele v době přípravy se stanoveným Harmonogramem a souvisejícími požadavky, zejména při samotném fyzickém přesunu zařízení

- Povinnosti Zhotovitele

Mimo povinnosti stanovené nebo vyplývající z textu Smlouvy Zhotovitel zejména zajistí:

- přípravu transportní trasy a přesun zařízení v souladu s příslušnými ustanoveními atomového zákona (263/2016 Sb.).

- koordinaci činností s Objednatelem a pokud to bude možné, přizpůsobení se provozním potřebám Objednatele

- zajistit veškeré přístrojové vybavení (např vysokozdvižný vozík) a technická opatření (např. zhotovení rampy) při přemístění zařízení. Stavební úpravy/ zásahy do budovy LF MU jsou možné pouze po předchozím odsouhlasením Objednatelem

- svoji připravenost pro případ mimořádné události a pro nastalý případ mimořádné události:

  - Schválený transportní obalový soubor pro případnou přepravu zařízení

  - Prostor pro skladování vysokoaktivního zdroje IZ, případně zařízení s vysokoaktivním URZ

- Přesun zařízení na určení místo a jeho uvedení do provozu

- Po přesunu zařízení:

  - Zkoušku dlouhodobé stability Ozařovače

  - Zkouška dlouhodobé stability uzavřeného zdroje IZ

  - Monitorování pracoviště a jeho okolí

  - Běžné zkoušky funkčnosti ozařovače

Zhotovitel musí být po celou dobu realizace Smlouvy držitelem následujících povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost:

    - Povolení na instalace a uvádění do provozu Ozařovačů v průmyslu

    - Provádění Zkoušek dlouhodobé stability ozařovače OG-L a URZ odpovídající aktivity

    - Povolení monitorování pracoviště III. kategorie

- Technická připravenost pro případ mimořádné události

| Schválený transportní obalový soubor na ozařovač |  |
| --- | --- |
| model – typové/výrobní označení |  |
| výrobce |  |

| Schválený sklad pro uložení vysokoaktivních zdrojů |  |
| --- | --- |
| umístění |  |
| provozovatel/ vlastník tohoto skladu |  |

- Realizační tým

| Osoba/y se Zvláštní odbornou způsobilostí pro nabízené práce (ZOZ) |  |
| --- | --- |
| Osoba č. 1 (dodavatel uvede jméno a příjmení) |  |
| Osoba č. 2 (dodavatel uvede jméno a příjmení) |  |
| Osoba č. 3 (dodavatel uvede jméno a příjmení) |  |