Technické podmínky

Sterilizátory

Část 1 Autokláv (2 ks)

Vertikální autokláv – parní sterilizátor (1 ks)

Popis zařízení a jeho využití

Laboratorní autokláv pro je nezbytnou součástí každé mikrobiologické laboratoře. Autoklávy se používají nejen k přípravě nejrůznějších roztoků a živných médií, ale i ke sterilizaci laboratorního skla, plastového materiálu
a dekontaminaci předmětů a infekčních odpadů v laboratořích.

Předmětem dodávky jsou kompletní, nové (ne repasované ani předváděcí přístroje), nepoužité a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Laboratorní parní sterilizátor s vertikálně umístěnou sterilizační komorou vhodný pro sterilizaci roztoků, laboratorního materiálu a dekontaminaci | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objem minimálně 155 litrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozměry vnitřní komory: Šířka – kruhový průměr min. 480 mm nebo obdélníkový tvar s kratší stranou min. 480 mm Hloubka min. 740 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Pracovní tlak min v rozmezí 0–325 kPa | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavitelný teplotní rozsah min 105-135 ° C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plně automatické mikroprocesorové řízení s minimálně 8 přednastavenými standardními sterilizační programy a možnost uživatelsky nastavitelného programu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Min. 2 flexibilní čidla v komoře pro sterilizaci roztoků | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Automatický systém zamykání dveří | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém kontroly doby náběhu během cyklu a úpravy doby sterilizace tak, aby jakékoli množství materiálu bylo vystavené stejné expozici (F0). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Akustická signalizace ukončení procesu, alarmů (buzzer) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Min 1x USB port a 1x Ethernet port umožňující přímý download posledních min. 200 cyklů bez speciálního software | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Ovládací panel s menu v českém jazyce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Připojení 400V/3 fáze | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Provedení veškerých služeb nutných pro provoz tlakové nádoby dle zákonných norem (výchozí revize TN, předání technické průvodní dokumentace, deklarace konformity a zaškolení obsluhy včetně návodu v ČJ) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Stolní autokláv – parní sterilizátor (1 ks)

Popis zařízení a jeho využití

Laboratorní autokláv pro je nezbytnou součástí každé mikrobiologické laboratoře. Autokláv se používá nejen k přípravě nejrůznějších roztoků a živných médií, ale i ke sterilizaci laboratorního skla, plastového materiálu 
a dekontaminaci předmětů a infekčních odpadů v laboratořích.

Předmětem dodávky je kompletní, nové (ne repasované ani předváděcí přístroje), nepoužité a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Laboratorní parní sterilizátor s horizontálně umístěnou sterilizační komorou vhodný pro sterilizaci roztoků, laboratorního materiálu a dekontaminaci | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objem minimálně 80 litrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozměry vnitřní komory: Šířka – kruhový průměr min. 350 mm nebo obdélníkový tvar s kratší stranou min. 350 mm Hloubka minimálně 650 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kapacita lahví o objemu 1000 mL (výška přibližně 23 cm) min. 15 ks a o objemu 2000 mL (výška přibližně 27 cm) min. 8 ks | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Pracovní tlak min v rozmezí 0–325 kPa | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavitelný teplotní rozsah min 105-135 ° C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plně automatické mikroprocesorové řízení s minimálně 8 přednastavenými standardními sterilizační programy a možnost uživatelsky nastavitelného programu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém pro vodní chlazení pláště s příslušenstvím a kompresorem pro vyrovnání tlaků pro jeho provoz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Min. 2 flexibilní čidla v komoře pro sterilizaci roztoků | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Automatický systém zamykání dveří | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém kontroly doby náběhu během cyklu a úpravy doby sterilizace tak, aby materiál byl vystaven definované expozici (F0). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Akustická signalizace ukončení procesu, alarmů (buzzer) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Min 1x USB port a 1x Ethernet port umožňující přímý download posledních min. 200 cyklů bez speciálního software | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Ovládací panel s menu v českém jazyce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Příslušenství pro uložení materiálu – min. 1 ks police | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Připojení 400V/3 fáze | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Provedení veškerých služeb nutných pro provoz tlakové nádoby dle zákonných norem (výchozí revize TN, předání technické průvodní dokumentace, deklarace konformity a zaškolení obsluhy včetně návodu v ČJ) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Část 2 Sušárna

Horkovzdušná sušárna s funkcí sterilizace (1 ks)

Popis zařízení a jeho využití

Horkovzdušná sušárna je nezbytným vybavením pro mikrobiologickou laboratoř. Sušárna slouží k sušení nejrůznějších skleněných nádob nebo kovových a dalších nástrojů.

Sušárna s funkcí sterilizace je také nezbytná pro přípravu sterilního laboratorního skla a pomůcek, bez kterých se žádná mikrobiologická laboratoř neobejde.

Předmětem dodávky jsou kompletní, nové (ne repasované ani předváděcí přístroje), nepoužité a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Laboratorní horkovzdušný sterilizátor v jednodveřovém provedení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Pracovní objem minimálně 100 litrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozměry vnitřní komory š x h x v: minimálně 460x350x450 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vnější rozměry přístroje š x h x v (vč. dveří, madel, pantů apod.): maximálně 800 x 710 x 950 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Počet dodaných polic/sít: minimálně 2 ks s nosností 20 kg/police | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavitelná teplota v rozsahu minimálně 50-250 ° C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přesná regulace času a teploty | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Funkce zpožděného zapnutí programu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nucena cirkulace vzduchu v komoře | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj musí umožnit kromě sušení i sterilizaci materiálu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Musí mít minimálně dva sterilizační programy (160 °C/60 min a 180 °C/20 min) a uživatelsky nastavitelný program sušení (teplota a čas) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Automatický systém zamykání dveří | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vnitřní prostor v provedení nerez | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Akustická signalizace ukončení procesu, alarmů (buzzer) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ovládací panel s menu v českém jazyce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Připojení 230V, příkon maximálně 3 kW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.