## specifikace
„Skenovací konfokální mikroskop s detekcí FLIM" Příloha č. 1 - Technická specifikace požadovaného plnění
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Plně motorizovaný invertovaný mikroskop s konfokálním nástavcem a modulem pro měření doby života fluorochromů - FLIM (fluorescence lifetime imaging microscopy). Systém bude provozován v rámci core facility a z tohoto důvodu musí být přístroj co nejuniverzálnější. Musí být vybaven širokým spektrem excitačních laserů a detektorů pro využití s co nejširším spektrem fluorochromů, standardním konfokálním skenerem s vysokým rozlišením, rychlým rezonančním konfokálním skenerem pro snímání živých preparátů a dále univerzálními inzerty pro uchycení nejrůznějších nádob. Pro pozorování živých preparátů je mikroskop vybaven inkubační komorou s řízenou teplotou a kontrolou koncentrace CO2/O2. Kromě klasického skenování fluorescenčních spekter bude přístroj využíván k měření doby života fluorochromů, tzv. FLIM a musí být vybaven veškerým hardware i software pro tato měření tak, aby bylo možné provádět různé techniky založené na této metodě, jako FLIM, FLIM-FRET, filtrování autofluorescence, oddělování fluorochromů se stejným spektrem na základě jejich doby života, atd. Dodávka obsahuje plnohodnotnou offline licenci pro následnou analýzu dat na jiném PC. Mikroskop je zcela motorizován a plně řízen připojeným řídícím PC s akvizičním software.
Požadované technické a funkční vlastnosti(Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče(Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené plnění dosahuje. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené plnění dosahuje minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Mikroskop
plně motorizovaný invertovaný stativ mikroskopu, včetně elektronicky ovládané závěrky pro fluorescenční osvětlení a plně motorizované zařazení všech optických prvků pro všechny dostupné metody snímání - fluorescence, procházající světlo. | ano | Vyplní uchazeč
motorizované přepínání mezi konfokálním snímáním a pozorováním v okulárech | ano | Vyplní uchazeč
plně motorizovaný kondenzor pro automatickou změnu kontrastních metod | ano | Vyplní uchazeč
ergonomické okuláry s dioptrickou korekcí | ano | Vyplní uchazeč
plně motorizované a automatizované řízení prvků diferenciálnho interferenčního kontrastu (DIC), včetně nastavení polohy Wollastonových hranolů | ano | Vyplní uchazeč
motorizovaný revolver pro minimálně 6 objektivů | ano | Vyplní uchazeč
zdroj světla pro pozorování preparátu v procházejícím světle | ano | Vyplní uchazeč
excitační zdroj pro pozorování fluorescence. Excitace v rozsahu minimálně | 400 - 650 nm, nebo více | Vyplní uchazeč
fluorescenční kostky s filtry a dichromatickými zrcátky umožňující pozorování všech standardních fluorochromů | DAPI, CFP, GFP, YFP, TRITC, Cy5 | Vyplní uchazeč
ovládání mikroskopu přes softwarové rozhraní, nebo přes dotykový displej. | ano | Vyplní uchazeč
Autofokusovací systém
plně softwarově integrovaný systém pro precizní udržování roviny ostrosti za použití dlouhovlnnného (Near Infra Red, NIR) laserového paprsku. | ano | Vyplní uchazeč
možnost softwarového autofokusu podle fluorescence vzorku. | ano | Vyplní uchazeč
Stolek mikroskopu pro pohyb v osách XY
plně motorizovaný stolek s externím ovládáním a s možností ovládání přes softwarové rozhraní | ano | Vyplní uchazeč
rozsah pohybu | 120 mm x 80 mm, nebo více | Vyplní uchazeč
rychlost posunu | 10 mm/sekundu nebo rychleji | Vyplní uchazeč
rozlišení polohy | 0.05 μm nebo méně | Vyplní uchazeč
opakovatelnost pohybu | 1 μm nebo méně | Vyplní uchazeč
držáky a inzerty pro umístění Petriho misek, mikroskopických skel a vícejamkových desek | ano | Vyplní uchazeč
Inzertní piezo vložka pro rychlý pohyb v ose Z
minimální nastavitelný krok posunu | 20 nm nebo méně | Vyplní uchazeč
reprodukovatelnost pohybu | 40 nm nebo méně | Vyplní uchazeč
rozsah pohybu v ose Z | alespoň 1500 μm nebo více | Vyplní uchazeč
Inkubátor pro živé preparáty
mikroskop je vybaven tmavou/neprůsvitnou inkubační komorou s odnímatelným předním panelem a vnitřním osvětlením | ano | Vyplní uchazeč
nastavitelná kontrola teploty v rozsahu | 35-42℃ nebo více | Vyplní uchazeč
nastavitelná kontrola koncetrace CO2 v rozsahu | 5-10% nebo větším | Vyplní uchazeč
možnost vytvoření hypoxického prostředí přídáním plynného N2 | ano | Vyplní uchazeč
kontrolovatelná vlhkost v komůrce v rozsahu alespoň | 80-95% | Vyplní uchazeč
softwarové nastavení parametrů a ukládání naměřených hodnot | ano | Vyplní uchazeč
inzerty pro pro vícejamkové desky a Petriho misky | ano | Vyplní uchazeč
Objektivy
semiapochromatický, zvětšení 5x, bez imerze, s NA | 0.15 nebo větší | Vyplní uchazeč
plan apochromatický, zvětšení 10x, bez imerze, s NA | 0.4 nebo větší | Vyplní uchazeč
plan apochromatický, zvětšení 20x, bez imerze, s NA | 0.7 nebo větší | Vyplní uchazeč
plan apochromatický, zvětšení 20x, multiimerzní voda, silicon, glycerol, olej s NA | 0.7 nebo větší | Vyplní uchazeč
plan apochromatický, zvětšení 40x, vodní imerze, s NA | 1.1 nebo větší | Vyplní uchazeč
plan apochromatický, zvětšení v rozmezí 60x - 65x, vodní imerze, s NA | 1.2 nebo větší | Vyplní uchazeč
plan apochromatický, zvětšení v rozmezí 60x - 65x, olejová imerze, s NA | 1.4 nebo větší | Vyplní uchazeč
všechny objektivy mimo 5x, jsou doplněny optickými prvky pro diferenciální interferenční kontrast (DIC). | ano | Vyplní uchazeč
Konfokální nástavec
plynule nastavitelná konfokální pinhole | ano | Vyplní uchazeč
nástavec se standardním galvo a rezonančním skenerem. Volba skeneru pro snímání se mění softwarově, bez nutnosti restartu systému | ano | Vyplní uchazeč
optická cesta, skenovací prvky a všechny optické prvky pro snímání jsou přizpůsobené pro vlnové délky světla v rozsahu | 440 - 850 nm nebo více | Vyplní uchazeč
modul pro super rezoluční snímání dosahující rozlišení alespoň 120 nm v osách XY a 200 nm v ose Z | ano | Vyplní uchazeč
Galvo konfokální skener
galvo konfokální skener pro zorné pole | 22 mm nebo větší | Vyplní uchazeč
rozlišení skeneru | 8000 x 8000 pixelů nebo více | Vyplní uchazeč
maximální rychlost snímání ve formátu 512 x 512 pixelů | 7 snímků za sekundu nebo více | Vyplní uchazeč
možnost snímání alespoň ve čtyřech nezávislých kanálech současně | ano | Vyplní uchazeč
možnost nastavení libovolné zóny skenování (ROI) v rámci zorného pole | ano | Vyplní uchazeč
možnost optické rotace ROI | ano | Vyplní uchazeč
nastavitelný zoom vybrané oblasti v rozsahu minimálně | 0.75x - 45x | Vyplní uchazeč
nastavitelná snímací frekvence skeneru | ano | Vyplní uchazeč
volba mezi jednostranným a oboustranným skenováním | ano | Vyplní uchazeč
Rezonanční konfokální skener
rychlý rezonanční skener pro zorné pole | 11 mm nebo větší | Vyplní uchazeč
rozlišení skeneru | 2400 x 2400 pixelů nebo více | Vyplní uchazeč
maximální rychlost snímání s rozlišením 512 x 512 pixelů | 28 snímků za sekundu nebo více | Vyplní uchazeč
možnost snímání alespoň ve čtyřech nezávislých kanálech současně | ano | Vyplní uchazeč
nastavitelný zoom vybrané oblasti v rozsahu minimálně | 1.25x - 45x | Vyplní uchazeč
Laserové zdroje
širokopásmový pulzní laserový zdroj umožňující excitaci nejširšího spektra preparátů v rozsahu alespoň | 440-790 nm nebo více | Vyplní uchazeč
možnost výběru vlnové délky po krocích | 1 nm nebo méně | Vyplní uchazeč
možnost současné aktivace několika vlnových délek | 6 nebo více | Vyplní uchazeč
laserový zdroj 405 nm pro excitaci DAPI/Hoechst, aktivační a FRAP experimenty s výkonem | 50 mW nebo více | Vyplní uchazeč
laserový zdroj 488 nm pro aktivační a FRAP experimenty s výkonem | 20 mW nebo více | Vyplní uchazeč
Detektory
minimální počet detektorů pro detekci fluorescenčního signálu vzorku. | 5 nebo více | Vyplní uchazeč
všechny detektory musí umožňovat libovolné nastavení vlnových délek v detekční oblasti | ano | Vyplní uchazeč
volně nastavitelná minima a maxima detekovaného spektra na libovolném detektoru po krocích | 1 nm nebo méně | Vyplní uchazeč
minimální nastavitelná šířka detekovaného spektra na libovolném detektoru | 10 nm nebo méně | Vyplní uchazeč
detektor s QE (quantum efficiency) min. 55% v oblasti zeleného světla, umožňující rychlé filtrování fotonů na základě doby jejich dopadu a absolutní detekci počtu fotonů. Možnost použití v analogovém i digitálním módu. Možnost snímání odraženého světla. Volitelná digitalizace v rozmezí alespoň 8-16 bitů. | 2 nebo více | Vyplní uchazeč
detektor s QE (quantum efficiency) min 45% v oblasti zeleného světla. Detektor umožňující přímé počítání jednotlivých fotonů a měření doby jejich dopadu pro FLIM měření. Detekce příchozích fotonů v časovém rozlišení umožní filtrování na základě času příletu fotonů. Volitelná digitalizace v rozmezí alespoň 8-16 bitů. | 2 nebo více | Vyplní uchazeč
detektor pro detekci fluorescenčních signálů v blízkosti infračerveného spektra optimalizovaný pro snímání fotonů až do vlnové délky 850 nm nebo více. | 1 nebo více | Vyplní uchazeč
detektor pro procházející světlo s možností nastavení gain a offset | 1 x | Vyplní uchazeč
Modul pro měření FLIM
excitace vzorků pulzním laserem v oblasti | 440-790 nm nebo více | Vyplní uchazeč
možnost nastavení pulzní frekvence laserů v rozsahu | 80±5 MHz - 2.5±5 MHz nebo širším | Vyplní uchazeč
ovládání prvků modulu FLIM je plně integrováno v řídícím software mikroskopu | ano | Vyplní uchazeč
FLIM modul použitelný současně alespoň pro 2 detektory | ano | Vyplní uchazeč
modul obsahuje veškeré nástroje pro analýzu získaných dat - analýza FLIM-FRET, fitting naměřených dat, vizualizace FLIM dat fázorovým diagramem, rozdělení signálu fluoroforů na základě informace o čase příletu jednotlivých fotonů od okamžiku excitace a to ve všech modalitách - 2D, 3D, časosběrné snímání, mozaika. | ano | Vyplní uchazeč
PC a ovládací software
výkonný PC s doporučenými hardwarovými parametry pro plnohodnotné ovládání mikroskopu a současné zpracování výstupních dat, minimálně 64 GB RAM, výkonnou grafickou kartou s min. 2000 procesory pro rychlou vizualizaci snímků, s RAM minimálně 16 GB, úložná kapacita - SSD disk minimálně 1TB a HDD s kapacitou minimálně 6TB a rychlým síťovým rozhraním 10Gb/s. | 1x | Vyplní uchazeč
monitory o velikost minimálně 31" s rozlišením 4K | 2x | Vyplní uchazeč
software pro ovládání mikroskopu s moduly pro ovládání/analýzu - spektrální unmixing, SW i HW autofokus, dlaždicové snímání, Z-stack, super rozlišovací snímání, časosběrné experimenty, 3D vizualizace, FRAP, FRET a FLIM. Možnost ukládání jednotlivých pozic a lokalizace pozic v multijamkových deskách a dalších typech plastu. | ano | Vyplní uchazeč
plnohodnotná offline licence software se stejnými moduly jako na řídícím PC umožňující následnou analýzu získaných dat na jiném počítači | ano | Vyplní uchazeč
Příslušenství
aktivní antivibrační stůl s kompresorem na umístění celého mikroskopu | ano | Vyplní uchazeč
Záruka
bezplatný update software | 60 měsíců nebo více | Vyplní uchazeč
záruka ne veškeré dodané komponenty systému | 24 měsíců nebo více | Vyplní uchazeč
záruka na pulzní laserový zdroj | 36 měsíců nebo více | Vyplní uchazeč