Technické podmínky

Polarimetr

Popis zařízení a jeho využití

Přístroj je optický přístroj určený k měření úhlu otočení roviny polarizovaného světla při průchodu opticky aktivní látkou. V rámci projektu bude využit k určení optické čistoty chirálních organických molekul a jejich stereochemické konfigurace. Přístroj umožní přesná měření i relativně malých množstvích finálních látek (jednotky miligramů) určených pro biologické testování, což je klíčové, jelikož enantiomery mohou mít dramaticky rozdílnou biologickou aktivitu.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Šestivlnový automatický polarimetr s příslušenstvím, rozsah vlnových délek: 589 nm (konkrétní vlnová délka) 355-375 nm (konkrétní vlnová délka v tomto rozmezí) 395-415 nm (konkrétní vlnová délka v tomto rozmezí) 426-446 nm (konkrétní vlnová délka v tomto rozmezí) 536-556 nm (konkrétní vlnová délka v tomto rozmezí) 623-643 nm (konkrétní vlnová délka v tomto rozmezí) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dostupné módy měření: (1) optická rotace, (2) specifická rotace, (3) koncentrace | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nezávislá kontrola teploty a měření dle USP 781, která vyžaduje regulaci teploty na 25 °C ± 0,5 °C a EP, která vyžaduje regulaci na teploty 20 °C ± 0,5 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kontrola a regulace teploty s kalibračním standardem a přesností ± 0,2 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Přesnost měření: 0,0003°otáčení | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu) |
| Opakovatelnost měření: 0,0002°otáčení | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu) |
| Možnost automatické kalibrace | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měřítko: stupeň Arc, % koncentrace | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Odolnost kyvety vůči silným kyselinám a zásadám | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Objem kyvety 1.0 ml garantující přesné měření i menších množství vzorku (jednotky mg). | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu) |
| Plnící stanice zajišťující správnost naplnění dodané kyvety a absenci vzduchových bublin. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kompatibilita kyvety se stávající plnící stanicí (tj. kyveta o objemu 0.9 mL, průměr včetně obalu kyvety 30 mm, délka včetně obalu kyvety 110 mm). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Komunikace: HDMI, 2x ethernet, USB 3.0, 2x USB | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vestavěný software k ovládání polarimetru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dotykový display k ovládání polarimetru | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Datové úložiště: min. 32 GB, pevné | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je kalibrace zařízení a validační měření na standardech | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.