Technické podmínky

Set rotační vakuová odparka a recirkulační chladič (10 ks)

Popis zařízení a jeho využití

Sestava rotační vakuové odparky s recirkulačním chladičem patří mezi základní vybavení laboratoře organické syntézy. Sestava slouží k odstraňování větších množství rozpouštědel ze surových reakčních směsí a z roztoků purifikovaných produktů např. po kolonové chromatografii. Pomocí vakuové odparky lze také odstranit nežádoucí těkavé substance z reakce. Vzhledem k tomu, že některé chemikálie, které se dostanou do styku s přístrojem, budou korozivní, je nezbytné, aby příslušné části vakuové odparky byly vyrobeny z chemicky odolných materiálů, např. skla či teflonu. Rozpouštědla budou kondenzována v chladiči s chlazením pomocí vysoce účinného recirkulačního chladiče, případné minoritní stopy rozpouštědel budou zachyceny v chladiči sekundárním. Recirkulační chladič s vestavěným termoregulátorem umožňuje účinné chlazení chladicího média (např. voda + ethylenglykol). Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřený okruh, je tato varianta chlazení výrazně ekonomičtější 
a ekologičtější (a při použití nízkých teplot i výrazně účinnější) než kontinuální používání vody z vodovodního řádu.

Předmětem dodávky jsou kompletní, nová, nepoužitá a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Kompletní set skládající se z následujících vzájemně plně kompatibilních komponent: rotační vakuové odparky včetně chladiče, membránové vývěvy, regulátoru vakua a recirkulačního chladiče. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Set obsahuje chemicky odolnou PTFE membránovou vývěvu s dosažitelným mezním vakuem ≤ 5 mbar. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a mezní hodnotu vakua) |
| Set obsahuje topnou lázeň z nerezu s objemem ≤ 5 L a s regulací teplot v rozmezí minimálně 20–220 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Set obsahuje vertikální skleněný chladič s poplastovanou povrchovou úpravou. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Set obsahuje sekundární chladič. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Set obsahuje vzduchem chlazený recirkulační chladič s teplotním rozsahem chlazení minimálně - 10 °C až +25 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kompatibilita setu s rotačními vakuovými odparkami Büchi R-210 a R-215 a membránovými vývěvami Büchi V700/710. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Elektronický zdvih | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.