Technické podmínky

Fluorescenční mikroskop

Popis zařízení a jeho využití

Fluorescenční mikroskop kombinovaný s polarizačním mikroskopem umožňující pozorování preparátů 
v procházejícím i odraženém světle, vybavený otočným stolkem vybavený vhodnou sadou objektivů.  Přístroj bude využíván pro pozorování a fotodokumentaci archeologických vzorků, sedimentů, archeologických vrstev 
a artefaktů.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Robustní kovový stativ s funkcí pamětí intenzity světla pro každý objektiv | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objektivový revolver se 6ti pozicemi pro polarizované světlo, světlé a tmavé pole a DIC v dopadajícím i procházejícím světle | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Min. 5 centrovatelných pozic v revolveru | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kódovaný 6ti četný karusel pro kontrastní metody dopadajícího a transmisního světla | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rotační (360°) polarizační stolek s vernierovou stupnicí polohy rotace. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vodič vzorků s rozsahem posuvu min. 45x25 mm, Klik stop pozice pro posuv v ose x, y, odečítání pozice na Vernierově stupnici pro obě osy, držáky vzorků pro transmisní i dopadající světlo | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Tlačítka pro snímání obrazu z kamery na obou stranách stativu, u fokusovacích knoflíků. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Funkce stálého svícení a ECO módu (po dobu nečinnosti se vypne světelný zdroj a automaticky se aktivuje pohybem fokusu nebo jiného ovladače) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Achromatický aplanatický polarizační kondenzor s vyklápěcí čočkou s min. NA 0,9, 1x – 100x | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavitelná polní a aperturní clona pro dopadající i procházející světlo včetně konverzních filtrů pro změnu teploty barev ze studené na teplou 3200 K | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Adaptér pro připojení dvou světelných zdrojů pro dopadající světlo. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Transmisní světlo: světlé pole, polarizace, kompenzační destička λ, polarizátor (otočný, 90 °), analyzátor (výsuvný, otočný, 360 °) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dopadající světlo: světlé pole, polarizace (otočný analyzátor 360°, fixní polarizátor), možnost rozšíření o tmavé pole, cirkulární diferenciální interferenční kontrast (C-DIC), TIC kontrast. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Optika optimalizovaná pro procházející polarizované světlo a fluorescenci | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Obj. 5x s numerickou aperturou min. 0,16 pracovní vzdálenost min. 18mm POL (bez pnutí) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Obj. 10x s numerickou aperturou min. 0,30 pracovní vzdálenost min. 5mm, POL (bez pnutí) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Obj. 20x s numerickou aperturou min. 0,50 pracovní vzdálenost min. 2mm, POL (bez pnutí) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Obj. 40x s numerickou aperturou min. 0,90 pracovní vzdálenost min. 0,4mm, POL (bez pnutí) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Okuláry 10x se šířkou zorného pole min. 23 mm, oba s korekcí dioptrií a gumovými očnicemi | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Polarizační binokulární tubus s integrovaným fotovýstupem na kameru s dělením alespoň 100:0, 0:100, včetně quartz depolarizeru, nastavitelný oční rozestup, nastavitelná výška okulárů ve dvou úrovních, obraz musí odpovídat skutečné poloze a pohybu vzorku (nepřevrácený obraz), náklon max. 20°, zorné pole 23mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluorescence |  |
| Kódovaný karusel fluorescenčních filtrů se šesti pozicemi | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Snadné nasazování / výměna filtrů bez nářadí. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatická bezpečnostní clona proti zamezení fosforescenci LED zdroje pro procházející světlo. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fluorescenční LED zdroj napájený ze stativu mikroskopu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimálně 4 samostatné LED moduly: 385, 475, 555, 630nm s indikací aktuálního stavu použití. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Ovládání intenzity světla a přepínání spekter externím ovladačem s dotykovým displejem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Automatické nastavení intenzity světla podle zařazeného objektivu nebo fluorescenčního filtru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Filtr pro detekci v 425/30 + 514/30 + 592/30 + 709/100nm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Clona pro ochranu zraku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Barevná kamera |  |
| CMOS čip velikost min. 2/3 senzor, min. 5MPx s aktivním chlazením | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Připojení k PC pomocí USB 3.0 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rychlost snímání při 5MPx min. 35 snímků za sekundu a ve Full HD min. 65 snímků/s | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Funkce HDR | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kovový kryt kamery | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Adaptér s optickým členem 0,63x, rotační, s jemným nastavením +/- 2° | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software |  |
| Modulární software pro komunikaci s mikroskopem a digitální kamerou zahrnující minimálně tyto moduly: - modul pro spojování zorných polí - modul pro měření objektů ve 2D, online měření (automatická funkce pro změnu měřítka dle zařazeného objektivu) - modul pro snímání a skládání jednotlivých optických rovin | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Funkce GUI, automatická kalibrace, změna měřítka při výměně objektivů, tvorba pracovního prostředí pro každého uživatele, Image processing (standardní operace pro optimalizaci obrazu, geometrická korekce. Ukládání metadat. Ukládání do formátů BMP, GIF, JPG, TIFF, WDP, WMP. Navigátor, vkládání textů. Funkce nahrávání videa. Funkce vkládání a spojení jednotlivých obrázků z různých zvětšeních pro tvorbu obrazové mapy. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Napojení na online předdefinované moduly pro zpracování obrazu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tvorba archivů, šablon a reportů, spolupráce s volně dostupným sw ImagerJ. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Modul pro segmentaci obrazu využívající machine learning a deep learning (AI). Musí umožnit tvorbu individuálních modelů a implementaci do pracovních postupů spojených s obrazovou analýzou. Jednoduché definování objektů uživatelem pomocí kreslení myši a následné učení/trénování AI s možností okamžité úpravy/opravy pro vylepšení detekce. Možnost využítí předefinovaných modelů pro analýzu obrazu v Python scripts a možnost stáhnutí těchto skript pro offline analýzu. Konektivita s Arivis cloud. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Modul pro obrazovou analýzu umožňující segmentaci, separaci objektů s možností využití AI modelů. Možnost generování výstupních reportů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Základní tvorba obrazové mapy. Možnost vkládání obrázků a vytvoření obrazové mapy z různých fotodokumentačních zdrojů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost rozšíření o modul pro korelativní mikroskopii a integraci obrázků z odlišných zdrojů jako SEM, TEM, AFM apod. Možnost tvorby videoprojekce a obrazových map z importovaných obrázků. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.