Technická specifikace

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat systémy pro sledování a záznam motorických funkcí laboratorních zvířat.

Jedná se o následujících zařízení:

- zařízení pro provedení rotarod testu u laboratorních myší;

- zařízení pro provedení rotarod testu u laboratorních potkanů; a

- arénu pro lokomoční aktivity s automatickým sledováním.

Předmětem dodávky jsou nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

1) MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Zařízení pro provedení rotarod testu k analýze motorických a balančních dovedností u myší

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Jednotlivé dráhy musí být od sebe odděleny tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi zvířaty | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Nastavení rychlosti jednotlivých drah v rozsahu 3 – 80 RPM | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Dráhy musí být možné nastavit v následujících módech: konstantní, zrychlení/zpomalení houpání | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Možnost sledování následujících dat: čas, uběhnutá vzdálenost, rychlost, použité módy | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Rozměry zařízení: min. šířka 45 x hloubka 25 x výška 30 cm | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Minimální počet drah vybavených běhacími kolečky: 5 | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Vzdálenost mezi jednotlivými drahami musí být min. 5 cm | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| SW pro sběr dat pro 1 počítač | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| SW pro analýzu dat, neomezená licence | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Data musí být exportovatelná do xls souboru | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Data musí být možné uložit na USB přímo ze zařízení či odeslat do sítě | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

2) MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Zařízení pro provedení rotarod testu k analýze motorických a balančních dovedností u potkanů

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Jednotlivé dráhy musí být od sebe odděleny tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi zvířaty | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Nastavení rychlosti jednotlivých drah v rozsahu 3 – 80 RPM | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Dráhy musí být možné nastavit v následujících módech: konstantní, zrychlení/zpomalení houpání | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Možnost sledování následujících dat: čas, uběhnutá vzdálenost, rychlost, použité módy | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Rozměry zařízení: min. šířka 55 x hloubka 45 x výška 55 cm | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Minimální počet drah vybavených běhacími kolečky: 4 | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Vzdálenost mezi jednotlivými drahami musí být min. 8 cm | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| SW pro sběr dat pro 1 počítač | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| SW pro analýzu dat, neomezená licence | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Data musí být exportovatelná do xls souboru | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Data musí být možné uložit na USB přímo ze zařízení či odeslat do sítě | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

3) MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Arény pro lokomoční aktivity s automatickým sledováním

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Sledování lokomoce jednoho nebo dvou zvířat (potkanů nebo myší) v 1 aréně | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| IR paprsky ve dvou nastavitelných výškách, jeden pro snímání horizontálního pohybu, druhý pro vertikální pohyb | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 4 arény pro současný provoz | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Rozměry: krychle, min. výška 45 cm x šířka 45 cm x hloubka 45 cm | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Notebook odpovídající potřebám ovládání systému. Úhlopříčka 15 palců. | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Požadavky na SW |  |
| --- | --- |
| SW pro sběr dat pro 1 NTB | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| SW pro analýzu dat, neomezená licence | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Softwarová akvizice a analýza: |  |
| Zaznamenává se horizontální aktivita - uražená vzdálenost | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zaznamenává se vertikální aktivita - počet epizod, čas chování při výchově | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Možnost exportu dat do xls v časových blocích podle vlastní definice s nejmenší jednotkou alespoň jedna minuta | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Možnost vlastní definice minimálně dvou specifických zón pro oddělenou analýzu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Měření po dobu 24 hodin (k posouzení cirkadiánních rytmů) | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.