Technická specifikace

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem této veřejné zakázky je dodávka zařízení k separaci látek a stanovení jejich přesných molekulových hmotností.

Předmětem dodávky je vysoko rozlišující hmotnostní spektrometr v kombinaci s kapalinovým chromatografem.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalační a operační kvalifikace (IQ/OQ), dokumentace, zprovoznění a zaškolení obsluhy v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| hmotnostní spektrometr na bázi vysoko rozlišujícího analyzátoru (orbitrap, TOF, ICR, apod.) | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| další nezávislý analyzátor pro provedení izolace iontů pro následný MS/MS sken | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| rozlišení minimálně 200 000 FWHM na m/z 200 | Dodavatel uvede ANO / NE |
| hmotnostní rozsah min. 50 – 6000 m/z pro ultravysokorozlišující analyzátor izolační šířka kvadrupólu alespoň od 0,4 m/z v rozsahu alespoň do 1000 m/z | Dodavatel uvede ANO / NE Dodavatel uvede ANO / NE |
| měření kladně i záporně nabitých iontů, rychlé přepínání kladné a záporné polarity v průběhu měření - alespoň 1,5 Hz | Dodavatel uvede ANO / NE Dodavatel uvede ANO / NE |
| měření m/z s přesností < 1 ppm s interní kalibrací | Dodavatel uvede ANO / NE |
| uspořádání iontových zdrojů s optimalizací geometrie a čištění bez vypnutí vakua | Dodavatel uvede ANO / NE |
| iontový zdroj ESI a APCI pro průtoky min. v rozsahu 0,001 - 1 ml/min | Dodavatel uvede ANO / NE |
| dostatečně výkonný počítač se softwarovým vybavením nezbytným pro ovládání celé sestavy (požadovaný je jednotný software pro ovládání celé sestavy chromatografu a hmotnostního spektrometru) | Dodavatel uvede ANO / NE a nabízené technické parametry |
| software pro identifikaci metabolitů, a to včetně statistických nástrojů a HRMS knihoven | Dodavatel uvede ANO / NE |
| záložní zdroj min. 8 kVA s kapacitou baterií pro minimálně 30 minut provozu celého systému | Dodavatel uvede ANO / NE |
| generátor dusíku čistoty alespoň 99 % a výkonem alespoň 35 l/min | Dodavatel uvede ANO / NE |
| čerpadlo s možností tvorby kvarternárního nízkotlakého gradientu s tlakovým limitem minimálně 70 MPa | Dodavatel uvede ANO / NE |
| rozsah průtoků minimálně 0,001 – 10,00 ml/min | Dodavatel uvede ANO / NE |
| možnost tvorby gradientových profilů: lineární, konvexní, konkávní a skokový gradient | Dodavatel uvede ANO / NE |
| vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází | Dodavatel uvede ANO / NE |
| rozsah pH alespoň 1-13 | Dodavatel uvede ANO / NE |
| automatický dávkovač typu FTN | Dodavatel uvede ANO / NE |
| volitelný objem nástřiku v rozsahu 0,01 – 20,0 µl | Dodavatel uvede ANO / NE |
| kapacita dávkovače minimálně 80 pozic pro vialky o objemu 2 ml | Dodavatel uvede ANO / NE |
| tepelné termostatování vzorků v rozsahu minimálně + 5 °C až + 40 °C | Dodavatel uvede ANO / NE |
| přenos vzorku < 0,004 % | Dodavatel uvede ANO / NE |
| opakovatelnost nástřiku vyjádřená jako RSD plochy píku pro nástřik 1 µL kofeinu < 0,5 % | Dodavatel uvede ANO / NE |
| kolonový termostat minimálně pro 2 kolony o délce minimálně 250 mm, včetně předkolony | Dodavatel uvede ANO / NE |
| minimalizovaná délka kapiláry pro spojení s MS | Dodavatel uvede ANO / NE |
| alespoň jeden přepínací ventil (dvoupolohový šesticestný) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| rozsah teplot alespoň v rozsahu +25 °C až +80 °C | Dodavatel uvede ANO / NE |
| detektor typu DAD s pokrytím vlnových délek alespoň v rozsahu 190-800 nm | Dodavatel uvede ANO / NE |
| paralelní snímání alespoň 8 kanálů vlnových délek | Dodavatel uvede ANO / NE |
| průtočná cela s optickou drahou 10 mm o objemu max. 15 ul | Dodavatel uvede ANO / NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.