Technická specifikace

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat perfuzní set podle Langendorffa pro provádění měření na modelu izolovaného srdce včetně souvisejícího zařízení a softwaru vhodného pro snímání a záznam elektrické a mechanické aktivity srdce. Perfuzní set pro izolované srdce je určen pro testování vlivu látek (potenciálních léčiv, kardiotoxických látek, polutantů) na elektrickou a mechanickou aktivitu srdce malých laboratorních zvířat (potkan, morče). Perfuzní set pro izolované srdce bude využit zejména pro studium kardiotoxicity, farmakologické studie nebo receptorové studie s využitím přímých agonistů či antagonistů studovaných receptorů.

Předmětem dodávky je nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Dodavatel uvede výrobce |
| Typ/Model | Dodavatel uvede typ a model |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Perfuzní set s peristaltickou pumpou a ohřevem |  |
| Perfuzní set pro retrográdní perfuzi izolovaného srdce potkana nebo morčete umožňující měření EKG (elektrogramu), perfuzního tlaku a teploty perfuzního roztoku | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Perfuze možná za konstantního perfuzního tlaku | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Perfuze možná za konstantního průtoku | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zásobník na roztok a komora pro umístění srdce vyrobené z borosilikátového skla nebo jiného odolného materiálu (specifikujte) umožňující sterilizaci v autoklávu (při 121 °C) | Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje technické řešení |
| Perfuzní okruh vyhotovený z transparentních materiálů umožňujících vizuální kontrolu (přítomnost bublin) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Lapač bublin („bubbletrapper“) umístěný nad aortální kanylou | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Alespoň dva vstupy (porty) typu Luer umožňující připojení měřící sondy a/nebo podání testované látky do lapače bublin nebo nad aortální kanylu | Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje technické řešení |
| Součástí perfuzního okruhu je komora vytvářející compliance | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Komora pro umístění srdce umožňuje ponořit srdce do perfuzního roztoku | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Perfuzní okruh včetně zásobníku na náhradní roztok, lapače bublin a komory pro umístění srdce jsou vyhřívané | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Termostat pro vyhřívací okruh je možné nastavit v rozsahu alespoň +20 - +45 °C (rozsah specifikujte) | Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje technické řešení |
| Přesnost termostatu je alespoň ± 0,1 °C při 37,0 °C (přesnost specifikujte) | Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje technické řešení |
| Oběh náhradního roztoku zajišťuje perfuzní pumpa | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Perfuzní pumpu je možné řídit za účelem udržení konstantního perfuzního tlaku s chybou max. ± 5 mmHg (velikost chyby specifikujte) | Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje technické řešení |
| Perfuzní pumpu je možné řídit za účelem udržení konstantního průtoku s chybou max. ± 5 % (velikost chyby specifikujte) | Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje technické řešení |
| Napájení všech součástí setu střídavým napětím 230 V | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Související zařízení a software pro snímání, záznam a analýzu dat |  |
| --- | --- |
| Akviziční jednotka je schopná komunikovat se všemi periferiemi setu (tj. je kompatibilní s řídící jednotkou perfuzní pumpy a všemi zesilovači) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Akviziční jednotku je možné připojit k PC nebo notebooku pomocí portu USB-A, USB-C, nebo jiného portu (specifikujte typ portu) | Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje technické řešení |
| Zesilovač pro měření elektrogramu je plně izolovaný od elektrické sítě a umožňuje měření dvou bipolárních (diferenciálních) svodů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Vstup zesilovače v rozsahu alespoň od ±1 mV do ±50 mV (specifikujte) | Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje technické řešení |
| Zesilovač umožňuje filtrovat signál pro odstranění nechtěných frekvencí (low-pass a high-pass filtr) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Součástí dodávky je alespoň 5 elektrod vhodných k snímání elektrogramu izolovaného srdce (specifikujte počet a typ elektrod) | Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje technické řešení |
| Tlakový senzor umožňující měření tlaku v rozmezí alespoň 0-200 mmHg (rozsah specifikujte) | Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje technické řešení |
| Příslušenství k tlakovému senzoru pro snímání a kontinuální záznam perfuzního tlaku (zesilovač, kabeláž apod.) kompatibilní s akviziční jednotkou | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Senzor pro měření teploty v roztoku s rozsahem měření alespoň 20–50 °C a přesností alespoň ±0,1 °C (rozsah a přesnost specifikujte) | Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje technické řešení |
| Příslušenství k senzoru pro snímání a kontinuální záznam teploty perfuzního roztoku (zesilovač, kabeláž apod.) kompatibilní s akviziční jednotkou | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Software kompatibilní s akviziční jednotkou, schopný zobrazovat a ukládat všechny měřené parametry | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Software umožňující základní analýzu dat (detekce minima a maxima, měření časových úseků, analýza srdeční frekvence) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Software umožňující export nebo uložení dat do formátu .csv, případně dalších formátů (specifikujte) | Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje technické řešení |
| Součástí dodávky jsou veškeré hadičky, spojky a kabeláž potřebné pro sestavení a zapojení setu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Součástí dodávky je montáž setu se základní instruktáží k obsluze | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.