## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Název veřejné zakázky: Dodávka 5 kusů holterovských nahravačů s vyhodnocovacím SW
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Holtery s vyhodnocovacím SW |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 5 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Počet kanálů: 12, musí umožňovat 12 svodové EKG |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Délka záznamu: 1-7 dní |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Datový přenos: komunikace s PC řešena pomocí USB, čtečky karet, bluetooth |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Kapacita úložiště - SD karty - min. 2 GB |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Vzorkovací frekvence/rozlišení |  | min. 2 000 Hz – detekce kardiostimulační spiků, 24 bitů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Detekce kardiostimulátoru |  | min. 100 μs | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Frekvenční rozsah |  | min. 0-05-220Hz | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Digitální rozlišení min. 1,52 μV |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Maximální elektrodový potenciál: ± 393 mV DC |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Dynamický rozsah: min. 66 mV |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Potlačení součtového signálu: >100dB digitálním filtrem |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Detekce pohybu |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů účastník prokáže tuto skutečnost předložením: prohlášení o shodě dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů - – doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). |  | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
Položka č. 2 Vyhodonocovací SW |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Interaktivní grafy/histogramy |  | ANO | vyplní dodavatel
Možnost automatického i manuálního vyhodnocení |  | ANO | vyplní dodavatel
Morfologická analýza a třídění komplexů, analýza rytmu, arytmií, analýza a detekce pacemakeru |  | ANO | vyplní dodavatel
Modul pro diagnostiku HRV(včetně reliéfové mapy), ST, QT a QTc, Pointcaré |  | ANO | vyplní dodavatel
Konfigurace závěrečné zprávy, tabulky, trendy, automatický závěr |  | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky