## MP
Příloha č. 1 - Technické podmínky Hmotnostní fotometr
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hmotnostního fotometru. Přístroj musí být schopný měřit hmotnost jednotlivých částic v roztoku v nízkých i středních koncentracích a v širokém rozsahu molekulových hmotností.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Hmotnostní fotometr pro měření hmotností molekul ve vzorku pomocí interferometrického kontrastu, tj. metodou, která přímo koreluje s hmotností molekuly, nikoliv s jejím tvarem či nábojem. | ano | Vyplní dodavatel
Přístroj umožňuje měření jednotlivých molekul (single molecule measurement) | ano | Vyplní dodavatel
Měření nevyžaduje značení molekul (např. fluorescenční) ani jiné chemické úpravy | ano, nevyžaduje | Vyplní dodavatel
Měření je kompatibilní s běžnými vodnými pufry | ano | Vyplní dodavatel
Spotřeba vzorku o koncentraci v rozmezí 100 pM - 100 nM pro jedno měření | £ 20 μl | Vyplní dodavatel
Hmotnostní rozpětí detekovaných biomolekul | alespoň v rozsahu od 30 kDa do 5 MDa | Vyplní dodavatel
Rozlišení měření (počítáno jako pološířka peaku v polovině výšky) | 30 kDa (nebo méně) pro molekulu o hmotnosti 66 kDa; 100 kDa (nebo méně) pro molekulu o hmotnosti 660 kDa | Vyplní dodavatel
Přesnost měření | ±2% (nebo méně) | Vyplní dodavatel
Citlivost detekce proteinových molekul (minimální množství proteinu potřebné pro detekci) | 1 ng (nebo méně) | Vyplní dodavatel
Vlnová délka použitého laseru (pro minimalizaci nežádoucích efektů při absorbci světla studovanými molekulami) | hodnota se musí nacházet v rozmezí 450-550 nm | Vyplní dodavatel
Software pro ovládání přístroje, sběr a analýzu dat součástí dodávky | ano | Vyplní dodavatel
Zobrazení detekční plochy alespoň ve třech různých velikostech/přiblíženích | ano | Vyplní dodavatel
Režim ostření optiky | manuální i automatické | Vyplní dodavatel
Možnost nahrávání detekční plochy po celou dobu měření | ano | Vyplní dodavatel
Zobrazení vyhodnocených dat formou histogramu i metodou "Kernel density estimation" (KDE) | ano | Vyplní dodavatel
Tvorba a úprava výsledných grafů a záznamů pro další použití je součástí SW | ano | Vyplní dodavatel
Mikrofluidní systém pro měření molekul v μM koncentracích součástí dodávky | ano | Vyplní dodavatel
Hmotnostní rozpětí detekovaných biomolekul při použití mikrofluidního systému | alespoň v rozsahu od 50 kDa do 5 MDa | Vyplní dodavatel
Rychlost průtoku vzorku mikrofluidním systémem | v rozsahu 0,1-5 μl/min nebo větším | Vyplní dodavatel
Spotřeba vzorku při použití mikrofluidního systému pro jedno měření | £ 20 μl | Vyplní dodavatel
Záruka na přístroj | alespoň 12 měsíců | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).