## B
Příloha č. 1 - Technické podmínky
PCR cyklery s výměnnými bloky
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
PCR cyklery s výměnnými bloky – 3ks PCR cyklerů s 6ks výměnných bloků
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
PCR cykler – tělo, 3ks
paměť | Min. 250 programů | Vyplní dodavatel
třídění programů do složek | ano | Vyplní dodavatel
kompatibilní se všemi dodanými bloky | ano | Vyplní dodavatel
export programů na USB | ano | Vyplní dodavatel
podpora více uživatelských účtů | Alespoň 10 uživatelů | Vyplní dodavatel
podpora více úrovní oprávnění uživatelů | Alespoň 2 úrovně | Vyplní dodavatel
ovládání pomocí dotykového displeje | ano | Vyplní dodavatel
možnost připojení do sítě a vzdáleného ovládání | ano | Vyplní dodavatel
možnost automatického zvýšení/snížení teploty kroku mezi cykly (touch-down, step-up PCR) v rozsahu alespoň 0,5-5˚C/cyklus | ano | Vyplní dodavatel
možnost automatického prodloužení času kroku mezi cykly (modifikace long-range PCR) v rozsahu alespoň 1-60s/cyklus | ano | Vyplní dodavatel
blok s více nezávislými sekcemi, 3ks
min. teplota bloku | Nejvýše 4°C | Vyplní dodavatel
max. teplota bloku | Nejméně 98°C | Vyplní dodavatel
max. rychlost ohřevu | Min 5°C/s | Vyplní dodavatel
max. rychlost chlazení | Min 4.0°C/s | Vyplní dodavatel
průměrná rychlost ohřevu | Min. 4.5°C/s | Vyplní dodavatel
průměrná rychlost chlazení | Min. 3.5°C/s | Vyplní dodavatel
teplotní uniformita (teplota ležící v rozsahu 55 – 90°C, 10-15s po dosažení teploty) | +- 0.6°C nebo menší | Vyplní dodavatel
min. teplota víka | Max 30°C | Vyplní dodavatel
max. teplota víka | Min 105°C | Vyplní dodavatel
velikost mikrozkumavek | 0.2mL | Vyplní dodavatel
možnost použít 8-jamkové stripy 0,2mL | ano | Vyplní dodavatel
možnost použít 48-jamkové destičky 0,2mL (6x8 jamek) | ano | Vyplní dodavatel
kapacita | min. 2x48 jamek | Vyplní dodavatel
Alespoň 2 plně nezávislé oddíly s kapacitou alespoň 48 jamek | ano | Vyplní dodavatel
gradient | ano | Vyplní dodavatel
rozsah gradientu | Min 20°C | Vyplní dodavatel
počet zón gradientu | Alespoň 8 | Vyplní dodavatel
rozmezí teplot pro nastavení gradientu | alespoň 20-98˚C | Vyplní dodavatel
96-jamkový deep-well blok, 2ks
min. teplota bloku | Nejvýše 4°C | Vyplní dodavatel
max. teplota bloku | Nejméně 98°C | Vyplní dodavatel
max. rychlost ohřevu | Min 7,5°C/s | Vyplní dodavatel
max. rychlost chlazení | Min 5°C/s | Vyplní dodavatel
průměrná rychlost ohřevu | Min. 7°C/s | Vyplní dodavatel
průměrná rychlost chlazení | Min. 4,5°C/s | Vyplní dodavatel
teplotní uniformita (teplota ležící v rozsahu 55 – 90°C, 10-15s po dosažení teploty) | +-0.5°C nebo menší | Vyplní dodavatel
min. teplota víka | Max 30°C | Vyplní dodavatel
max. teplota víka | Min 105°C | Vyplní dodavatel
velikost mikrozkumavek | 0.2mL | Vyplní dodavatel
Deep-well, podpora reakčních objemů až 100uL | ano | Vyplní dodavatel
kapacita | min. 1x96 jamek | Vyplní dodavatel
možnost použít 8/12-jamkové stripy 0,2mL | ano | Vyplní dodavatel
možnost použít 96-jamkové destičky 0,2mL | ano | Vyplní dodavatel
gradient | ano | Vyplní dodavatel
rozsah gradientu | Min 40°C | Vyplní dodavatel
počet zón gradientu | Alespoň 12 | Vyplní dodavatel
rozmezí teplot pro nastavení gradientu | Alespoň 4-98˚C | Vyplní dodavatel
384-jamkový blok, 1ks
min. teplota bloku | Nejvýše 4°C | Vyplní dodavatel
max. teplota bloku | Nejméně 98°C | Vyplní dodavatel
max. rychlost ohřevu | Min 4°C/s | Vyplní dodavatel
max. rychlost chlazení | Min 2°C/s | Vyplní dodavatel
průměrná rychlost ohřevu | Min. 3,5°C/s | Vyplní dodavatel
průměrná rychlost chlazení | Min. 1,5°C/s | Vyplní dodavatel
teplotní uniformita (teplota ležící v rozsahu 55 – 90°C, 10-15s po dosažení teploty) | +-0.5°C nebo menší | Vyplní dodavatel
min. teplota víka | Max 30°C | Vyplní dodavatel
max. teplota víka | Min 105°C | Vyplní dodavatel
kapacita | min. 1x384 jamek | Vyplní dodavatel
možnost použít 384-jamkové destičky | ano | Vyplní dodavatel
gradient | ano | Vyplní dodavatel
rozsah gradientu | Min 24°C | Vyplní dodavatel
počet zón gradientu | Alespoň 12 | Vyplní dodavatel
rozmezí teplot pro nastavení gradientu | alespoň 20-98˚C | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího: