Technické podmínky

Digitální optický mikroskop s počítačovým řízením

Digitální optický mikroskop se zobrazením vzorků na odraz i na průchod a se všemi standardními mikroskopickými metodami (temné pole, světlé pole, polarizace, interferenční kontrast), s plně motorizovaným stolkem, naklápěcím stojanem pro pozorování objektů z různých stran, digitální kamerou s vysokým rozlišením, plně počítačovým řízením a pokročilým analytickým softwarem. Mapovací stolek musí umožnit skládání panoramat obrazů laterálně velkých vzorků. Motorizace ve vertikální ose umožní zvýšení rozsahu zaostření při malé hloubce ostrosti 
a jednoduché 3D optické profilování tvaru povrchu. Mikroskop bude sdílen několika ústavy Přírodovědecké fakulty (ÚFKL, ÚA, ÚTFA, ÚGV) a proto musí umožnit zobrazovat vzorky různých velikostí, např. velké rovinné polovodičové desky, objemné minerály či antropologické preparáty. Součástí dodávky je řídící PC 
s nainstalovaným akvizičním a analytickým softwarem.

Předmětem dodávky je kompletní, nové, nepoužité a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Stolní digitální optický mikroskop s manuálním i plně počítačovým řízením pro optické zvětšení v rozsahu nejméně 50× až 7000× a zorným polem v rozsahu nejméně 9 mm až 60 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Ovládací panel (konzola) pro manuální řízení mikroskopu, ovládací prvky pro jednotlivé režimy, ostření a posuv, popisky ovládacích prvků v angličtině | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ovládání režimů mikroskopu a osvětlení řízené manuálně ovládacím panelem i softwarově z počítače | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zobrazovací režimy mikroskopu na odraz: světlé pole, temné pole, kombinovaný kontrast světlého a temného pole, šikmé osvětlení, polarizační kontrast, diferenciální interferenční kontrast | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zobrazovací režimy mikroskopu na průchod: světlé pole, temné pole, kombinovaný kontrast světlého a temného pole, šikmé osvětlení, polarizační kontrast | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Osvětlení LED pro odražené i prošlé světlo, jemná regulace intenzity osvětlení, životnost nejméně 35 tis. hodin | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Osvětlení v odraženém světle: nejméně 4 nezávislé segmenty pro směrové osvětlení pro viditelné i UV světlo | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stojan mikroskopu s automatickým odečtem úhlu náklonu v rozsahu nejméně –90˚ až +90˚ | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kamera |  |
| Digitální barevná kamera: CMOS detektor s nativním rozlišením nejméně 2,3 Mpixelů s rozlišením obrazu pokročilou technologií „pixel-shift“ nejméně 17 Mpixelů, chlazení, antivibrační uložení, podpora velkého dynamického rozsahu (HDR), podpora videa s frekvencí nejméně 50 snímků/sekundu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Stolek mikroskopu |  |
| Stolek mikroskopu s minimální nosností vzorku 5 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Mikroskop musí umožnit pozorování vzorků o maximální výšce minimálně 140 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Motorizovaná vertikální osa pro nastavení pracovní vzdálenosti a ostření, rozsah posunu nejméně 50 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Motorizovaný laterální posuv stolku se vzorkem nejméně 100 mm x 100 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Stolek umožňuje rotaci vzorku v úhlovém rozsahu nejméně ±90˚ s automatickým odečtem úhlu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rotační držák pro wafery o průměru 4“ až 6“ | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objektivy |  |
| Objektivová hlava mikroskopu umožňuje vložit minimálně 2 objektivy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Počítačem řízená výměna objektivů v hlavě s automatickým rozpoznáním objektivu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimálně 8 objektivů (pro vkládání do objektivové hlavy) s různými charakteristikami dle specifikace níže, typ PlanSemiApochromat | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Makro objektiv s pracovní vzdáleností 65±5 mm, možnost pozorování i v UV světle, zvětšení 3×, numerická apertura (NA) 0,09±0,01; s aplikacemi zejména pro makro snímání | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objektiv s pracovní vzdáleností 30±2 mm, zvětšení 3×, NA 0,09±0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objektiv s pracovní vzdáleností 20±2 mm, zvětšení 20×, NA 0,40±0,04 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objektiv s pracovní vzdáleností 4±1 mm, zvětšení 40×, NA 0,80±0,05 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objektiv s pracovní vzdáleností 12±1 mm, zvětšení 5×, NA 0,15±0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objektiv s pracovní vzdáleností 6±1 mm, zvětšení 10×, NA 0,25±0,02 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objektiv s pracovní vzdáleností 3,0±0,2 mm, zvětšení 20×, NA 0,4±0,03 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objektiv s pracovní vzdáleností 1,0±0,1 mm, zvětšení 50×, NA 0,75±0,05 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plně motorizovaný optický zoom minimálně 10×, zobrazení skutečného zvětšení na počítači, ostření rychlým autofokusem, motorizovaná aperturní clona | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Řídící PC a software |  |
| Výkonný řídící počítač se dvěma monitory s úhlopříčkou minimálně 23“, sloužící pro ovládání mikroskopu i zpracování naměřených obrazových dat | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Ovládací software pro kompletní ovládání motorizací, kamery a pro odečet nastavení komponent, kalibraci, a zobrazení reálného živého obrazu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Software umožňuje anotování snímků, měření vzdáleností, směrů a ploch, export snímků v obvyklých obrazových formátech, export zpracovaných dat v tabulkových formátech | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software umožňuje individuální uživatelské profily | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Hardware i software nezbytný pro rychlé skládání 2D panoramat (snímání oblastí větších, než je zorné pole) s využitím nativního rozlišení každého pole, pro velikost snímku až do nejméně 40000×40000 pixelů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Hardware i software nezbytný pro skládání 3D obrazu z hloubkového ostření a pro režim 3D optické profilometrie | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Software pro jednoduché i pokročilé zpracování naměřených dat zahrnující: analýzu a klasifikaci objektů, fází a částic; segmentaci a úpravy snímků; analýzu liniové a plošné drsnosti dle souvisejících ISO norem; výstup ve formě reportů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Software je přenositelný i na další počítače pro následné zpracování obrazu s neomezeným počtem licencí a bez časového omezení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Jazyk softwaru a dokumentace (základní software, nápisy ovládacích prvků) v angličtině a v češtině | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Update softwaru zdarma během záruční doby | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Záruční doba |  |
| Minimálně 24 měsíců na všechny součásti dodávky kromě řídícího PC | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 36 měsíců na řídící PC | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a případně doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.