Technické podmínky

Ultra rychlý konfokální mikroskop s rotačním diskem

Motorizovaný invertovaný mikroskop s konfokálním nástavcem na bázi spinning disku, schopným snímat 
s vysokým rozlišením a vysokou rychlostí dynamické procesy u živých preparátů a velké objemy fixovaných vzorků. Konfokální nástavec obsahuje minimálně dva disky, které lze měnit podle typu snímání. Pro udržení živých preparátů je mikroskop vybaven komorou s regulovatelnou teplotou a kontrolou koncentrace CO2/O2. Přístroj je vybaven modulem pro fotokinetické manipulace umožňující excitovat vybrané oblasti zorného pole silným laserovým paprskem o specifikovaných vlnových délkách. Pro rychlé snímání je přístroj vybaven dvěma vysoce citlivými kamerami s vodním chlazením a kontrolní jednotkou umožňující velice rychlou a přesnou synchronizaci jednotek mikroskopu. Součástí dodávky je řídící PC s nainstalovaným akvizičním softwarem.

Přístroj bude sloužit uživatelům dvou projektů – MUNI4PhD a Modernizace VVI Czech-BioImaging.

Předmětem dodávky je kompletní, nové, nepoužité a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Stativ mikroskopu |  |
| Invertovaný stativ s motorizovaným, alespoň dvoukrokovým ostřením (hrubé a jemné) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Minimální krok jemného ostření - 10 nm nebo méně, rozsah posuvu alespoň 10 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Motorizovaný revolver pro umístění minimálně 6 objektivů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně dvě patra pro zásuvné moduly jako fluorescence, FRAP skener, měnič zvětšení, přídavný výstup na kameru a jiné | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Zdroj osvětlení s plynulou regulací intenzity pro pozorování v procházejícím světle, vestavěná polní clona | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rychlá závěrka pro procházející světlo, rychlost otevření – zavření max. 40 ms nebo méně | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Ergonomické okuláry s dioptrickou korekcí | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Externí dotykový panel pro ovládání mikroskopu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Boční výstup pro připojení kamery/spinning disk konfokální jednotky přímo na těle mikroskopu s motorizovaným přepínáním optické dráhy; číslo zorného pole FN18 nebo větší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kondenzor |  |
| Plně motorizovaný kondenzor s dlouhou pracovní vzdáleností - 27 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 7 pozic pro kontrastní vložky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| NA alespoň 0.55 nebo větší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vestavěná aperturní clona | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost aretace optimální pozice pro Koehlorovo osvětleni | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Autofokus |  |
| Plně motorizovaný systém kompenzace teplotního driftu na bázi infračerveného (IR) laseru a detekce pozice krycího skla, bez omezujícího vlivu na osazení pater ve stativu. Vlnová délka laseru nesmí kolidovat s excitačními lasery. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| IR autofokus plně integrován v řídícím software | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém umožňuje automatické vyhledávání roviny ostrosti | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém může pracovat v kontinuálním i jednorázovém módu ostření | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost použití obrazového autofokusu na bázi kontrastu fluorescenčního signálu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost kombinace laserového i obrazového autofokusu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stolek mikroskopu |  |
| Motorizovaný stolek s rozsahem pohybu v ose X-Y alespoň 120 x 80 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální rychlost posunu alespoň 120 mm/sekundu nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost regulace rychlosti pohybu stolku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Opakovatelnost pohybu: 1 m nebo méně | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení pozice: 10 nm nebo méně | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Držáky pro vložení vícejamkových destiček, mikroskopických skel, Petriho misek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Piezo drive pro rychlý posun v ose Z |  |
| Minimální rozsah pohybu - 300 m nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení polohy alespoň 3 nm, nebo méně | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Reprodukovatelnost pohybu 5 nm nebo méně | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Pracovní zátěž – minimálně 300 g | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Objektivy |  |
| Objektivy suché, bez imerze | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zvětšení 4x NA minimálně 0.13 pracovní vzdálenost alespoň 15 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zvětšení 10x NA minimálně 0.30 pracovní vzdálenost alespoň 10 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plan apochromatické objektivy s korekcí chromatických vad v rozsahu minimálně 400–1000 nm, bez imerze | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zvětšení 20x NA minimálně 0.8 pracovní vzdálenost alespoň 0.6 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zvětšení 40x NA minimálně 0.95 pracovní vzdálenost alespoň 0.18 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plan apochromatické objektivy s korekcí chromatických vad v rozsahu minimálně 400–1000 nm, s olejovou imerzí | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zvětšení v rozsahu 60x NA minimálně 1.42 pracovní vzdálenost alespoň 0.15 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zvětšení 100x NA minimálně 1.45 pracovní vzdálenost alespoň 0.13 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Apochromatické objektivy s vodní imerzí s korekčním kroužkem na tloušťku krycího skla | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zvětšení 40x NA minimálně 1.15 pracovní vzdálenost alespoň 0.25 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plan apochromatické objektivy se silikonovou imerzí s korekčním kroužkem na tloušťku krycího skla | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zvětšení 30x NA minimálně 1.05 pracovní vzdáleností alespoň 0.8 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zvětšení 60x NA minimálně 1.3 pracovní vzdáleností alespoň 0.3 mm nebo více | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vybavení pro sledování fluorescence |  |
| Motorizovaný karusel pro filtry s minimálně 8 pozicemi s motorizovanou závěrkou | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Filtry pro sledování fluorescence základních fluorochromů – DAPI, GFP, TRITC, Cy5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Snadná uživatelská výměna filtrových bloků bez nutnosti zásahu servisního technika | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| LED fluorescenční zdroj pro excitaci v rozsahu minimálně 380–700 nm s regulovatelnou intenzitou osvitu v rozsahu 0-100 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vestavěná polní clona | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Konfokální jednotka s rotačními disky |  |
| Plně motorizovaná konfokální jednotka s minimálně dvěma rotačními disky. Možnost libovolného výběru disku pro snímání. Výběr se provádí softwarově | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| 1) disk s 50 m pinhole a mikročočkami na excitační straně a 50 m pinhole na emisní straně pro standardní konfokální snímání | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 2) disk s 50 m pinhole a mikročočkami na excitační i emisní straně pro super rozlišovací snímání metodou "optical re-assignment" | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Super rozlišovací snímání dosahující rozlišení alespoň 120 nm v ose XY | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Motorizovaný měnič zvětšení zajišťující dosažení dostatečné hodnoty Nyquistova kritéria pro super rozlišovací snímání. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rychlost rotace disků umožňující dosáhnout maximální rychlost snímání alespoň 200 snímků/sekundu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Výstupy na dva porty pro kamery se zorným polem FN18 nebo větší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost úplného vysunutí disku z optické dráhy pro snímání ve widefield modalitě | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dichromatická zrcátka pro rozdělení excitace: minimálně 3 pozice osazené dichromatickými zrcátky s motorizovaným přepínáním pro různé kombinace excitace s dodanými lasery | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Dichromatická zrcátka pro rozdělení emise mezi kamery: minimálně 3 pozice osazené dichromatickými zrcátky s motorizovaným přepínáním pro rozdělení emise mezi dvě kamery | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost současného snímání alespoň 2 kanálů v super rozlišovacím snímání přes celé zorné pole | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Motorizovaná emisní filtrová kola před každou kamerou s minimálně 10 pozicemi osazenými filtry pro všechny fluorochromy excitovatelné s dodanými lasery | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zařízení pro homogenizaci osvětlení celého zorného pole při konfokálním snímání | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kamery |  |
| Dvě identické monochromatické back-illuminated sCMOS kamery | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozlišení sensoru minimálně 2300 x 2300 pixelů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální rychlost snímání alespoň 89 snímků/sekundu při plném rozlišení kamery | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální rychlost snímání alespoň 700 snímků/sekundu při rozlišení kamery 256x256 pixelů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Velikost pixelu maximálně 6.5m x 6.5m | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Digitalizace alespoň 16bitová | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Kvantová účinnost (QE) při 550 nm - 95 % nebo větší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Dynamický rozsah minimálně 21 000:1 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Čtecí šum 0.7 elektronu RMS nebo nižší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost binningu – alespoň 2 x 2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Aktivní vodní chlazení obou kamer na alespoň -15C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Laserové zdroje pro snímání |  |
| Laser 4005 nm, s výkonem minimálně 30 mW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Laser 4405 nm, s výkonem minimálně 20 mW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Laser 4905 nm, s výkonem minimálně 100 mW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Laser 5155 nm, s výkonem minimálně 45 mW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Laser 5605 nm, s výkonem minimálně 150 mW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Laser 6405 nm, s výkonem minimálně 100 mW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plynulá regulace intenzity všech laserů v rozsahu od 1 % do 100 %, po 1 % nebo menších krocích | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Sady band-pass emisních filtrů a dichromatických zrcátek pro všechny kombinace fluorochromů excitovatelných pomocí dodané sady laserů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fotostimulační (FRAP) skener |  |
| Jednotka pro přesnou aktivaci bodu/plochy fotostimulačním laserem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimální velikost bodu dána difrakčním limitem daného objektivu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost umístění více bodů v rámci zorného pole | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost stimulace libovolné plochy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost stimulace libovolné křivky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plná integrace v ovládacím software mikroskopu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Laserové zdroje pro fotostimulační (FRAP) skener |  |
| Laser 4005 nm, s výkonem minimálně 100 mW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Laser 4905 nm, s výkonem minimálně 150 mW | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plynulá regulace intenzity všech laserů v rozsahu od 1 %-100 %, po 1 % nebo menších krocích | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost budoucího rozšíření o minimálně 2 další lasery | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Všechny lasery musí být zavedeny do jednotky jedním společným vláknem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Sada filtrů a dichromatických zrcadel pro stimulaci pomocí dodané sady laserů s prostorem pro budoucí upgrade laserů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Jednotka přesného časování spínání a synchronizace kamer, laserů a FRAP jednotky |  |
| Jednotka pro rychlé a přesné časování jednotlivých modulů, nezávislá na řídícím PC mikroskopu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Časovací přesnost: 100 s nebo nižší | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 1 výstup pro synchronizaci kamer | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 3 x standardní TTL výstup | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 4 x digitální vstup/výstup (I/O) port | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 15 x analogových výstupů pro řízení intenzity laserů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 15 x digitálních výstupů pro spínání laserů a synchronizaci externích zařízení | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Inkubátor pro sledování živých preparátů |  |
| Velkoprostorový inkubátor kolem mikroskopu s kontrolou teploty a koncentrace CO2/O2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Box inkubátoru v tmavé/neprůsvitné barvě s vnitřním LED osvětlením a odnímatelným předním panelem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Aktivní vyhřívání celého boxu v rozmezí alespoň 35-42C nebo větším | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Regulace přesnosti teploty po krocích maximálně 0.1C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah regulace koncentrace CO2 v rozmezí alespoň 5 až 10 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Regulace přesnosti koncentrace CO2 po krocích maximálně 0.1 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah regulace koncentrace O2 v rozmezí alespoň 5 % až atmosférická koncentrace O2 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Regulace přesnosti koncentrace O2 po krocích maximálně 0.1 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Aktivní zvlhčování směsi plynů ve vodní láhvi před vstupem do komůrky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Řídící PC mikroskopu |  |
| PC pro řízení celého systému s 64bitovým operačním systémem Windows 11 a dostatečným výkonem pro souběžné snímání a ukládání obrazových dat. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Minimálně 19 000 bodů CPU Passmark | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| minimálně 128 GB RAM paměti | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| minimálně 250 GB PCIe SSD disk | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| minimálně 8TB SDD úložiště | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Grafická karta pro výpočty s minimálně 16GB paměti a minimálně 6000 CUDA jader | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| 10 GbE síťové rozhraní | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| klávesnice a optická myš | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| alespoň 32" LED monitor s rozlišením alespoň 4K | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Software |  |
| Nainstalovaný software s trvalou licencí pro snímání obrazu a kompletní řízení všech motorizovaných součástí mikroskopu, osvětlení pro fluorescenci a pro řízení kamer | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Analýza kinetiky fluorescence, kolokalizace, měření intenzit, spektrální unmixing | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Objektově orientované grafické programování činnosti mikroskopu a snímání obrazu v prostoru a čase bez nutnosti tvorby maker nebo programování | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Složení několika obrázků nasnímaných v ose Z do jednoho – maximální Z projekce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tvorba videí do formátu AVI | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Export obrazových dat ve formátu OME-TIFF | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Měření délek, úhlů, čtverců, kruhů a dalších objektů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost interaktivního měření v živém obraze bez nutnosti nasnímání obrázků | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Prahovací analýza obrazů i vybraného ROI (oblast zájmu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Analýza kolokalizace fluorescenčního signálu, analýza histogramu, poměrová analýza dvou fluorescenční kanálů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Prezentace a vizualizace multidimenzionálních dat – orthoprojekce, 3D projekce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Tvorba kymografů z časosběrných dat | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Modul pro nastavení a analýzy FRAP experimentů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Trvalá off-line licence pro prohlížení/analýzu dat na externím PC | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Update softwaru zdarma během záruční doby | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Příslušenství |  |
| Aktivní antivibrační stůl s kompresorem dostatečně veliký pro umístění celého mikroskopu a konfokální jednotky s kamerami | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Záruční doba |  |
| Minimálně 24 měsíců na všechny součásti dodávky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimálně 36 měsíců na řídící PC, podpora u zákazníka do následujícího pracovního dne – Next business day, NBD | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a případně doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.