## IZOLÁTOR konf. 2
VYPLŇUJE UŽIVATEL |  |  |  | VYPLŇUJE DODAVATEL
Požadavek | ID požadavku | GMP IZOLÁTOR + vybavení (konfigurace 2) - specifikace požadavků | GxP kritické | Splňuje | Komentář dodavatele
|  | T.1S.007 a T.1S.008 | ANO / Ne | ANO / Ne | OK / vyjádření
Správně navržený izolátor pro genovou terapii v podtlaku | P01 | Podtlakový s bariérou a příslušnými postupy pro jejich údržbu, monitorování a kontrolu dle ČSN EN ISO 14644-7. Izolátor se skládá z hlavní komory a přestupníku (přenosové komory). Obě komory jsou na sobě provozně nezávislé a disponují vlastní vzduchotechnikou.
| P02 | Rozměr hlavní komory min. 1800 x 650 x 900 mm (Š x H x V). Rozměr přestupníku min. 550 x 650 x 900 mm (Š x H x V). Celková šířka izolátoru max. 2350 mm. Celková hloubka izolátoru max. 1200 mm. Celková výška izolátoru max. 2750 mm + dokrytování izolátoru ke stropu.
| P03 | Zajištění izolátoru pomocí interlocků k zabránění nechtěného otevření v průběhu procesů.
| P04 | Oválné otvory s rukávci, minimální vnitřní průměr příruby 270 mm (delší strana).
| P05 | Plně otevíratelná přední okna na přestupníku i hlavní komoře, opatřena nafukovacím těsněním
| P06 | Barevný dotykový displej sloužící k ovládání izolátoru a zobrazení základních provozních parametrů (teplota, vlhkost, tlak, rychlost lam. proudění).
| P07 | Systém pro zavěšení polic a dalšího vybavení.
| P08 | Automatický systém dekontaminace pomocí par peroxidu vodíku (VHP). Senzory pro monitorování koncentrace H2O2 v obou komorách (procesní + bezpečnostní). Bezpečnostní senzor na vnější straně izolátoru.
| P09 | Bezpečná výměna hlavního filtru.
| P10 | Automatický test těsnosti.
| P11 | Zadní panel umožňující servisní přístup.
| P12 | Přední okna vybavena plynovými vzpěrami, pro snadné otevírání.
| P13 | Senzory pro sledování bezpečného zavírání dveří.
Zajištění neporušenosti rukavic, švů a těsnění | P14 | Vzhledem ke způsobu práce a nutnosti zabezpečení podmínek třídy čistoty A uvnitř izolátoru musí být zabezpečen kontinuální monitoring provozních parametrů, vizuální a zvukový alarm poruchových stavů.
| P15 | Důkladná preventivní údržba na základě programu a v termínech stanovených výrobcem.
Jednosměrné proudění vzduchu | P16 | Vzduch prochází přes filtry směrem k nechráněným sterilním materiálům, přičemž musí být zabráněno vzniku turbulencí nebo stojatého vzduchu v pracovní zóně.
| P17 | Vzduch prochází pracovní zónou ve formě laminárního proudění a pak se systematicky odsává integrovanou vzduchotechnikou izolátoru. Izolátor je vybaven systémem cirkulace vzduchu a samostatným cirkulačním ventilátorem.
| P18 | Třída čistoty A dle ČSN EN ISO 14644-7 a EU GMP (Annex 1). Monitorovaná tlaková kaskáda bránící průniku látek ven z izolátoru.
| P19 | Vstupní, výfukový a hlavní HEPA filtry třídy H14.
| P20 | Jednotlivé provozní režimy pro práci a transport materiálů z/do izolátoru.
Počet pracovních míst | P21 | 4 rukávce v hlavní komoře pro práci se sterilními materiály.
Vyvíječ H2O2 | P22 | Integrovaný vyvíječ H2O2 pro provoz VHP dekontaminačního cyklu.
Tlakové podmínky izolátoru pro genovou terapii | P23 | Pracovní komora a přestupník v podtlaku vůči okolí, min. -100 Pa.
Třída těsnosti | P24 | Třída těsnosti 2 podle ISO 10 648-2.
Třída čistoty | P25 | Vnitřek izolátoru třída čistoty „A“.
| P26 | Izolátor umístěný v třídě čistoty „C“.
Prostředí | P27 | Laminární proudění 0,45 m/s (± 20%).
| P28 | Vstupní filtrace HEPA H14 – třída čistoty A.
| P29 | F5 předfiltr.
Laminární rám | P30 | Strop vybavený laminárním rámečkem pro vytváření laminárního proudění.
| P31 | Vestavěná LED světla - vnitřní osvětlení bílým světlem bez nebezpečí oslňování.
| P32 | Umístění hlavního HEPA filtru nad laminárním rámem.
Materiál izolátoru - Pevná konstrukce izolátoru | P33 | Materiál pláště: nerezová ocel AISI 304L.
| P34 | Materiál pracovní komory: nerezová ocel AISI 316L.
| P35 | Materiál dveří: chemicky odolné, tvrzené sklo, min tloušťka 12 mm.
| P36 | Materiál rukavic: CSM.
| P37 | Přesné a těsné sváry - komory celosvařené.
| P38 | Vnitřní povrchy ve styku s produktem jsou zrcadlově leštěny, drsnost Ra < 0,6 mm. Ostatní povrchy Ra < 0,8 µm.
| P39 | Snadno čistitelné vnitřní a vnější povrchy, zaoblené vnitřní rohy s definovaným rádiusem min. R20.
Pracovní deska | P40 | Děrované rošty/mřížky.
Tvrzené bezpečnostní sklo opatřené rukávcovými přírubami | P41 | Použití na přední okna a porty.
| P42 | Zlepšené mechanické vlastnosti (zejména odolnost vůči deformacím) a odolnost vůči dezinfekcím.
| P43 | Při poškození vytváří malé kousky a snižují riziko zranění pořezáním.
Rukávce | P44 | Standardizovaný postup pro bezpečnou výměnu rukávců.
| P45 | Držáky rukávců.
| P46 | Dvě drážky na přírubách rukávců – pro utěsnění a pro O kroužek. Příruby z materiálu POM-C.
| P47 | Obsluha bude používat další pár vnitřních rukavic.
Sterilizace/dekontaminace materiálu a rukavic | P48 | Volný materiál, který lze podrobit cyklu VHP sterilizace, bude sterilizován na místě pomocí VHP.
| P49 | Ochrana vnitřního vybavení proti parám peroxidu vodíku = vhodný materiál (centrifuga, mikroskop, inkubátor) nebo překrytí vybavení vhodným ochranným prvkem.
| P50 | Rovnoměrná distribuce par peroxidu vodíku pomocí vhodných distribučních elementů uvnitř komor.
Posuvné police | P51 | Snadný přenos materiálu mezi komorami pomocí posuvné police.
Kabelové průchodky | P52 | Umístění na zadní stěnu izolátoru (ne v kolizi s inkubátorem).
Elektronický řídicí systém izolátoru | P53 | Automatické řízení provozních režimů.
| P54 | Vizualizace každého kroku a aktuálních parametrů.
| P55 | Řízení izolátoru samostatným PLC (Programmable Logic Controller), zobrazování parametrů a ovládání pomocí dotykového HMI panelu (Human Machine Interface).
| P56 | Kompatibilní s audit trail.
Vizuální a zvukový alarm | P57 | Výstražné světlo a zvukový alarm zajišťující rychlé zvukové a vizuální vyhodnocení provozních a poruchových stavů.
Senzory teploty a vlhkosti | P58 | Sledování kritických parametrů (teplota, vlhkost, obsah H2O2) a řízení procesu dekontaminace.
| P59 | Senzory odolné vůči parám peroxidu vodíku.
Tlakové senzory | P60 | Zobrazení aktuální hodnoty tlaku na displeji izolátoru s digitálním výstupem do externího zařízení.
Vestavěná LED světla | P61 | Úroveň osvětlení minimálně 500 luxů.
Vybavení pro MB testování | P62 | Integrovaný systém aktivního mikrobiologického monitorování, vzorkovací hlava v pracovní zóně hlavní komory.
Vybavení pro testování počtu částic | P63 | Isokinetická sonda v pracovní zóně hlavní komory.
| P64 | Integrovaný čítač částic, vestavěna vakuová pumpa.
Vybavení pro připojení - RTP (rapid transport port) - nekonečný rukáv | P65 | Integrovaný alfa port a beta kontejner pro sterilní přenos materiálu - RTP port.
| P66 | Integrovaný nekonečný rukáv (zejména pro odpadní materiál).
Zadní panel komory izolátoru | P67 | Vybaven drátěnými přihrádkami, háčky a dalším příslušenstvím z nerezové oceli AISI 304.
Napájení zařízení v komoře | P68 | Umístění na vnější straně komory, kabely budou protaženy kabelovými průchodkami (ne v kolizi s inkubátorem).
| P69 | Ovladatelné z displeje.
Dekontaminace H2O2 | P70 | Integrovaný generátor par peroxidu vodíku.
| P71 | Volný materiál, který lze podrobit cyklu VHP sterilizace, bude sterilizován na místě pomocí VHP.
| P72 | Maximálně intenzifikovat a zkrátit sterilizační čas při optimalizaci cyklu při FAT a SAT testech. Parametrem pro vývoj dekontaminačního cyklu musí být i čas - co nejkratší doba dekontaminace.
Přestupníková komora | P73 | Posuvná police.
| P74 | Prvky pro rovnoměrnou distribuci par H2O2.
| P75 | Senzor pro měření teploty a vlhkosti.
| P76 | Pro vstup a výstup materiálů do/z izolátoru.
| P77 | Sterilizaci přestupníkové komory pomocí H2O2 je možné provést nezávisle na hlavní komoře.
| P78 | Snímač rychlosti laminárního proudění.
| P79 | Spojení přestupníku s hlavní komorou pomocí vertikálně posuvného portu vybaveného nafukovacím těsněním. Ovládání portu z ovládacího panelu nebo nožním pedálem.
Tlakový vzduch | P80 | Připojení izolátoru na rozvod tlakového vzduchu nebo vlastní zdroj bez potřeby vnějšího média.
Vybavení | P81 | Integrovaný inkubátor v zadní stěně hlavní komory jako součást izolátoru. (izolátor součástí ČP, komora inkubátoru pro servis přístupná z technického koridoru, otevírání inkubátoru v rámci izolátoru do ČP). (Vizte Příloha č. 9 URS 2301)
| P82 | Integrovaný mikroskop. (vizte Příloha č. 5 URS 2301)
| P83 | Integrovaná centrifuga. (vizte Příloha č. 6 URS 2301)
Legislativní a jiné směrnice, kterými se řídí výroba LP (Účastník potvrzuje, že se s uvedenými předpisy seznámil a jím nabízené plnění je s nimi plně v souladu.) | G01 | Legislativa ČR (Záko o léčivech 378/2007; Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv (229/2008)
| G02 | EudraLex - Volume 4, Good Manufacturing Practice Guidelines (EU GMP)
| G03 | US Department of Health and Human Services, Food and drug Administration, "Guidance for Industry: Sterile drug Products produced by Aseptic processing", cGMP
| G04 | 21 CFR Part 210, 211 a 11
| G05 | Profesní a odborné směrnice - např. ISPE, PIC/S, apod. (zejména týkající se izolátorů)
Požadovaná dokumentace (Předloží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy, nevyžádá-li si je v konkrétním případě zadavatel pro posouzení nabídky dříve.) | D01 | Návod k obsluze a předpisy.
| D02 | Návod k instalaci a montáži.
| D03 | Instalační a montážní výkresy ve formátu dwg a pdf.
| D04 | Pokyny na preventivní údržbu.
| D05 | Návod na čištění.
| D06 | Bezpečnostní předpisy.
| D07 | Materiálové certifikáty.
| D08 | Seznam náhradních dílů.
Služby (Součástí předmětu VZ a nabídkové ceny, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.) | Q01 | Vývoj a validace cyklu VHP.
| Q02 | Doprava a nastěhování na místo, instalace ve stanovených ČP.
| Q03 | Autorizovaný certifikovaný záruční servis od výrobce.
| Q04 | Povinnost zajistit autorizovaný certifikovaný pozáruční servis za ceny v místě a čase obvyklé (tzn. cena pozáručního servisu není součástí nabídkové ceny) v rozsahu: - 1x ročně autorizovaný servis - 1x ročně kalibrace čidel.
| Q05 | Česky hovořící technik.
| Q06 | MOCK-UP studie v ČR za přítomnosti uživatele.
| Q07 | FAT a SAT v ČR za přítomnosti uživatele + FAT a SAT dokumentace.
| Q08 | Školení v místě uživatele vedené dodavatelem v rozsahu min. 2 hodin.
| Q09 | Kalibrace senzorů v rámci záručního servisu.
| Q10 | Kvalifikace zařízení v rozsahu IQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q11 | Kvalifikace zařízení v rozsahu OQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q12 | Spolupráce/asistence při kvalifikaci zařízení v rozsahu PQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).