## MIKROSKOP do izolátoru
VYPLŇUJE UŽIVATEL |  |  |  | VYPLŇUJE DODAVATEL
Požadavek | ID požadavku | MIKROSKOP DO IZOLÁTORU- specifikace požadavků | GxP kritické | Splňuje | Komentář dodavatele
|  | T.1S.003 a T.1S.041 | ANO / Ne | ANO / Ne | OK / vyjádření
Specifikace | P01 | Invertovaný mikroskop pro pozorování živých buněk a tkáňových kultur.
| P02 | Stálé umístění mikroskopu v izolátoru.
| P03 | Materiál - kovové tělo, stabilní základna pro pozorování.
| P04 | Hlavice trinokulární - možnost napojení kamery.
| P05 | Planachromatické objektivy: 10x, 20x, 40x.
| P06 | Celkové zvětšení: 100x, 200x, 400x.
| P07 | Osvětlení LED dioda s plynulou regulací intenzity jasu.
| P08 | Světelné pole, fázový kontrast.
| P09 | Čtyřnásobný nosič objektivů.
| P10 | Mikro a makro ostření.
| P11 | Pevný stolek umožňující umisťovat nádoby do nosičů, nebo přímo na plochu stolku bez použití vodiče (kultivační lahve, petriho misky, či mikrotitrační destičky).
| P12 | Monitor mimo izolátor ergonomicky umístěný pro práci s mikroskopem.
| P13 | Kamera s možností zapojení přímo do monitoru bez nutnosti použití PC, popřípadě vysílání obrazu do monitoru (mimo izolátor).
| P14 | Možnost ukládání snímků/videí na SD kartu nebo jiné médium.
Legislativní a jiné směrnice, kterými se řídí výroba LP (Účastník potvrzuje, že se s uvedenými předpisy seznámil a jím nabízené plnění je s nimi plně v souladu.) | G01 | Legislativa ČR (Záko o léčivech 378/2007; Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv (229/2008)
| G02 | EudraLex - Volume 4, Good Manufacturing Practice Guidelines (EU GMP)
| G03 | US Department of Health and Human Services, Food and drug Administration, "Guidance for Industry: Sterile drug Products produced by Aseptic processing", cGMP
| G04 | 21 CFR Part 210, 211 a 11
| G05 | Profesní a odborné směrnice - např. ISPE, PIC/S, apod.
Požadovaná dokumentace (Předloží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy, nevyžádá-li si je v konkrétním případě zadavatel pro posouzení nabídky dříve.) | D01 | Návod k obsluze a předpisy.
| D02 | Návod k instalaci a montáži.
| D03 | Pokyny na preventivní údržbu.
| D04 | Návod na čištění.
| D05 | Bezpečnostní předpisy.
| D06 | Materiálové certifikáty.
| D07 | Seznam náhradních dílů.
Služby (Součástí předmětu VZ a nabídkové ceny, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.) | Q01 | Doprava a nastěhování na místo, instalace ve stanovených ČP (resp. izolátoru).
| Q02 | Autorizovaný certifikovaný záruční servis.
| Q03 | Povinnost zajistit autorizovaný certifikovaný pozáruční servis za ceny v místě a čase obvyklé (tzn. cena pozáručního servisu není součástí nabídkové ceny) v rozsahu: - 1x ročně autorizovaný servis - 1x ročně kalibrace čidel.
| Q04 | Česky hovořící technik.
| Q05 | MOCK-UP studie v ČR za přítomnosti uživatele (v rámci MOCK-UP izolátoru).
| Q06 | FAT a SAT v ČR za přítomnosti uživatele (v rámci FAT a SAT izolátoru).
| Q07 | Školení v místě uživatele vedené dodavatelem v rozsahu min. 2 hodin.
| Q08 | Kalibrace senzorů v rámci záručního servisu.
| Q09 | Kvalifikace zařízení v rozsahu IQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q10 | Kvalifikace zařízení v rozsahu OQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q11 | Spolupráce/asistence při kvalifikaci zařízení v rozsahu PQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).