## INKUBÁTOR CO2 do izolátoru
| VYPLŇUJE UŽIVATEL |  |  | VYPLŇUJE DODAVATEL
Požadavek | ID požadavku | INKUBÁTOR CO2 do izolátoru - specifikace požadavku | GxP kritické | Splňuje | Komentář dodavatele
|  | T.1S.017 a T.1S.018 | ANO / Ne | ANO / Ne | OK / vyjádření
Specifikace | P01 | Vnitřní objem min. 50 L.
| P02 | Integrovaný inkubátor do stěny izolátoru - otevření dveří do třídy čistoty A.
| P03 | Vnitřní rozměr min. 400x400x350 mm (Š x V x H)
| P04 | Provedení s integrovaným policovým systémem pro snadné čištění s kapacitou alespoň 20 ks petriho misek (90mm) na polici.
| P05 | Ovládání a nastavení pomocí dotykového displeje s pamětí na data a možností jejich zobrazení, včetně přímého downloadu do PC.
| P06 | Otevření pomocí tlačítka na HMI (Human Machine Interface) panelu, právo otevření dle přihlášeného uživatele.
| P07 | Koncentrace CO2 (0 - 20)%; ±1%; duální IR senzor.
| P08 | Teplotní rozsah (25 - 55)°C; ±0,5°C.
| P09 | Vnitřní prostor v provedení z nerezu, oblé rohy včetně systému uchycení polic.
| P10 | Těsná dvířka s nafukovacím těsněním, trvalý podtlak uvnitř inkubátoru, automatická tlaková stabilizace.
| P11 | Součástí vestavěný přepínač na druhou láhev CO2.
| P12 | Izolovaný plášť - přímý ohřev ve stěnách, dnu a dveřích.
| P13 | Nezávislá regulace ohřevu dveří - zabránění rosení.
| P14 | Nezávislá regulace ohřevu dna pro udržení vysoké vlhkosti.
| P15 | Automatická kalibrace, automatický setup, alarm systém, autodiagnostika.
| P16 | Vnitřní prostor osazen teplotním a CO2 čidlem.
| P17 | Dekontaminace H2O2.
| P18 | Součástí musí být možnost průběžné dekontaminace vstupujícího vzduchu např. pomocí UV lampy nebo jiným technickým řešením.
| P19 | Součástí příslušenství musí být potřebný počet redukčních ventilů na lahve s plynem pro zprovoznění zařízení.
Legislativní a jiné směrnice, kterými se řídí výroba LP (Účastník potvrzuje, že se s uvedenými předpisy seznámil a jím nabízené plnění je s nimi plně v souladu.) | G01 | Legislativa ČR (Záko o léčivech 378/2007; Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv (229/2008)
| G02 | EudraLex - Volume 4, Good Manufacturing Practice Guidelines (EU GMP)
| G03 | US Department of Health and Human Services, Food and drug Administration, "Guidance for Industry: Sterile drug Products produced by Aseptic processing", cGMP
| G04 | 21 CFR Part 210, 211 a 11
| G05 | Profesní a odborné směrnice - např. ISPE, PIC/S, apod.
Požadovaná dokumentace (Předloží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy, nevyžádá-li si je v konkrétním případě zadavatel pro posouzení nabídky dříve.) | D01 | Návod k obsluze a předpisy.
| D02 | Návod k instalaci a montáži.
| D03 | Instalační a montážní výkresy ve formátu dwg a pdf.
| D04 | Pokyny na preventivní údržbu.
| D05 | Návod na čištění.
| D06 | Bezpečnostní předpisy.
| D07 | Materiálové certifikáty.
| D08 | Seznam náhradních dílů.
Služby (Součástí předmětu VZ a nabídkové ceny, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.) | Q01 | Vývoj cyklu VHP.
| Q02 | Doprava a nastěhování na místo, instalace ve stanovených ČP (resp. izolátoru).
| Q03 | Autorizovaný certifikovaný záruční servis.
| Q04 | Povinnost zajistit autorizovaný certifikovaný pozáruční servis za ceny v místě a čase obvyklé (tzn. cena pozáručního servisu není součástí nabídkové ceny) v rozsahu: - 1x ročně autorizovaný servis - 1x ročně kalibrace čidel.
| Q05 | Česky hovořící technik.
| Q06 | MOCK-UP studie v ČR za přítomnosti uživatele (v rámci MOCK-UP izolátoru).
| Q07 | FAT a SAT v ČR za přítomnosti uživatele (v rámci FAT a SAT izolátoru).
| Q08 | Školení v místě uživatele vedené dodavatelem v rozsahu min. 2 hodin.
| Q09 | Kalibrace senzorů v rámci záručního servisu.
| Q10 | Kvalifikace zařízení v rozsahu IQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q11 | Kvalifikace zařízení v rozsahu OQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q12 | Spolupráce/asistence při kvalifikaci zařízení v rozsahu PQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).