Technická specifikace

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat systém pro operantní autoaplikaci návykových látek u potkana.

Předmětem dodávky je nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| 16 operantních komor | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Notebook odpovídající potřebám ovládání systému. Úhlopříčka min. 15 palců | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| SW pro sběr dat pro 1 NTB | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| SW pro analýzu dat, neomezená licence | Dodavatel uvede ANO/ NE Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Startovací balíček spotřebního materiálu kompatibilního se systémem | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Specifikace operantních komor (ks na komoru) |  |
| --- | --- |
| 1 kabina s tlumením zvuku | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 1 ventilátor (minimálně) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 3 zásuvné páčky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 3 nose-poke operanda | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 3 stimulační světla „cue lights“ (bílá) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Generátor tónů, minimálně 1 generátor pevných tónů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| IR paprsky pro sledování pohybové aktivity během sezení | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| IR světlo umístěné okolo a pod víkem komory pro experimenty prováděné ve tmě | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Nosič pro umístění kamery pro monitorování experimentu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 2 LED světla | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zdroj LED světla umístěný pod víkem komory pro rovnoměrné osvětlení komory | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Komora pro umístění laboratorního potkana musí být na posuvné polici pro snadnější přístup a čištění komory | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Posuvná police musí být zabezpečena proti vypadnutí a zároveň musí být snadno vysouvatelná. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Posuvná police musí mít nosnost alespoň 25 kg a musí zajišťovat dostatečnou oporu pro práci s komorou. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 1 dávkovač pelet | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 1 zásobník na pelety s detektorem vstupu hlavy | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 2 podlážky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 2 odpadní zásuvky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 1 infuzní pumpa s pevně nastavenou rychlostí (umožňuje dávkování 0,1 ml/5 sekund z 10 ml injekční stříkačky) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Infuzní pumpa musí být umístěná na posuvné polici ihned nad komorou pro snadnější přístup a manipulaci | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 2 jednokanálová otočná zařízení (swivel) pro napojení kanyl z nerezové oceli | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 1 rameno pro podávání infuze | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Otočné zařízení (swivel) musí být umístěné na posuvné polici ihned nad komorou pro snadnější přístup a manipulaci uvnitř komory | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Jednotlivé komory musí být vybavené vlastním řídícím procesorem | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Komory musí být schopné provádět experimenty i při technických závadách (nefunkční PC, …) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Software i hardware jednotlivých komor musí fungovat v kompletním setu všech dodávaných komor bez vzájemného rušení a výpadků dat. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Celý systém musí být snadno čistitelný – víko komory musí být odnímatelné a zároveň musí být možnost zvednout stěny komory. | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Specifikace startovacího balíčku |  |
| --- | --- |
| Startovací balíček obsahuje spotřební materiál plně kompatibilní s nabízeným systémem bez nutnosti nákupu dalších součástí | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Součástí startovacího balíčku jsou nejméně následující položky v následujících počtech: - Jugulární žilní katétr pro potkany – 32 ks - Intravaskulární button pro potkany - 32 ks - Magnetický tether – 32 ks - Ochranný kryt pro buttony – 32 ks - Tubing - v celkové délce 50 m - Konektory – 32 ks - Heparin – 32 ks | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Obecné požadavky |  |
| --- | --- |
| Vozík pro stohování 4 boxů ve dvou vrstvách, s kolečky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Boxy musí být s vozíkem pevné spojené pro zajištění maximální bezpečnosti personálu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Systém pro instalaci infuzních pump (vnitřní uspořádání tak, aby byl systém uzavřený v boxu) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Vozík s komorami musí obsahovat veškerý potřebný hardware a předpřipravené kabely pro připojení systému s omezeným počtem potřebných zástrček (předpřipravené) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Plán pro sterilizaci celého systému při instalaci do SPF uživatelského zařízení (nutnost sterilizace H2O2) | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Jednotlivé části systému (stěny, podlážky, podnos) musí být možné vyjmout pro efektivnější sterilizaci | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.