Technické podmínky

Streaková kamera

Popis zařízení a jeho využití

Kompaktní systém streakové kamery a monochromátoru (spektrografu). Zařízení je určené pro výzkum v oblasti diagnostiky plazmatu a validace počítačových modelů. Zařízení bude sestávat ze streakové kamery funkčně spojené s monochromátorem (spektrografem) pro optickou emisní spektroskopii – půjde o funkční celek ovládaný z jednoho počítače pomocí software pro řízení experimentu a vyčítání dat. Tento systém bude detekovat optická emisní spektra v rozsahu od UV do blízkého infračerveného s časovým rozlišením pár desítek pikosekund. Spektrograf bude půlmetrový s jedním výstupem na streakovou kameru a jedním umožňujícím připojení dodatečné ICCD kamery.

Předmětem dodávky jsou kompletní, nová, nerepasovaná, nepoužitá a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Zařízení je kompaktním celkem složeným ze streakové kamery s sCMOS detektorem a půlmetrového spektrografu. Propojovací optika mezi jednotlivými prvky je jeho součástí. Jednotlivé součásti jsou mezi sebou mechanicky a funkčně propojeny. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodaného zařízení je řídící systém včetně PC sestavy a min 24" monitoru, včetně hardwarového a softwarového vybavení pro správu kamery, akvizici a zpracování dat. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení umožňuje detekci optického signálu s rozlišením pod 20 ps, tj. <20ps (FWHM). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení detekuje spektrum od 200nm do 850nm. Tj. materiál fotokatody a optických prvků musí být zvolen tak, aby umožňoval pokrýt daný spektrální rozsah. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zářivá citlivost rozmítací jednotky: @300nm >20mA/W, @400nm >40mA/W, @600nm >20mA/W a @700nm >10mA/W. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení je schopno detekovat jednotlivé fotony. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení má schopnost pracovat v režimu jednoho skenu (single sweep) s opakovací frekvencí od jednotlivých impulzů až 4 MHz s nastavitelnou časovou základnou v intervalu 1.2 ns až 1 ms. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozmítací jednotka má v centru fotokatody prostorové rozlišení větší nebo rovno 35lp/mm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Streaková kamera má interní zesilovací člen (použití nejvýše jedné fotokatody a nejvýše jednoho např. multikanálkového zesilovače uvnitř jednotky) nebo jinou technologii pro eliminaci celkového temného proudu pod 750 counts/s (<750 counts/s) a potlačení falešných signálů procházejících fotokatodou. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Streaková kamera má trigerovací nejistotu (jitter) menší než časové rozlišení pro daný režim kamery. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení je možné dodatečné vylepšit pozdějším doplněním jiné sweep unit (rozmítací jednotky) umožňující zvýšení časového rozlišení do časů pod jednu pikosekundu, nejlépe <900fs (FWHM). Upgrade musí být proveditelný na místě bez nutnosti posílání kamery zpět k výrobci. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vyčítací sCMOS detektor má AD převodník s bitovou hloubkou až 16 bit. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| sCMOS detektor má temný proud menší než 1.6 elektronů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| sCMOS detektor je TE chlazený. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vyčítací sCMOS kamera má kvantová účinnost > 80% na 570 nm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| sCMOS zajišťuje dosažitelnou opakovací frekvenci (framerate) pro vyčítání ze streakové kamery alespoň 150 Hz. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| sCMOS kamera má kompatibilní software zajišťující čtení a zpracování výstupu ze streakové kamery. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení umožňuje řízení detekčního procesu přes jeden počítačový interface – a to společně pro nastavení systému streakové kamery i spektrografu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Spektrograf obsahuje motorizované, počítačem (stejný počítač jako pro streak kameru) ovládané štěrbiny. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Spektrograf obsahuje motorizovanou, počítačem (stejný počítač jako pro streak kameru) ovládanou věž se třemi mřížkami, každá o rozměrech 68x68 mm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Spektrograf obsahuje min následující tři mřížky (gratings): 3600 #/mm BLZ UVholographic, 1200 #/mm BLZ 500nm a 300 #/mm BLZ 500nm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Spektrograf je zobrazovací spektrograf s konstrukcí korigovanou na astigmatismus. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Spektrograf má ohniskovou vzdálenost 500 mm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí spektrografu je 1x vstupní štěrbina: 10 μm až 3 mm, motoricky poháněná. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Spektrograf má aperturu f/6,5. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Spektrograf má 2x výstupní port pro rovinný detektor (kamery, …). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí systému jsou mechanické a optické komponenty pro připojení spektrografu k rozmítací kameře. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí je kalibrační lampa. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Spektrograf a rozmítací kamera budou fixně propojeny a namontovány na jedné základové desce s možností transportu do jiné laboratoře | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí zařízení je digital delay/pulse generator s repetition rate of 10 MHz a timing jiter menším než 25 ps. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodaný ovládací počítač k zařízení má vstup Thunderbold 4 (pro kompatibilitu s ostatními zařízeními v laboratoři). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Záruční doba minimálně 12 měsíců na všechny součásti dodávky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.