Technická specifikace veřejné zakázky

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem této veřejné zakázky je dodávka Zařízení k analýze buněčných populací včetně jejich třídění.

Předmětem dodávky je buněčný průtokový cytometr a sorter.

Přístroj je určen pro výzkumné účely k analýze vlastností jednotlivých buněk v suspenzních vzorcích o velkém počtu buněk s možností jejich třídění. Zařízení bude využíváno při výuce PhD studentů Farmakologie a toxikologie a dalších příbuzných oborů.

Přístroj musí pracovat na principu kvantifikace signálu emitovaného fluorochromy vázanými přímo nebo nepřímo (pomocí protilátek) na korpuskulárních objektech – buňkách. Pomocí průtokové cytometrie lze detekovat celou řadu parametrů: např. hodnotit viabilitu, buněčnou smrt a molekulární fenotyp buněk, detekovat určité biologické znaky buněk apod.

Zadavatel při stanovení minimálních technických požadavků na předmět plnění této veřejné zakázky vycházel zejména z jeho účelu využití – jímž je vědecko-výzkumné použití – zejména měření normálních i abnormálních populací buněk s variabilním zastoupením a často velmi nízkou expresí měřeného markeru.

Zadavatel pořizuje tento předmět plnění zároveň s úmyslem jeho širokého a univerzálního využití v rámci výzkumu i výuky, a z tohoto důvodu potřebuje technologii, která bude využitelná v rámci širokého spektra výzkumných metod a zkoumaných vzorků.

Z důvodu požadavku analýz také raritních populací buněk zadavatel požaduje co nejvyšší citlivost systému s cílem detekovat i velmi slabě exprimované (dim) markery a možnost rozlišení i velmi blízkých intenzit fluorescence (blízkých ale různých denzit sledovaného markeru). Tyto buňky budou detekovány v mnohobarevných panelech a následně tříděny do různých formátů laboratorních plastů (destičky, zkumavky) s možnou další analýzou PCR technikami apod.

Z důvodu senzitivity analyzovaných buněk zadavatel požaduje nízký tlak nosného media a šetrné a zároveň rychlé sortování s proměnlivou možností logiky výběru sortovaných populací.

Software systému bude využíván více uživateli, proto zadavatel požaduje multi-licenční možnost akvizičního software s možností hodnocení i na licencích pokročilého externího software, kde mohou být porovnávány experimenty z různých cytometrických experimentů.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, dokumentace, zprovoznění a zaškolení obsluhy v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět minimálně stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Minimálně čtyři excitační lasery (modrý, fialový, červený, žlutozelený) | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| Modrý laser - 488 ± 10 nm, výkon min. 40 mW | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| Fialový laser - 405 ± 10 nm, výkon min. 70 mW | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Červený laser - 638 ± 10 nm, výkon min. 70 mW | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Žlutozelený laser – 561 ± 10 nm, výkon min. 20 mW | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Minimálně 1 detektor pro pro přímý (forward) rozptyl | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Minimálně 1 detektor pro boční (side) rozptyl | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Minimálně 10 detektorů pro fluorescence | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Možnost budoucího rozšíření počtu fluorescenčních detektorů alespoň o další 4 detektory | Dodavatel uvede ANO / NE a nabízené technické parametry |
| Citlivost detekce fluorescenčních signálů < 40 MESF pro FITC a < 20 MESF pro PE | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Rozlišení blízkých fluorescenčních signálů minimálně 22 Bit, tj.4 194 304 kanálů v dynamické škále | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Možnost měření částic o velkosti již od 200nm | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Minimálně dvě vyměnitelné trysky o průměru 100 μm | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Vstup vzorku minimálně zkumavka 12 x 75 mm | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Rychlost průtoku vzorku nastavitelná uživatelem v rozmezí minimálně 10-90µl/min | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Minimálně čtyřcestné sortování | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Sortování do destiček (až 384-jamkových), zkumavek (min. do 5 ml a 15 ml) a na mikroskopická sklíčka | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Možnost nezávislé volby sortovací strategie pro jednotlivé sortovací proudy v rámci jedné sortovací analýzy (tzv. mix mode sorting) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Funkce tzv. index sortování pro identifikaci pozice buňky a zpětné dohledání | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Sortování plně kontrolované softwarem se zajištěním stability systému (drop break off point) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Možnost zcela automatického nastavení zpoždění kapek (drop delay) a nastavení sortovacích proudů | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Frekvence tvorby kapek až 35 000 Hz | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Možnost sortování při nízkém tlaku pod 20 psi | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Systém musí umožnit rychlé nastavení i pro pouhou analýzu vzorku bez nutnosti jakékoli kalibrace nebo nastavování sortovacích komponent. | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Součástí dodávky bude PC se softwarem v konfiguraci nezbytné pro ovládáni a analýzu dat včetně monitoru (min.32“) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Součástí dodávky bude analyzační software shodný s ovládacím softwarem sorteru s možností instalace na pracovní stanice uživatelů o minimálním počtu 10 licencí | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Součástí dodávky budou dvě licence externího analyzačního software pro pokročilou analýzu dat FCS souborů i z různých cytometrů | Dodavatel uvede ANO / NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.