## Příloha č. 1 Smlouvy
Technická specifikace |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Elektrofyziologické přístroje - část 2
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Obecné požadavky na vybavení "Elektrofyziologické přístroje - část 2" jako celku: Všechny komponenty systému musí být plně kompatibilní, bezpečné pro použití (značení CE) a musí umožňovat elektrofyziologická měření na vysoké úrovni kvality jak během měření technikou patch clamp, tak technikou využívající vysokoodporovou ostrou mikroelektrodu. Požadujeme dodání nového zařízení, které nebylo doposud použito, ani restaurováno.
Elektrofyziologické přístroje - část 2 - je složena z následujících plně kompatibilních komponent propojených kabely: 1) Elektrofyziologický zesilovač 2) Digitálně-analogový převodník dat
Položka č. 1: Elektrofyziologický zesilovač |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Elektrofyziologický zesilovač s nízkým šumem pro měření v režimech current and voltage clamp technikami single channel a whole cell patch clamp a vysokorychlostní current clamp (včetně měření vpichovými mikroelektrodami) |  | Ano
Měřicí hlava pro metodu voltage clamp a metodu vysokorychlostního current clamp |  | Ano, min. 2 ks, kompatibilní se zesilovačem (Položka č. 1) a převodníkem dat (Položka č. 2)
Automatická deaktivace nebo redukce nastavení kompenzace s cílem omezit proudové a napěťové oscilace |  | Ano
Možnost rychlého přepínání mezi měřením technikou patch clamp a vysokorychlostním current clamp |  | Ano
Voltage clamp: zesílení - zpětnovazební odpor (šum pro danou zátěž, v pA rms, s 10 kHz Besselovým filtrem) |  | min. 50 GW (mezi 0,2-0,3), 5 GW (mezi 0,8-1,1), 500 MW (mezi 1,3-1,6) a 50 MW (mezi 3,0-4,0)
Voltage clamp: kompenzace kapacity - velikost |  | a) rychlá kapacita: min. do 10 pF pro rozsah 50 GW a min. do 35 pF pro ostatní rozsahy; b) pomalá kapacita: min. do 1 pF pro rozsah 50 GW a min. do 2 pF pro ostatní rozsahy
Voltage clamp: kompenzace kapacity - časová konstanta |  | a) rychlá kapacita: min. 0,5 až 1,5 µs; b) pomalá kapacita: min. v rozsahu od 10 do 3000 µs
Voltage clamp: offset pipety |  | min. v rozsahu od -100 mV do +100 mV
Voltage clamp: udržovací napětí |  | min. v rozsahu od -500 mV do + 500 mV
Voltage clamp: seal test - amplituda/frekvence |  | min. v rozsahu od -1 V do +1 V / může být zvoleno min. mezi 5 a 1000 Hz
Voltage clamp: puls - amplituda / trvání |  | min. v rozsahu od -1 V do +1 V / může být zvoleno min. mezi 0,5 a 500 ms
Voltage clamp: zap puls - amplituda / trvání |  | min. +1 V / může být zvoleno min. mezi 0.025 a 30 ms
Kompenzace kapacity buňky |  | 500 MW: min. do 270 pF; 50 MW: min. do 3000 pF
Kompenzace sériového odporu |  | šířka pásma nastavitelná min. mezi 0,4 a 15 kHz
Korekce sériového odporu (min. 0 - 95 %) |  | 500 MW: min. mezi 0,5 a 700 MW; 50 MW: min. mezi 0,05 a 65 MW
Current clamp: zesílení |  | min. 5 GW, 500 MW a 50 MW
Current clamp: čas náběhu |  | zatížení 10 MW: do 10 µs; zatížení 100 MW: do 40 µs; zatížení 1 GW: do 170 µs
Current clamp: puls - amplituda / trvání |  | min. mezi 2 - 50 nA / může být zvoleno min. mezi 0,1 a 500 ms
Current clamp: compliance |  | min. v rozsahu od -3 V do +3 V
Current clamp: offset pipety |  | min. v rozsahu od -200 pA V do +200 pA
Neutralizace kapacity pipety |  | min. do 15 pF
Škálované výstupní filtry: nízkopásmový (čtyřpólový Besselův nebo Butterworthův) s mezní frekvencí min. mezi 2-40 kHz; vysokopásmový (Besselův) s mezní frekvencí min. mezi 0,1-300 Hz |  | Ano + udat hodnoty
Výstupní zesílení (po filtraci) |  | min. mezi 1 a 2000, jmenovitě min.1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 a 2000
Kabely pro propojení zesilovače s převodníkem dat a PC (včetně USB kabelu) |  | Ano
Uživatelská příručka (česky nebo anglicky) |  | Ano
Software potřebný pro plnou kontrolu během měření |  | Ano
Bezpečnost - značení CE |  | Ano
Komunikace s PC přes USB |  | Ano
Zdrojové napětí |  | 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Maximální rozměry (šířka 50 cm x hloubka 40 cm x výška 15 cm) |  | Ano + udat hodnoty
Maximální váha 10 kg |  | Ano + udat hodnotu
Položka č. 2: Digitálně-analogový převodník dat |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Digitálně-analogový převodník dat s implementovaným tlumičem šumu |  | Ano
Telegraf |  | min. 4 BNC vstupní kanály
Analogové vstupy a výstupy |  | min. 8 vstupních a 8 výstuních kanálů, min. v rozsahu od -10 V do +10 V, rozlišení 16-bit, vzorkovací frekvence nastavitelná min. mezi 1 Hz a 500 kHz
Analogový výstup: impedance / vstupní odpor |  | max. do 0.5 W / min. nad. 1 MW
Digitální výstupy |  | 8-bitové, BNC a DB-25F konektory
Digitální výstupní proud |  | min. v rozsahu od -3 mA do +3 mA
Implementovaný tlumič šumu: maximální amplituda šumu, který je schopen tlumič potlačit |  | do 20 V
Implementovaný tlumič šumu: potlačení šumu |  | 50/60 Hz a harmonické frekvence min. do 10 kHz
Implementovaný tlumič šumu: doba odezvy |  | max. do 2 s
Bezpečnost - značení CE |  | Ano
Software potřebný pro plnou kontrolu během měření |  | Ano + udat formu dodání softwaru
Komunikace s PC přes USB |  | Ano
Zdrojové napětí |  | 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Maximální rozměry (šířka 50 cm x hloubka 40 cm x výška 15 cm) |  | Ano + udat hodnoty
Maximální váha 5 kg |  | Ano + udat hodnotu
vyplní dodavatel