## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Přístroj pro měření cévních a transplantačních průtoků
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Peroperační měření průtoku TTFM metodou |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Přístroj musí být určen k peroperačnímu měření průtoku ultrazvukem jak jak v cévní chirurgii, tak v transplantační chirurgii. |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Přístroj musí umožňovať pozdější doplnění o modul ultrazvukového zobrazovaní pro intraoperativní chirurgické navádění a zdokonalené hodnocení kvality společně s TTFM (Transit Time Flow Measurement) technologií. |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Přístroj musí mít min. 2 konektory pro připojení TTFM sond |  | sondy o velikostech v rozsahu min. 1,5 - 16 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Přístroj musí konektor pro AUX/EKG |  | min. 1 konektor | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Systém v provedení na mobilním vozíku s uzamykatelnými otočnými kolečky |  | min. 2 uzamykatelné kolečka | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Přístroj musí mít USB konektor pro export dat a upgrade systému |  | min. 2 USB konektory | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Přístroj musí mít dotykovou obrazovku s GUI |  | min. 19" | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Přístroj musí mít ovladatelný stereo zvuk pro TTFM a Dopplerovské zobrazení |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Přístroj musí ukládat A4 reporty obsahující naměřené hodnoty a obrazové výstupy |  | reporty v PDF formátu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Přístroj musí mít vnitřní pamět |  | min. 1TB | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Přístroj musí měřit a zobrazovat real-time průtok krve v cévách (ml/min) |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Přístroj musí měřit a zobrazovat pulzativní index (PI), procenta diastolické náplně (DF) a průměrný průtok (Q) společně s průtokovou křivkou |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Přístroj musí kontinuálně zobrazovat ACI (Acoustical Contact Indicator), který indikuje kvalitu kontaktu sondy s tkáněmi |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Přístroj musí simultálně zobrazovat min. 2 průtokové křivky naměřené v různých místech |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
prohlášení o shodě 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě) |  | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
dokument / dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů |  | ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky