Technická specifikace

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem této veřejné zakázky je dodávka Zařízení pro měření metabolismu v živých buňkách.

Předmětem dodávky je analyzátor pro funkční metabolickou analýzu živých buněk na mikro destičce. Zařízení bude využíváno při výuce PhD studentů Farmakologie a toxikologie a dalších příbuzných oborů.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalační a operační kvalifikace (IQ/OQ), dokumentace, zprovoznění a zaškolení obsluhy v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Přístroj měří spotřebu kyslíku (OCR – oxygen consumption rate) | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Přístroj měří okyselení mimobuněčného prostředí (ECAR – extracellular acidification rate) | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Přístroj je schopen opakovaných paralelních měření mitochondriální respirace a glykolytické aktivity u intaktních živých buněk | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Přístroj měří rychlost spotřeby kyslíku a rychlost okyselování extracelulárního prostředí u intaktních živých buněk. | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Měření je možné provádět pro adherentní i pro suspenzní buněčné linie bez nutnosti jejich oddělení od povrchu. | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Možnost kapacity paralelního měření pro minimálně 6 vzorků | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Přístroj musí umožňovat neinvazivní měření, tedy měření pomocí senzorů, které nepřijdou do kontaktu s buňkami, nemění koncentraci O2 v blízkosti buněk a neovlivňují jejich funkci | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Detekce musí probíhat v reálném čase – měření odpovědi na substráty, inhibitory a další látky | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Intervaly měření rychlosti spotřeby kyslíku a rychlosti okyselování extracelulárního prostředí živých buněk jsou automaticky vypočítány a hlášeny alespoň každých 5-8 minut. | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Součástí přístroje je automatický injekční systém pro přidání až 4 vzájemně různých reagencií a systém na automatické promíchávání reakční suspenze. | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Měření musí být neinvazivní, bez nutnosti k buňkám přidávat barviva, sondy nebo próby či provádět jejich transfekci | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Jednotlivé měřené vzorky jsou v malých objemech do 250 mikrolitrů. | Dodavatel uvede ANO/NE |
| V průběhu měření musí být možné přidat alespoň čtyři vzájemně různé reagencie bez přerušení měření (tj. bez nutnosti vyjmout destičku z přístroje) | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Temperování systému pro možnost měření při konstantní teplotě 37 °C s odchylkou maximálně ± 0,5 °C. | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Naměřená data musí být možné exportovat v editovatelném formátu pro další zpracování | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Součástí zařízení musí být inkubátor pro technicky zvládnutelné provedení měření | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Součástí předmětu plnění je rovněž dodání potřebného spotřebního materiálu plně kompatibilního s dodaným zařízením, který bude sloužit k jeho instalaci, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy. Tento materiál zahrnuje pomůcky pro zavedení metodiky detekce buněčného metabolismu, včetně fenotypizace, charakterizace mitochondriální respirace a glykolytické aktivity. | Dodavatel uvede ANO/NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.