## INKUBÁTOR CO2 vestavený do ČP
| VYPLŇUJE UŽIVATEL |  |  | VYPLŇUJE DODAVATEL
Požadavek | ID | INKUBÁTOR s řízenou atmosférou CO2 - specifikace požadavku | GxP kritické | Splňuje | Komentář dodavatele
| požadavku | vestavěný do čistých prostor (B a C) | ANO / Ne | ANO / Ne | OK / vyjádření
Základní specifikace | P01 | Vnitřní objem (objem komory) v rozmezí 230 - 255 L.
| P02 | Integrovaný do stěny čistého prostoru - otevření dveří do třídy čistoty B/C.
| P03 | Provedení s integrovaným policovým systémem pro snadné čištění.
Řídicí systém / ovládání | P04 | Ovládání a nastavení pomocí dotykového displeje s pamětí na data a možností jejich zobrazení včetně přímého downloadu do PC.
| P05 | Elektronické zamykání s heslem.
| P06 | Grafický ovládací displej, digitální regulace nastavení, snadno čitelný displej.
| P07 | Zobrazení teploty, koncentrace CO2, dosažení správné čistoty vnitřního prostředí, dosažení správné vlhkosti vnitřního prostředí.
| P08 | Alarm chybné teploty, koncentrace CO2, alarm nedostatku CO2, nedostatku vody.
| P09 | Grafické zobrazení - monitoring: paměť událostí, chybových stavů a hodnot.
| P10 | Výstup pro externí alarm - alarmový kontakt
| P11 | Časový záznam průběhu všech parametrů a stavů s ukládáním do interní paměti; interface a USB pro přenos dat.
Parametry prostředí a materiál | P12 | Koncentrace CO2 (0-20)%; duální IR senzor.
| P13 | Regulace s přesností nejméně ±0,1%.
| P14 | Homogenita ±0,3%.
| P15 | Teplotní rozsah (5 až 55)°C; přesnost regulace minimálně ±0,1°C.
| P16 | Homogenita teploty ± 0,3°C (dle DIN 12880).
| P17 | Nastavitelný alarm.
| P18 | Dvoustupňové řízení vlhkosti vnitřní atmosféry - standardní 93% a snížená vlhkost do 90%.
| P19 | Vnitřní prostor komory, police a příslušné vybavení v provedení ze 100% mědi nebo slitiny mědi a nerezu, oblé rohy včetně vlisovaného systému uchycení polic.
| P20 | Externí plášť v nerezovém provedení.
Specifikace | P21 | Vnitřní komora s integrovanou nádobou na vodu; nádoba na vodu musí být krytovaná, kapacita min. 3L; senzor hladiny vody.
| P22 | Snadno přístupný výpustný ventil z koridoru kolem ČP.
| P23 | Více vnitřních dvířek - podle počtu polic. (např. 3 police - 3 vnitřní dvířka; 4 police - 4 vnitřní dvířka)
| P24 | Integrovaný policový systém (zvětšení kapacity inkubátoru). Možnost doplnění dalších polic (max 10).
| P25 | Součástí vestavěný přepínač na druhou láhev CO2.
| P26 | Vzduchový plášť - přímý ohřev ve stěnách, dnu a dveřích.
| P27 | Ohřev vnitřním pláštěm, nezávisle vytápěné dveře.
| P28 | Kontinuální HEPA filtrace vnitřní atmosféry, filtrace a úroveň třídy čistoty A dle GMP a ISO 14 644.
| P29 | Rychlé obnovení parametrů teploty, koncentrace CO2, třídy čistoty ISO 5 do maximálně 10 minut po vyvětrání 30s po uzavření dveří; obnovení vlhkosti do 15 minut po vyvětrání 30s.
| P30 | Jednosměrné vnitřní proudění s recirkulací celého vnitřního objemu alespoň 20x za hodinu.
| P31 | Snadno výměnný filtr HEPA H14, alarm životnosti filtru.
| P32 | Senzor CO2 s autokalibrací, nezávislý na vlhkosti vnitřního prostředí.
| P33 | Port pro externí měření atmosféry přístupný bez nutnosti otevření inkubátoru (Průchodka do vnitřního prostoru pro nezávislé čidlo) - uzavíratelný prostup pro kabeláž nebo kontinuální vzorkování.
| P34 | Mikrobiologický filtr 0,22μm na vstupu CO2.
| P35 | Horkovzdušná sterilizace s automatickým režimem celého cyklu s možností dekontaminace všech vnitřních komponentů; teplota sterilizace 180°C.
| P36 | Sterilizační cyklus maximálně 12 hodin.
| P37 | Snadné spuštění sterilizace bez nutnosti demontáže vnitřního vybavení (polic, čidel, atd.).
| P38 | Účinnost sterilizace mikroorganizmů nejméně 6 log.
| P39 | Nezávislá regulace ohřevu dveří - zabránění rosení.
| P40 | Nezávislá regulace ohřevu dna pro udržení vysoké vlhkosti 95% RH ±5%.
| P41 | Automatická kalibrace, automatický setup, alarm systém, autodiagnostika.
| P42 | Vestavěná UV výbojka u 3 kusů - viz další list.
| P43 | Součástí příslušenství musí být potřebný počet redukčních ventilů na lahve s plynem pro zprovoznění zařízení.
"Guidelines" Legislativní a jiné směrnice, kterými se řídí výroba LP - (Účastník potvrzuje, že se s uvedenými předpisy seznámil a jím nabízené plnění je s nimi plně v souladu.)" | G01 | Legislativa ČR (Záko o léčivech 378/2007; Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv (229/2008)
| G02 | EudraLex - Volume 4, Good Manufacturing Practice Guidelines (EU GMP)
| G03 | US Department of Health and Human Services, Food and drug Administration, "Guidance for Industry: Sterile drug Products produced by Aseptic processing", cGMP
| G04 | 21 CFR Part 210, 211 a 11
| G05 | Profesní a odborné směrnice - např. ISPE, PIC/S, apod.
Požadovaná dokumentace (po podpisu smlouvy) (Předloží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy, nevyžádá-li si je v konkrétním případě zadavatel pro posouzení nabídky dříve.) | D01 | Návod k obsluze a předpisy.
| D02 | Návod k instalaci a montáži.
| D03 | Instalační a montážní výkresy ve formátu dwg a pdf.
| D04 | Pokyny na preventivní údržbu.
| D05 | Návod na čištění.
| D06 | Bezpečnostní předpisy.
| D07 | Materiálové certifikáty.
| D08 | Seznam náhradních dílů.
Služby (Součástí předmětu VZ a nabídkové ceny, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.) | Q01 | Doprava a nastěhování na místo, instalace ve stanovených ČP.
| Q02 | Autorizovaný certifikovaný záruční servis.
| Q03 | Povinnost zajistit autorizovaný certifikovaný pozáruční servis za ceny v místě a čase obvyklé (tzn. cena pozáručního servisu není součástí nabídkové ceny) v rozsahu: - 1x ročně autorizovaný servis - 1x ročně kalibrace čidel.
| Q04 | Česky hovořící technik.
| Q05 | SAT v ČR za přítomnosti uživatele.
| Q06 | Školení v místě uživatele vedené dodavatelem v rozsahu min. 2 hodin.
| Q07 | Kalibrace senzorů v rámci záručního servisu.
| Q08 | Kvalifikace zařízení v rozsahu IQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q09 | Kvalifikace zařízení v rozsahu OQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).
| Q10 | Spolupráce/asistence při kvalifikaci zařízení v rozsahu PQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).

## Inkubátory - rozmístění
typ výroby | patro | číslo místnosti | třída čistoty místnosti | název zařízení (zkráceně) | číslo zařízení (pozice) | Příloha URS
GT | 1.PP | 1S28 | C | inkubátor CO2 | T.1S.019 | Příloha č. 3
GR | 2.NP | 251 | C | inkubátor CO2 | T.2.023 | Příloha č. 3 | zdroj financování NPO
SBT | 3.NP | 351 | B | inkubátor CO2 - bez UV výbojky | T.3.012 | Příloha č. 3
SBT | 3.NP | 353 | B | inkubátor CO2 - bez UV výbojky | T.3.013 | Příloha č. 3
GT | 1.PP | 1S46 | C | laminární box s odtahem | T.1S.017 | vedle láhev s CO2
GT | 1.PP | 1S38 | C | laminární box s odtahem | T.1S.018 | vedle láhev s CO2
GT | 1.PP | 1S28 | C | laminární box s odtahem | T.1S.019 | vedle láhev s CO2
GR | 2.NP | 251 | C | laminární box s odtahem | T.2.023 | vedle láhev s CO2
SBT | 3.NP | 348 | C | inkubátor CO2 - bez UV výbojky | T.3.014 | Příloha č. 3
SBT | 3.NP | 348 | C | inkubátor CO2 - bez UV výbojky | T.3.015 | Příloha č. 3
BVP | 2.NP | 247 | A | lyofilizátor | T.2.030 | H2O2
BVP | 2.NP | 234 | B | inkubátor CO2 | T.2.063 | vedle láhev s CO2
BVP | 2.NP | 234 | B | mrazák -80 | T.2.062
SBT | 3.NP | 351 | B | inkubátor CO2 | T.3.012 | vedle láhev s CO2
SBT | 3.NP | 353 | B | inkubátor CO2 | T.3.013 | vedle láhev s CO2
SBT | 3.NP | 348 | C | inkubátor CO2 | T.3.014 | vedle láhev s CO2
SBT | 3.NP | 348 | C | inkubátor CO2 | T.3.015 | vedle láhev s CO2
SBT | 3.NP | 345 | C | kombinovaná lednice | T.3.036
BVP | 2.NP | 234 | B | inkubátor CO2 | T.2.063 | Příloha č. 3