Technická specifikace

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem této veřejné zakázky je dodávka zařízení kombinujícího automatizovanou mikroskopii a konvenční detekci mikrodestiček pro analýzu biologických vzorků a práci s buněčnými kulturami.

Předmětem dodávky je hybridní zobrazovací multidetekční reader.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalační a operační kvalifikace (IQ/OQ), dokumentace, zprovoznění a zaškolení obsluhy v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| - Hybridní multidetekční reader mikrotitračních destiček kombinující optickou mikroskopii a konvenční detekci | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| - Možnost pracovat se standardními 6- až 384-jamkovými mikrotitračními destičkami, histologickými preparáty na mikroskopických sklech a Petriho miskami o průměru 35 a 60 mm | Dodavatel uvede ANO / NE |
| - Přístroj je možné do budoucna vybavit systémem pro automatické dávkování kapalin a Alphascreen | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| - Měření absorbance pomocí monochromátoru minimálně v rozsahu 230-900 nm s rozlišením 1 nm | Dodavatel uvede ANO / NE a nabízené technické parametry |
| - Dynamický rozsah absorbance minimálně 0-3 OD | Dodavatel uvede ANO / NE a nabízené technické parametry |
| - Měření luminiscence | Dodavatel uvede ANO / NE a nabízené technické parametry |
| - Měření flourescence pomocí monochromátoru minimálně v rozsahu 250-700 nm s rozlišením 1 nm | Dodavatel uvede ANO / NE a nabízené technické parametry |
| - Měření fluorescence pomocí horního i spodního čtení | Dodavatel uvede ANO / NE |
| - Sledování fluorescence mikroskopem pomocí filtrů minimálně pro oblasti DAPI, GFP a RFP | Dodavatel uvede ANO / NE a nabízené technické parametry |
| - Integrovaný invertovaný mikroskop s minimálně 3 objektivy zvětšujících minimálně 4x, 10x a 20x a umožňující pozorování ve světlém poli (černobílý a barevný brightfield), fázovém kontrastu, fluorescenci. | Dodavatel uvede ANO / NE a nabízené technické parametry |
| - Mikroskop obsahuje pozice minimálně na 5 objektivů | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| - Otevřený systém pro budoucí umístění objektivů až do rozlišení 60x | Dodavatel uvede ANO / NE |
| - Obsahuje minimálně jeden objektiv vhodný pro pozorování s fázovým kontrastem | Dodavatel uvede ANO / NE a nabízené technické parametry |
| - Systém pro mikroskopii obsahuje širokoúhlou kameru pro rychlé screeningové snímání | Dodavatel uvede ANO / NE a technické řešení |
| - Umožňuje nastavení vnitřní teploty minimálně v rozsahu 30-60 °C s odchylkou maximálně ± 0,5 °C | Dodavatel uvede ANO / NE a nabízené technické parametry |
| - Umožňuje nastavení koncentrace CO2 uvnitř měřící komory minimálně v rozsahu 1-20% | Dodavatel uvede ANO / NE a nabízené technické parametry |
| - Umožňuje nastavení koncentrace O2 uvnitř měřící komory minimálně v rozsahu 1-15% | Dodavatel uvede ANO / NE a nabízené technické parametry |
| - Umožňuje lineární, orbitální a dvojité orbitální třepání destičky | Dodavatel uvede ANO / NE |
| - Ovládací software umožňuje jednokanálové a multikanálové snímání, montáž, časosběrné snímání, z-stacking, digitální fázový kontrast, primární a sekundární masking | Dodavatel uvede ANO / NE a nabízené technické parametry |
| - Ovládací software umožňuje exportovat výsledky minimálně ve formátu *.XLS, *.PDF, *.TXT | Dodavatel uvede ANO / NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.