## RT analyzátor buněk
VYPLŇUJE UŽIVATEL |  |  |  | VYPLŇUJE DODAVATEL
Požadavek | ID požadavku | ANALYZÁTOR BUNĚK: specifikace požadavků | GxP kritické | Splňuje | Komentář dodavatele
|  | T.2.017, LF MU, Pavion C03; prostory kontroly kvality | ANO / Ne | ANO / Ne | OK / vyjádření
Parametry přístroje | P01 | Přístroj pro kontinuální sledování buněk a jejich vlastností pomocí měření impedance a zároveň poskytuje možnost provádět mikroskopické zobrazení a hodnocení buněk.
| P02 | Přístroj je možné umístit do standardního inkubátoru pro tkáňové kultury (min.objem 200L).
| P03 | Přístroj musí být schopen snášet vysoké teploty a vlhkost typické pro kultivační podmínky buněčných kultur (což jsou 37°C, 90 až 95 % vlhkosti).
| P04 | Sytém má minimálně 5 nezávislých pozic pro pozorování tkáňových desek.
| P05 | Minimálně 3 pozice pro souběžné čtení impedance a mikroskopické zobrazování.
| P06 | Minimálně 2 další pozice pro mikroskopické pozorování.
| P07 | Každá pozice přístroje umožňuje pozorování v brightfield a 3 fluorescenčních kanálech (modrá (ex 383-401nm/em 430-462nm), zelená (ex 473-491nm/em 503-561nm) a červená (ex 588-596 nm/em 612-680nm)).
| P08 | Desky pro měření impedance se zobrazovacím oknem pro mikroskopické pozorování mají elektrody alespoň na 70% povrchu jamky a elektrody jsou vzájemně propojeny pro citlivou analýzu buněk.
| P09 | Desky pro měření impedance jsou biokompatibilní, sterilní a povrchově upravené pro kultivaci tkáňových kultur.
| P10 | Čtení destičky musí být přiměřeně rychlé pro sledování kinetiky rychlých reakcí - doba čtení 96 jamkové desky musí být do 20s.
| P11 | Systém musí obsahovat objektivy pro zvětšení 10x a 20x.
| P12 | Kromě standardního pozorování musí být systém schopen těchto aplikací: sledování invazivity 3D nádorových sferoidů.
| P13 | Kromě standardního pozorování musí být systém schopen těchto aplikací: hodnotit protilátkově závislou buněčnou cytotoxicitu.
| P14 | Kromě standardního pozorování musí být systém schopen těchto aplikací: testování antivirových léčiv.
| P15 | Kromě standardního pozorování musí být systém schopen těchto aplikací: tvorba biofilmu.
| P16 | Kromě standardního pozorování musí být systém schopen těchto aplikací: buněčná adheze a proliferace.
| P17 | Kromě standardního pozorování musí být systém schopen těchto aplikací: analýza jednotlivých buněk - počítání a sledování neznačených i fluorescenčně značených buněk.
| P18 | Kromě standardního pozorování musí být systém schopen těchto aplikací: sledování cytotoxicity.
Technická data | P19 | Napájecí napětí 230 V/50 Hz.
| P20 | Data lze exportovat jako obrázky, videa, grafy a analyzovat v různých výstupních formátech.
| P21 | Systém je vybaven vlastním software pro analýzu buněčné populace (konfluence, intenzita fluorescence, EC50/IC50, počítání jader/objektů, cell index v závislosti na čase)
| P22 | Rozměry přístroje nepřesahují 45x45x45 cm z důvodu umístění v inkubátoru.
| P23 | Garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti zboží.
Guidelines (účastník potvrzuje, že se suvedenými předpisy seznámil a jím nabízené plnění je s nimi plně v souladu). | G01 | 21 CFR Part 211 pro RTCA hodnocení.
Požadovaná dokumentace (Předloží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy, nevyžádá-li si je v kjonkrétním případě zadavatel pro posouzení nabídky dříve.) | D01 | Návod k obsluze a předpisy.
| D02 | Instalační a montážní dokumentace.
| D03 | Pokyny na preventivní údržbu.
| D04 | Bezpečnostní předpisy.
| D05 | Materiálové certifikáty.
Služby (Součástí předmětu VŘ a nabídkové ceny, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak). | Q01 | Autorizovaný certifikovaný záruční servis.
| Q02 | Povinnost zajistit autorizovaný certifikovaný pozáruční servis za ceny v místě a čase obvyklé (tzn. cena pozáručního servisu není součástí nabídkové ceny) v rozsahu: - 1x ročně autorizovaný servis - 1x ročně kalibrace čidel.
| Q03 | Uživatelská instruktáž v místě uživatele vedená dodavatelem.
| Q04 | Kvalifikace zařízení v rozsahu IQ + validační dokumentace (protokol, zpráva a záznamy).
| Q05 | Kvalifikace zařízení v rozsahu OQ + validační dokumentace (protokol, zpráva a záznamy).
| Q06 | Kalibrace senzorů v rámci záručního servisu.
| Q07 | Spolupráce při kvalifikaci zařízení v rozsahu PQ + validační dokumentace (protokol, zpráva a záznamy).