Technické podmínky

Napájecí VN zdroje pro DBD plazmové jednotky

Vysokonapěťové zdroje (dále jen VN zdroje) jsou určeny pro napájení DBD plazmových jednotek s koplanárním uspořádáním elektrod, používaných pro výzkum v oblasti změny povrchových vlastností různých substrátů, pomocí nimi generovaným atmosférickým plazmatem ve zvoleném pracovním plynu – vzduch, dusík, kyslík, vodík a jiné včetně jejich směsí. Technické řešení VN napájecích zdrojů musí podporovat generování plazmatu s vysokou objemovou hustotou výkonu.

Předmětem dodávky je nové, nepoužité, kompletní a zcela funkční zboží.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Vepište skutečnou hodnotu |
| Typ/Model | Vepište skutečnou hodnotu |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Napájecí VN zdroj bude umožňovat plynulé nastavení požadovaného výkonu dodávaného do plazmové jednotky (standardní rozměry plazmového pole min. 75 × 190 mm) s regulovatelným příkonem minimálně v rozsahu od 150 do 400 W s plošní hustotou výkonu odpovídající rozsahu od 1 W/cm2 do minimálně 2,5 W/cm2. | Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu a technické řešení |
| U vícekanálových zdrojů bude možnost nezávislé regulace výkonu pro každou plazmovou jednotku. | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| U vícekanálových zdrojů bude možnost společné regulace výkonu všech plazmových jednotek. | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Napájecí zdroj/e jsou vybaveny funkcí automatického náběhu na požadovanou hodnotu výkonu dodávaného do plazmových jednotek, přičemž maximálního výkonu je dosaženo v čase kratším než 10 s. | Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu a technické řešení |
| Napájecí VN zdroj/e jsou vybaveny funkcí automatického vypnutí v případě poškození plazmové jednotky (např. el. průrazu mezi elektrodami) a tento poruchový stav signalizují. | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Napájecí VN zdroj/e jsou uzpůsobeny k napájení plazmové/ých jednotek s koplanární konfigurací elektrod. | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Napájecí VN zdroj/e dodávají do plazmové/ých jednotek napětí s parametry: • sinusové VN napětí s mezivrcholovou hodnotou min. 12 kV, max. 22 kV (dle typu použité plazmové jednotky), • pracovní kmitočet při dosažením maximálního výkonu v rozmezí přibližně 10 kHz až 20 kHz, • pracovní kmitočet lze (změnou nastavení zdroje, VN transformátoru) přizpůsobit parametrům plazmové jednotky, • účinnost přenosu min. 80%, • teplota komponent napájecího VN zdroje nesmí přesáhnout 60 °C, • napájecí VN zdroj musí být schopen spolehlivého trvalého provozu 24 h denně, 7 dní v týdnu. | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Připojení napájecího VN zdroje k distribuční síti bude vyhovovat standardním hladinám zavedených v ČR. Napájecí zdroje budou napájeny ze sítě jednofázovým napětím 230 V/50 Hz; respektive třífázovým napětím 3x400/230 V + PE, 50 Hz. | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.