## Příloha č. 1 Smlouvy
Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Automat na kompletní provedení ELISA analýz - opakované řízení
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Transportní trasa: dodávka zboží je určena do přízemního podlaží.
Automat na kompletní provedení ELISA analýz |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
ELISA pracovní stanice kombinující 5 různých zařízení pro výzkumné účely (inkubátor, absorbanční reader, dávkovač, promývačka, třepačka) |  | ANO | vyplní dodavatel
Kompaktní rozměry nepřesahující 30x30x70 cm |  | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/hodnoty
Formát destiček: 96 jamkové mikrotitrační destičky |  | ANO | vyplní dodavatel
Inkubátor s programovatelným časem a monitoringem teploty |  | ANO | vyplní dodavatel
Nastavení teploty inkubátoru |  | min. 4°C do 50°C | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/hodnoty
stabilita teploty inkubátoru |  | ± 1°C při 37°C | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/hodnoty
Absorbační reader |  | ANO | vyplní dodavatel
Rozsah spektra readeru: min. 400 – 690 nm |  | ANO | vyplní dodavatel
Počet slotů pro filtry |  | 8 | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/hodnoty
Počet kanálů |  | 8 optických kanálů a jeden referenční kanál | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/hodnoty
Dávkovač |  | Ano | vyplní dodavatel
Počet nezávislých pump |  | min. 4 | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/hodnoty
Dávkovací objem v rozmezí |  | min. 10 – 1000 µl | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/hodnoty
Možnost připojení libovolné nádoby do dávkovače |  | ANO | vyplní dodavatel
Promývačka s min. 2 druhy promývacích programů (standardní, promývání s přetečením) |  | ANO | vyplní dodavatel
Dávkovací objem promývačky |  | min. 100 – 500 µl | vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje/hodnoty
Třepačka s lineáním pohybem |  | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky