Technická specifikace pro Anestetizační jednotku č. 1

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat přístrojové vybavení pro inhalační anestezii včetně příslušenství pro chirurgické zákroky na malých laboratorních zvířatech. Zařízení včetně příslušenství bude sloužit pro navození anestezie malých laboratorních zvířat u déle trvajících chirurgických zákroků, včetně stereotaktických intracerebrálních zákroků, dále u odběrů biologických vzorků a diagnostických vyšetřeních.

Předmětem dodávky je nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Anestetizační jednotka č. 1 - 1 ks |  |
| anestetické plyny: izofluran, sevofluran bez výměny odpařovací jednotky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| nízko-průtokový anestetický systém se spotřebou max. 1,5 ml anestetika/hodina provozu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| digitální ovladač dávkování plynu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| indukční box pro potkana, 1 ks | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| indukční box pro myš, 1 ks | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| filtr pro vydechovaný anestetizační plyn | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| maska pro myš, 3 ks | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| maska pro potkana do 300 g, 3 ks | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| funkce proplachování systému vzduchem | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| celkový průtok plynu min. 35 ml/min, max. 900 ml/min. | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| kompatibilní se stereotaktickými zařízeními | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| export dat do PC | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| záruka 24 měsíců | Dodavatel uvede ANO/ NE |

| Chirurgická podložka k anestetizační jednotce č. 1 - 1 ks |  |
| --- | --- |
| plocha podložky pro fixaci zvířete minimálně 30x25 cm | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| vyhřívaná plocha minimálně 20x15 cm | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| plynulá regulace teploty po 0,1 °C | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| rovné chirurgické pole | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| feromagnetické okraje podložky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| omyvatelný a sterilizovatelný kryt operačního pole podložky min. 3ks | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| miska pro zadržení tekutin a obvazový materiál | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| vícepolohové stabilizátory pro fixaci zvířete a anestetizačních hadiček min. 4 ks | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| LED osvětlení operačního pole s USB napájením | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Flexibilní lupa se zvětšením minimálně 2x | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| USB pás pro připojení osvětlení a dalších součástí s variabilní pozicí v rámci podložky | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| záruka 24 měsíců | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.