Technická specifikace

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem dodávky je získat chirurgický mikroskop.

Předmětem dodávky je nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Chirurgický mikroskop |  |
| --- | --- |
| Mikroskop pro veškeré typy laboratorních operačních zákroků a výkonů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Mikroskop na mobilním podstavci a kolečky s brzdami | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Flexibilní rameno mikroskopu s možností pohybu ve všech směrech | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Všechny moduly a kabely plně integrované do stojanu mikroskopu, bez použití externích kabelů a světlovodičů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Optická hlava mikroskopu plně pohyblivá ve všech směrech | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Plně apochromatická optika se stereo bází 24 mm pro maximální prostorové vidění při různých pracovních vzdálenostech | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Dezinfikovatelné rukojeti | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Proměnná pracovní vzdálenost, min. rozsah 200 – 300 mm | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Zvětšení okuláru 12.5x | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Manuálně přepínatelný min. 5ti-stupňový zoom | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Světelný LED zdroj | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| LED osvětlení integrované do hlavy mikroskopu, bez použití externích kabelů a světlovodičů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Integrovaný žlutý filtr | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Možnost změnit průměr velikosti osvětlení zorného pole pro lepší práci v hlubokých dutinách a kavitách | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Binokulární tubus uživatele s náklonem v rozsahu min. 30-150° | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| 4K kamera integrovaná do optické hlavy mikroskopu, bez použití externích adaptérů a kabelů | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Integrovaný nahrávací systém s možností ukládání záznamů na SD kartu | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Možnost připojení externího monitoru kabelem přes rozhraní HDMI | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Možnost propojení mikroskopu s PC kabelem na rozhraní USB pro přenos uložených nahrávek | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Ovládání integrované 4K kamery pomocí bezdrátového dálkového ovladače | Dodavatel uvede ANO/ NE |
| Bezdrátový živý přenos obrazu z kamery mikroskopu do aplikace mobilního telefonu | Dodavatel uvede ANO/ NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.