## 1353
Příloha č. 1 - Technické podmínky Pipetovací automaty
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Předmětem dodávky jsou 2ks pipetovacího automatu pro automatickou přípravu vzorků pro širokou škálu analýz, u nichž je vhodný automatizovaný proces přípravy s minimalizací rizik spojených s lidskou chybou (NGS, PCR, real-time PCR.). Zadavatel požaduje systém umožňující použití reagencií a spotřebního materiálu od širokého spektra výrobců.
Základní požadavky zadavatele
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Pipetovací automat umožňující pipetování, dávkování a temperování kapalin a přípravu vzorků pro molekulárně biologické analýzy včetně separací s využitím magnetických kuliček a PCR reakcí | ANO | Vyplní dodavatel
Počet MTP pracovních pozic | Min. 10 | Vyplní dodavatel
Možnost použít reagencie, kity a spotřební materiál jako jsou zkumavky, destičky, PCR stripy, pipetovací špičky od různých výrobců | ANO | Vyplní dodavatel
Plně automatické přečištění reakcí na bázi magnetických (SPRI) kuliček | ANO | Vyplní dodavatel
Příslušenství pro separace s použitím magnetických kuliček kompatibilní s 96-jamkovými PCR destičkami a 96-jamkovými deep-well destičkami | ANO | Vyplní dodavatel
Osmikanálová pipetovací hlava/hlavy umožňující pipetovat v rozsahu alespoň 1 – 300 µl bez nutnosti manuální výměny hlav | ANO | Vyplní dodavatel
Přesnost pipetování – náhodná chyba při objemu 10 mikrolitrů | CV max 3% | Vyplní dodavatel
Přesnost pipetování – systematická chyba při objemu 10 mikrolitrů | Max 3% | Vyplní dodavatel
Příslušenství pro temperování vzorků umožňující PCR reakce kompatibilní s 96-jamkovými PCR destičkami | ANO | Vyplní dodavatel
Automatická volba pipetovacích hlav v průběhu provozu přístroje dle zadaného protokolu | ANO | Vyplní dodavatel
Možnost pipetování vzorků a práce s 96 i 384 jamkovými destičkami | ANO | Vyplní dodavatel
Ochraný kryt součástí přístroje | ANO | Vyplní dodavatel
Možnost použití pipetovací špičky s filtrem i bez filtru | ANO | Vyplní dodavatel
PC s ovládacím SW zdarma součástí dodávky | ANO | Vyplní dodavatel
Možnost definovat další vlastní, uživatelské typy zásobníků, destiček, držáků zkumavek | ANO | Vyplní dodavatel
Možnost definovat rychlost nasání i vytlačení kapaliny | ANO | Vyplní dodavatel
Možnost definovat polohu vytlačení kapaliny v jamce – na střed nebo na stěnu | ANO | Vyplní dodavatel
Software umožňující zadávat pracovní protokoly dle požadavků uživatele, ukládat nastavené programy a vybírat přednastavené programy výrobcem v softwaru vč. možnosti instalace software alespoň do 1 PC mimo pipetovací automat | ANO | Vyplní dodavatel
Maximální rozměry přístroje (šířka x hloubka) | 80 x 80 cm | Vyplní dodavatel
Maximální váha | 80 kg | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího: