## Specifikace
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Kostní denzitometr
Technicko – medicínské požadavky a parametry předmětu plnění | Parametry požadavku ANO x NE
Hardwarové požadavky a technika a snímání:
DXA technika snímání
RTG zářič zajišťující dobré výsledky i při snímání velmi obézních diagnostikovaných osob
Multi-elementární detektorového pole (min. 200 prvků) zajišťující vysoké rozlišení prováděného snímku
Jednoprůchodová, izocentrická technologie snímání
Otočné C-rameno
Technika snímání musí zajistit vysokou porovnatelnost opakovaných měření (Precision i Accuracy max. SD 1 %)
Konstantní doba snímání pro jednotlivé typy scanů nezávislá na hmotnosti a tloušťce diagnostikované osoby
Interní referenční systém pro samočinnou kalibraci přístroje „pixel by pixel“
Možnost provádět repozici snímku pomocí počítače
Laserový kříž pro nastavení správné polohy diagnostikované osoby
Přehledné fotografické znázornění polohy diagnostikované osoby na monitoru
Motorizovaný vyšetřovací stůl, nastavitelný ve 3 směrech
Vzdálenost RTG zářiče od vyšetřovacího stolu zajišťující dostatečný prostor pro polohování obézních diagnostikovaných osob min. 50 cm
Zatížitelnost stolu min. 200 kg
Ovládání konzole kostního denzitometru (minimální konfigurace):
Počítač vhodný pro ovládání kostního denzitometru s operačním systémem Windows
Software pro ovládání denzitometru kompatibilní s OS
Síťová karta
Možnost archivace snímků na libovolné externí medium - min. USB disk a CD/RW
Barevná laserová tiskárna
LCD monitor – uhlopříčka min 21“, s min. HD rozlišením
Záložní zdroj UPS – zdroj pro případ výpadku sítě pro další možnost provozu denzitometru a možnost legálního ukončení práce na denzitometru, zálohovací doba UPS min. 10 min
Stůl pro PC, UPS, tiskárnu, monitor součástí dodávky
Kontrola kvality, zkoušky:
Fantom lumbální páteře pro provádění denní kontroly kvality bude součástí dodávky
Automatická denní procedura nahrazující zkoušky provozní stálosti
DAP metr bude součástí dodávky
Možnost stanovení a grafického znázornění trendu grafu QC
Možnost tisku grafů QC
Klinické aplikace a softwarové požadavky:
Automatická analýza snímků AP lumbální páteře a kyčle
Snímek a analýza laterální páteře
Software pro odhad množství viscerálního tuku
Analýza složení těla (BCA - Body Composition Analysis; BMD)
Referenční křivky NHANES III a NHANES IV
Referenční data dle věku, pohlaví a etnické skupiny
Analýza pediatrické páteře a celého těla
Možnost adjustace výsledků pediatrických diagnostikovaných osob vzhledem k výšce nebo kostnímu věku dítěte
Náhledový snímek při snímání pro kontrolu polohy diagnostikované osoby
Možnost provedení snímku obou kyčelních kloubů současně – snímek a zpráva z měření
Subtrakce endoprotézy kyčle
Snímek a analýza AP lumbální páteře
Snímek a analýza proximálního femuru (pravý, levý)
Snímek a analýza předloktí (pravý, levý)
Možnost provedení snímku VFA včetně kvantitativní morfometrie páteře v jednoenergetickém snímacím modu
Možnost provedení snímku libovolné oblasti zájmu
Kolorované zobrazení měkkých tkání (tuková tkáň, netuková tkáň, kost)
Jedno-energetický snímek o vysokém rozlišení pro zobrazení atypických zlomenin femuru
Komparace snímků umožňující porovnání aktuálních snímků s historickými a výpočet trendových parametrů vůči všem historickým snímkům
Výpočet rizika fraktury s desetiletou predikcí (hlavní zlomenina, zlomenina kyčle) podle algoritmu FRAX (databáze vycházející z české populace)
Správa databáze diagnostikovaných osob, možnost tvorby vlastní referenční databáze
Možnost programového i přístrojového upgrade
Nástroje pro tvorbu zpráv, jejich export do formátu MS Word nebo Excel