Technická specifikace

ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účelem této veřejné zakázky je dodávka zařízení k provádění automatizovaných disolučních testů pod softwarem dle požadavků směrnice CFR21 část 11.

Předmětem dodávky je automatizovaný disoluční systém s koncovkou do sběrače vzorků a analytickou koncovkou UVVIS, v režimu SVP pro farmacii. Sestava přístrojů je řízena pod jedním softwarem ve shodě s Data Integrity principy. Sestava je schopna provádět disoluční testy dle harmonizovaných norem EP / ČL 2.9.3 / USP <711> , Přístroj 1 a 2.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně kompletní instalační a operační kvalifikace (IQ/OQ), dokumentace, zprovoznění a zaškolení obsluhy v místě dodávky.

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované Zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | (Dodavatel uvede výrobce) |
| Typ/Model | (Dodavatel uvede typ a model) |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Specifikace disoluční lázně |  |
| Disoluční lázeň specifikována dle harmonizovaných norem, EP / ČL 2.9.3 / USP <711>, Přístroj 1 a 2 | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Lázeň s regulovanou teplotou a externím ohřevem s přesností minimálně 0,5 °C v rozsahu alespoň do 50°C | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Vyhřátí lázně na lékopisných 37°C do 30 minut, teplota průběhu disoluce je monitorována pro každou nádobu na reportu z disolučního testu | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Otáčky v rozsahu alespoň 25-150 rpm s přesností +/- 1 rpm | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Osazení min.7 skleněnými nádobami | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Automatická fixace pozice pádel / košíčků bez nutnosti seřízení | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Elektronické ovládání zdvihu víka lázně | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Zabránění evaporace vzorků v průběhu disolučního testu | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Možnost zajištění sledovatelnosti každého vzorku | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Specifikace odběru vzorků |  |
| Volitelnost odběru vzorků v režimu automatizovaném nebo manuálním dle potřeby | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Zajištění automatizovaných odběrů se současnou filtrací odebíraného vzorku dle potřeby přes membránové filtry, tip filtry a stříkačkové filtry v rozsahu do porozity 0,2 μm | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Automatická výměna stříkačkových filtrů v průběhu disolučního testu | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Automatizovaný odběr vzorků zajištěn ze všech 7 nádob | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Automatický odběr vzorků nenarušující hydrodynamiku disolučního testu. | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Vzorky jsou automaticky odebírány do zkumavek, vialek a preslit vialek ve sběrači vzorků s minimální kapacitou 84 vzorků (12 x 7 odběrů v rámci disolučního profilu) | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Konfigurace systému zajišťuje automatické doplnění disolučního media do nádob pro odběr vzorků dle nastavení disoluční metody | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Systém umožňuje současně i automatický odběr UVVIS změřeného vzorku | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Specifikace UVVIS spektrofotometru |  |
| Dvoupaprskový UVVIS spektrofotometr se dvěma detektory odpovídající požadavkům lékopisu - Český lékopis, článek 2.2.25 Absorpční spektrofotometrie v ultrafialové a viditelné oblasti. | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Možnost měření absorbancí alespoň při dvou vlnových délkách v rámci jednoho disolučního testu | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Software umožňuje snímání spekter látek s automatickou funkcí vyhledávání maxim píků | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Včetně osazení minimálně 7-mi pozicemi průtokových kyvet, v sestavě 7x10mm a 7x1mm průtokových kyvet | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Možnost rozšíření osazení minimálně z 7 na 14 pozic v rámci spektrofotometru | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Ovládání UVVIS jak v rámci prováděných disolučních testů, tak v rámci samotného měření absorbace vybraného vzorku v režimu SVP pro farmacii | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Specifikace softwaru |  |
| Software splňující požadavky směrnice FDA CFR 21, část 11 a Data Integrity principů | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Klient – serverové řešení zahrnující automatické zálohování dat a práci s daty mimo laboratoř, tzv. virtuální PC | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Klientské účty propojeny s Active Directory | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Všechna data týkající se provedené disoluce a UV vyhodnocení jednotným softwarem | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Zajištění nepřerušení a dokončení disolučního testu včetně ochrany disolučních dat v případě přerušení komunikace se serverem | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Anglické nebo české rozhraní řídícího softwaru. | Dodavatel uvede ANO / NE a uvede konkrétní technické řešení |
| Audit trail, verzování metod, tvorba skupin uživatelů dle nastavených oprávnění, možnost nastavit elektronický podpis metod a naměřených dat s minimálně dvěma úrovněmi (Autor/Kontrolor) | Dodavatel uvede ANO / NE |
| Umožnění práce nejméně 2 uživatelům současně (jeden provádějící měření, jeden vyhodnocující naměřená data) | Dodavatel uvede ANO / NE |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Dodavatel je povinen přiložit k technické specifikaci uvedené v této tabulce i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.