## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Laminární box pro GMO laboratoř
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni. |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Kupující upozorňuje prodávajícího, že vzhledem k plánovanému umístění přístroje, musí být zboží stěhovatelné vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 196 x 89 cm. Dodávka zboží je určena do 3. nadzemního podlaží, které je přístupné bočním vchodem do budovy nebo z garáží budovy, vždy po vnitřním schodišti, případně výtahem v pavilonu u knihovny.
Položka č. 1 Laminární box vhodný pro práci s tkáňovými kulturami, manipulaci s biologickým materiálem a práci s GMO materiálem. |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Splnění normy EN 12469 |  | Ano | vyplní dodavatel
Šířka pracovní plochy |  | min. 149 cm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Max. šířka boxu (plné boční stěny) |  | 166 cm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Rozměry okna - výška pracovního okna |  | min. 200 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Rozměry okna - maximální otevření |  | min. 470 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Výklopné přední okno pro snadné čištění vnitřní strany |  | Ano | vyplní dodavatel
Antimikrobiální práškový nátěr |  | Ano | vyplní dodavatel
Filtr ULPA / H14 s účinností 99,99 % při 0,3-0,1 μm |  | Ano | vyplní dodavatel
Řídicí jednotka s dotykovou obrazovkou nebo membránovou klávesnicí, ovládání i v rukavicích |  | Ano | vyplní dodavatel
Ovládací panel vycentrován, snadno dostupný při práci v boxu, nebo ergonomicky umístěn na předním horním čelním panelu boxu, aby byl snadno dostupný pro obsluhu. |  | Ano | vyplní dodavatel
Režim rychlého spuštění a pohotovostní režim |  | Ano | vyplní dodavatel
Zobrazení bezpečnostních informací na jedné obrazovce |  | Ano | vyplní dodavatel
Volitelný režim rychlého spuštění pro rychlou obsluhu |  | Ano | vyplní dodavatel
Časovač UV záření |  | Ano | vyplní dodavatel
Zvukové a vizuální alarmy |  | Ano | vyplní dodavatel
Svítivost lampy |  | >1000 luxů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
UV lampa (253,7 nm) |  | Ano | vyplní dodavatel
Hlučnost |  | max. 55 dBA | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje / hodnoty
Opěrka rukou pro pohodlnou pracovní polohu |  | Ano | vyplní dodavatel
Snadno přístupné elektrické zásuvky umístěné po stranách skříně |  | Ano | vyplní dodavatel
Snadno čistitelné zaoblené rohy v pracovní oblasti a hladce zakončené rohy odtokové mísy |  | Ano | vyplní dodavatel
Ergonomická opěrka nohou |  | Ano | vyplní dodavatel
Alarm proudění vzduchu |  | Ano | vyplní dodavatel
Vizuální i zvukový alarm předního okna při otevření mimo povolený rozsah |  | Ano | vyplní dodavatel
Tvrzené sklo pohlcující UV záření (plně přiléhající k pracovní ploše) s bezpečnostním blokováním proti UV záření | Titanový rotor s výkyvnými závěsy s maximální kapacitou alespoň 6 zkumavek o objemu v rozsahu 35 až 40 ml, maximální odstředivá síla alespoň 175 000 x g, možnost použití dalších lahviček a zkumavek různých objemů, alespoň však pro vzorky 25 ml o minimální odstředivé síle 175 000 x g, základní sada zkumavek/lahviček součástí dodávky | Ano | vyplní dodavatel
napájecí napětí 230 V/50 Hz |  | Ano | vyplní dodavatel
součástí dodání musí být veškeré příslušenství, které je nutné k plnému chodu přístroje |  | Ano | vyplní dodavatel
Stojan |  | Ano | vyplní dodavatel
přístroj musí být nový (ne repasovaný nebo předváděcí) |  | Ano | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky