Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | RCX2502 Rozpouštědla pro mobilní fáze LC/MS |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Adresa veřejné zakázky: | HYPERLINK "https://zakazky.muni.cz/vz00007561"https://zakazky.muni.cz/vz00007561 |
| Identifikační údaje účastníka |  |
| Název/Obchodní firma/Jméno: | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vepište |
| Bankovní spojení: | Vepište |
| IBAN: | Vepište |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | Číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |  |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# Úvodní prohlášení účastníka

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

    - se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

    - přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

    - výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci řízení,

    - je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta,

    - při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,

    - není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

    - se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

# Požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

    - splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

    - je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# Kvalifikace

  - Základní kvalifikace

- Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

  - Profesní kvalifikace Vyplňte název kritéria

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

A dále čestně prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v souladu s ust.  § 74 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tzn., že disponuje živnostenským oprávněním s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

  - Technická kvalifikace – referenční zakázky

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na referenční zakázky:

    - Byly realizovány v období 3 let před zahájením řízení.

    - Jednalo se o nejvýše o 5 referenční(ch) zakázek/zakázky, jejichž předmětem byla dodávka požadovaných rozpouštědel alespoň dohromady v celkové hodnotě 380 000 Kč bez DPH.

Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže:

| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. |  | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: vyplňte datum Hodnota v Kč bez DPH: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| --- | --- | --- |
| Referenční zakázka č. 2: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. |  | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota v Kč bez DPH: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
|  | Referenční zakázka č. 3: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: vyplňte datum Hodnota v Kč bez DPH: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
|  | Referenční zakázka č. 4: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota v Kč bez DPH: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 5: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. |  | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota v Kč bez DPH: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Osvědčení objednatele k výše uvedeným referenčním zakázkám je schopen doložit. |  |  |

# Technické podmínky nabízeného plnění                          (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Metanol pro mobilní fáze LC/MS

Metanol vysoké čistoty pro LC/MS.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem* |
| --- | --- |
| Výrobce |  |

Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vhodné pro techniku LC/MS/MS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Množství 2500 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Příprava filtrací přes membránový filtr 0,2 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plnění pod inertním plynem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Obsah (pomocí GC) min. 99,95 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Voda (K.F.) max. 0,03 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Odparek max. 0,0003 % w/w | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Acidita (jako kys. octová) - max. 0,002 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Alkalita (jako amoniak) - max. 0,0002 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Barva (APHA) - max. 5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 220 nm - min. 60 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 235 nm - min. 85 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 260 nm - min. 98 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 235 nm (výška píku) – max. 0,002 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 254 nm (výška píku) – max. 0,001 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| UHPLC/MS/ESI+ (jako reserpin) max. 10 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vápník – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Draslík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hořčík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Sodík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

Nežádoucí hmoty - látky měřeny pomocí detektoru MS/MS

| Záznam jako | m/z | fragment 1 | fragment 2 | Max. ekvivalent (ng/ml) | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetochlor-D11 | 281,1 | 235,1 | 159,1 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Alachlor-D13 | 270,1 | 238,1 | 162,1 | 1,00 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Chlorpyrifos-D10 | 361,9 | 98,8 | 200,8 | 0,50 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| DIA-D5 | 179,0 | 68,9 | 104,9 | 0,50 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dimethoate-D6 | 236,0 | 205,0 | 130,9 | 0,03 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Diuron-D6 | 232,9 | 71,8 | 46,1 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fenitrothion-D6 | 284,0 | 248,9 | 115,1 | 20,00 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Isoproturon-D3 | 210,1 | 75,0 | 49,0 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Simazine-D10 | 212,0 | 137,1 | 104,9 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Terbuthylazin-D5 | 235,0 | 179,0 | 69,0 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| HBCD-13C | 652,5 | 79,0 | 80,9 | 0,03 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| TBBPA-13C | 554,6 | 79,0 | 80,9 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

max. ekvivalent = signál na uvedených hmotách nesmí převyšovat uvedenou koncentraci pro dané látky

m/z = poměr molekulové hmotnosti a náboje

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

Metanol pro mobilní fáze UHPLC/MS

Metanol ultra čistoty pro UHPLC/MS.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem* |
| --- | --- |
| Výrobce |  |

Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vhodné pro techniku UHPLC/MS/MS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Množství 1000 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Příprava filtrací přes membránový filtr 0,1 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plnění pod inertním plynem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Obsah (pomocí GC) min. 99,98 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Voda (K.F.) max. 0,03 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Odparek max. 0,0001 % w/w | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Acidita (jako kys. octová) - max. 0,002 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Alkalita (jako amoniak) - max. 0,0001 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Barva (APHA) - max. 5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 220 nm - min. 65 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 235 nm - min. 80 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 260 nm - min. 98 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Absorbance (výška píku) v rozmezí 220 – 400 nm měřená PDA detektorem max. 0,004 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 220 nm (výška píku) – max. 0,004 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 235 nm (výška píku) – max. 0,002 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluorescence při 254 nm (jako chinin) max. 0,5 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluorescence při 365 nm (jako chinin) max. 0,3 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| UHPLC/MS/ESI+ (jako reserpin) max. 6 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vápník – max. 0,05 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Draslík – max. 0,05 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hořčík – max. 0,05 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Sodík – max. 0,05 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

Voda pro mobilní fáze UHPLC/MS

Voda ultra vysoké čistoty pro UHPLC/MS.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem* |
| --- | --- |
| Výrobce |  |

Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vhodné pro techniku UHPLC/MS/MS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Množství 1000 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Příprava filtrací přes membránový filtr 0,1 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plnění pod inertním plynem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Elektrický odpor vody v intervalu 18,2 – 30 MΩ.cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Odparek max. 0,0001 % w/w | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Koncentrace TOC max. 10 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Acidita (jako kys. octová) - max. 0,0002 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Alkalita (jako amoniak) - max. 0,00005 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Barva (APHA) - max. 5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Absorbance při 200 nm (proti vzduchu) max. 0,001 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Absorbance při 210 nm (proti vzduchu) max. 0,001 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Absorbance při 230 nm (proti vzduchu) max. 0,0005 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Absorbance (výška píku) v rozmezí 210 – 400 nm měřená PDA detektorem max. 0,001 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 210 nm (výška píku) – max. 0,001 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 254 nm (výška píku) – max. 0,0005 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluorescence při 254 nm (jako chinin) – max. 0,3 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluorescence při 365 nm (jako chinin) – max. 0,3 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| UHPLC/MS/ESI+ (jako reserpin) max. 10 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vápník – max. 0,05 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Draslík – max. 0,05 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hořčík – max. 0,05 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Sodík – max. 0,05 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

Acetonitril pro mobilní fáze LC/MS

Acetonitril vysoké čistoty pro LC/MS.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem* |
| --- | --- |
| Výrobce |  |

Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vhodné pro techniku LC/MS/MS | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Množství 2500 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Příprava filtrací přes membránový filtr 0,2 µm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Obsah (pomocí GC) min. 99,95 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Voda (K.F.) max. 0,02 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Odparek max. 0,0001 % w/w | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Acidita (jako kyselina octová) - max. 0,002 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Alkalita (jako amoniak) - max. 0,0002 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Barva (APHA) - max. 5 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 195 nm - min. 78 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 200 nm - min. 95 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 220 nm - min. 98 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Transmitance při 240 nm - min. 99 % | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluorescence (jako chinin) při 254 nm – max. 0,5 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluorescence (jako chinin) při 365 nm – max. 0,5 ppb | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 210 nm (výška píku) – max. 0,002 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Gradientová eluce při 254 nm (výška píku) – max. 0,0005 AU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vápník – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Draslík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Hořčík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Sodík – max. 0,1 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| UHPLC/MS-ESI+ (jako reserpin) – max. 0,01 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

Nežádoucí hmoty - látky měřeny pomocí detektoru MS/MS

| Záznam jako | m/z | fragment 1 | fragment 2 | Max. ekvivalent (ng/ml) | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetochlor-D11 | 281,1 | 235,1 | 159,1 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Alachlor-D13 | 270,1 | 238,1 | 162,1 | 1,00 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Chlorpyrifos-D10 | 361,9 | 98,8 | 200,8 | 0,50 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| DIA-D5 | 179,0 | 68,9 | 104,9 | 0,50 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dimethoate-D6 | 236,0 | 205,0 | 130,9 | 0,03 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Diuron-D6 | 232,9 | 71,8 | 46,1 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Fenitrothion-D6 | 284,0 | 248,9 | 115,1 | 20,00 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Isoproturon-D3 | 210,1 | 75,0 | 49,0 | 0,25 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Simazine-D10 | 212,0 | 137,1 | 104,9 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Terbuthylazin-D5 | 235,0 | 179,0 | 69,0 | 0,10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| HBCD-13C | 652,5 | 79,0 | 80,9 | 0,03 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| TBBPA-13C | 554,6 | 79,0 | 80,9 | 0,01 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

max. ekvivalent = signál na uvedených hmotách nesmí převyšovat uvedenou koncentraci pro dané látky

m/z = poměr molekulové hmotnosti a náboje

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů “NE” nebo uvede “skutečnou hodnotu či technické řešení”, které nesplňují požadované minimální technické parametry”, tak nebude nabídka zadavatelem akceptována.

# Údaje pro hodnocení

Účastník vyplní do excel souboru s názvem „Budoucí příloha č.1 smlouvy“.

# Přílohy

Vlastní technická specifikace jednotlivých rozpouštědel od výrobce či popis od účastníka v českém nebo slovenském jazyce.

Vyhotovil: Jméno, funkce