## deep freezer
Příloha č. 1 - Technické podmínky Hlubokomrazící box 800 litrů (1 ks)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Skříňový hlubokomrazící box s duálním chladícím systémem s nízkou spotřebou elektřiny včetně příslušenství, pro bezpečné uskladnění citlivého biologického materiálu splňujících níže uvedené minimální parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
hlubokomrazící box skříňový | ano | Vyplní dodavatel
duální chladící systém tvořený dvěma nezávislými chladícími okruhy s vlastními kompresory, při výpadku jednoho chladicího okruhu je druhý okruh funkční a je schopen udržet dlouhodobě teplotu -80°C nebo nižší v celém prostoru mrazícího boxu | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní objem alespoň | 800 litrů | Vyplní dodavatel
trvale udržitelná teplota při okolní teplotě 30°C | -85°C nebo nižší | Vyplní dodavatel
kapacita standardních 2” krabiček 133 x 133 x 51/52 mm horizontálně uložených v držácích minimálně | 600 ks | Vyplní dodavatel
nastavení teploty alespoň v rozsahu | -60 °C až -85 °C | Vyplní dodavatel
denní spotřeba elektrické energie nižší než | 11 kWh/ 24h | Vyplní dodavatel
hlučnost maximálně | 45 dB | Vyplní dodavatel
LCD displej pro zobrazení teploty, záznam průběhu teplot a alarmových stavů s možností stažení dat | ano | Vyplní dodavatel
flexibilní uspořádání vnitřního prostoru, všechny vnitřní police výškově nastavitelné, alespoň 3 police součástí dodávky | ano | Vyplní dodavatel
vnitřní izolované dveře mrazícího boxu uzaviratelné s mechanickým zajištěním uzavření | ano | Vyplní dodavatel
alarm funkce (vysoká - nízká tepota, otevřené dveře, výpadek proudu, závada na chlazení), výstup pro externí alarm | ano | Vyplní dodavatel
možnost připojit nezávislý monitorovací systém - průchodky alespoň | 2 kusy | Vyplní dodavatel
systém pro odeslání alarmové SMS včetně záložní baterie, možnost volit alespoň 4 telefonní čísla | ano | Vyplní dodavatel
součástí dodávky boxu je CO2 záložní systém | ano | Vyplní dodavatel
součástí dodávky každého boxu jsou nerezové držáky pro 2" krabičky každý pro alespoň 20 krabiček, krabičky lze z držáku vysunout po jednotlivých řadách krabiček, nemusí se vytahovat celý držák, součástí dodávky je takové množství držáků, které odpovídá 100% maximálního počtu držáků uložitelných do boxu | ano | Vyplní dodavatel
servisní prohlídka zařízení 2x během záruční doby na výzvu kupujícího | ano | Vyplní dodavatel
záruční lhůta alespoň | 60 měsíců | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).